1 PRIEDAS

PIRKIMO „DANTŲ FREZAVIMO STAKLĖS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dantų technikų laboratorijai reikalinga įsigyti frezavimo stakles.

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;

3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);

3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dantų frezavimo staklės, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1 | Frezavimo staklės | 1) vienalaikės; 2) ne mažiau 5 ašių apdirbimas. |  |
| 2 | Frezavimo staklių funkcijos | Skirtos apdirbti šias dantų technikoje naudojamas medžiagas: 1) cirkonį; 2) vašką; 3) PMMA; 4) kompozitinę dervą; 5) PEEK; 6) gipsą; 7) stiklo pluoštu armuotą dervą; 8) chromo–kobalto lydinius. |  |
| 3 | Staklių suderinamumas ir funkcijos | 1) turi būti suderinamos su standartiniu C-type (98/98.5 mm) diskų laikikliu; 2) turi palaikyti atvirus ruošinių standartus. |  |
| 4 | Įkraunamas ruošinys |  |  |
| 4.1. | Išorinis skersmuo | Ne mažiau 98 mm |  |
| 4.2. | Aukštis | Ne mažiau 35 mm |  |
| 4.3. | Kaiščio skersmuo | Ne mažiau 3 mm iki ne daugiau 6 mm |  |
| 4.4. | Svoris | Ne mažiau 800 g |  |
| 5. | XYZ ašių darbinio judėjimo greitis | Ne mažiau nei 6–1800 mm / min |  |
| 6. | Skydelio funkcijos | 1) automatiškai pakeičia panaudotus grąžtus naudodamas išmaniąją įrankių valdymo funkciją; 2) atlieka mašinos diagnostiką; 3)atlieka automatinį kalibravimą. |  |
| 7. | Nuolatinės srovės variklis | Bešepetis |  |
| 8. | Veleno sukimosi greitis | Ne mažiau nei 6000 - 30 000 aps/min. |  |
| 9. | Sukamosios ašies judėjimo kampas |  |  |
| 9.1. | A ašies | Ne mažiau 360 º |  |
| 9.2. | B ašies | Ne mažiau 30 º |  |
| 10. | Grąžtų skaičius | Ne mažiau 15 vienetų |  |
| 11. | Iš vieno disko galima išfrezuoti ne mažiau 20 restauracijos vienetų | Būtina |  |

________________