TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VENTRIKULIOPERITONINĖMS ŠUNTAVIMO SISTEMOMS IR JŲ PRIEDAMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-11-04, Nr. VPP-7398.

Posėdžio protokolas 2025-11-06 Nr. 41. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

| Pirkimo dalies pavadinimas ir reikalavimai perkamai prekei |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |
| Pirki- mo dalies Nr. | Visos sudėtinės vieno šunto dalys (vožtuvas, rezervuaras, kateteriai) to paties gamintojo. Šunto kateteriai iš dalies ar pilnai rentgenokontrastiniai. Ventrikulinis kateteris išlietas vientisas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kaiščio, įstatyto kateterio gale), kad įvedėjas įeitų iki pat kateterio galo. Vožtuvo sudėtinės dalys netrukdo atlikti MRT. Vožtuvas ir kitos šunto dalys jungiami į liniją (ne ant frezinės angos). Vožtuvo rezervuaras kietu pagrindu, tinkamas daugkartinėms jo punkcijoms Nesulimpantis vožtuvo mechanizmas. Programuojamiems vožtuvams pateikiamas atitinkamas programatorius Programuojami vožtuvai neišsireguliuojantys iki 3T magnetiniame lauke To paties gamintojo, vienodomis kainomis ir tos pačios modifikacijos, bet skirtingų praleidžiančiųjų slėgių užsakomų šuntų ar jų dalių kiekis gali būti tarpusavyje keičiamas, išlaikant bendrą tos modifikacijos užsakomų priemonų kiekį. Naudojimosi instrukcija lietuvių / anglų kalba. | Orientacinis poreikis |  |
|  | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys kūdikiams ir vaikams | 2 |  |
|  | Vožtuvas mažas metaliniu korpusu, pralaidus viena kryptimi, su integruotu rezervuaru kietu nepraduriamu pagrindu, tinkamu daugkartiniam likvoro mėginio poėmiui |  |  |
| 1.1.1. | Vožtuvo praleidžiantysis slėgis gali būti 50, 100 ar 150mm H2O |  |  |
| 1.1.2. | Šuntavimo rinkinių kainos su skirtingo pralaidumo vožtuvais tos pačios |  |  |
| 1.1.3. | Šuntavimo rinkinių kiekį su skirtingo pralaidumo vožtuvais pasirenka užsakovas pirkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 1.2. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 1.3. | Peritoninis kateteris (90cm ir daugiau) |  |  |
| 2. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys kūdikiams ir vaikams su gravitaciniu įtaisu | 3 |  |
| 2.1. | Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas integruotas su mažu rezervuaru kietu nepraduriamu pagrindu, tinkamu daugkartiniam likvoro mėginio poėmiui |  |  |
| 2.1.1. | Diferencinio vožtuvo pralaidumas gali būti tinkamas naujagimiams-kūdikiams ar mažesniems vaikams, ar paaugliams |  |  |
| 2.1.2. | Šuntavimo rinkinių kainos su skirtingo pralaidumo vožtuvais tos pačios |  |  |
| 2.1.3. | Šuntavimo rinkinių kiekį su skirtingo pralaidumo vožtuvais pasirenka užsakovas pirkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 2.2. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 2.3. | Peritoninis kateteris (90cm ir daugiau) |  |  |
| 3. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems su gravitaciniu įtaisu | 2 |  |
| 3.1. | Vožtuvas žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas integruotas su rezervuaru kietu, nepraduriamu pagrindu, tinkamu daugkartiniam likvoro mėginio poėmiui |  |  |
| 3.1.1. | Diferencinio vožtuvo pralaidumas gali būti tinkamas mažesnio, ar vidutinio ūgio, ar aukštiems pacientams |  |  |
| 3.1.2. | Šuntavimo rinkinių kainos su skirtingo pralaidumo vožtuvais tos pačios |  |  |
| 3.1.3. | Šuntavimo rinkinių kiekį su skirtingo pralaidumo vožtuvais pasirenka užsakovas pirkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 3.2. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 3.3. | Peritoninis kateteris 90cm ar ilgesnis |  |  |
| 4. | ###### Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys | 4 |  |
| 4.1. | Vožtuvas mažas,programuojamas, precizinis, nebijantis mob. telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame (iki 3 teslų)_magnetiniame lauke. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai (elektromagnetinis reguliavimas) keisti kas 15-50 mmH2O (ne mažiau 8 pozicijų) iki 400mmH2O (virtualus išjungimas) |  |  |
| 4.2. | Vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti |  |  |
| 4.3. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 4.4. | Peritoninis kateteris 90cm ar ilgesnis |  |  |
| 5. | ###### Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais impregnuotais kateteriais | 4 |  |
| 5.1. | Vožtuvas mažas,programuojamas, precizinis, nebijantis mob. telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame (iki 3 teslų)_magnetiniame lauke. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai (elektromagnetinis reguliavimas) keisti kas 15-50 mmH2O (ne mažiau 8 pozicijų) iki 400mmH2O (virtualus išjungimas) |  |  |
| 5.2. | Vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti |  |  |
| 5.3. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 5.4. | Peritoninis kateteris 90cm ar ilgesnis |  |  |
| 5.5 | Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais, kurie ne mažiau 4 sav. palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą |  |  |
| 6 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys | 18 |  |
| 6.1. | Vožtuvas- programuojamas, precizinis, nebijantis mob. telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame (iki 3 teslų)_magnetiniame lauke. |  |  |
| 6.1.1. | Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai ( reguliavimas specialiu magnetuniu prietaisu) keisti kas 10 mmH2O (ne mažiau 18 pozicijų) |  |  |
| 6.1.2. | Vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti |  |  |
| 6.2. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 6.3. | Peritoninis kateteris 90cm ar ilgesnis |  |  |
| 7. | ###### Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu | 60 |  |
| 7.1. | Vožtuvas- programuojamas, precizinis, metaliniu korpusu, nebijantis mob. telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai (specialiu magnetiniu prietaisu) keisti kas 10 mmH2O (iki 20 pozicijų). Vožtuve integruotas aktyvaus užrakinimo mechanizmas, aktyvuojamas visame išorinio paviršiaus plote piršto paspaudimu |  |  |
| 7.2. | Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su mažu (pediatriniu) rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartiniam likvoro mėginiui paimti |  |  |
| 7.3. | Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį |  |  |
| 7.3.1. | Gravitacinis įtaisas gali būti tinkamas mažo ūgio ir nutukusiems ar vidutinio ūgio, ar aukštesniems, ar aukštiems, ar labai aukšto ūgio pacientams |  |  |
| 7.3.2. | Šuntavimo rinkinių kainos su skirtingo pralaidumo gravitaciniu įtaisu - tos pačios |  |  |
| 7.3.3. | Šuntavimo rinkinių kiekį su skirtingo pralaidumo gravitaciniu įtaisu pasirenka užsakovas pirkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 7.4. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 7.5. | Peritoninis kateteris 90cm ar ilgesnis |  |  |
| 8. | Ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su diferenciniu vožtuvu ir programuojamu gravitaciniu įtaisu | 5 |  |
| 8.1. | Diferencinis vožtuvas fiksuoto praleidžiančiojo slėgio, integruotas viename metaliniame korpuse su programuojamu gravitaciniu įtaisu |  |  |
| 8.1.1. | Diferencinis vožtuvas gali būti nulinio ar žemesnio, ar vidutinio, ar aukštesnio praleidžiančiojo slėgio |  |  |
| 8.2. | Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su mažu (pediatriniu) rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartiniam likvoro mėginiui paimti. |  |  |
| 8.3. | Gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį, programuojamas, precizinis, nebijantis mob.telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke. Įtaiso praleidžiamąjį slėgį vertikalioje pozicijoje galima išoriškai nustatyti ir keisti nuo 0 iki 400 mmH₂O. Vožtuve integruotas aktyvaus užrakinimo mechanizmas, aktyvuojamas visame išorinio paviršiaus plote piršto paspaudimu. |  |  |
| 8.4. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ir daugiau, su įvedėju |  |  |
| 8.5. | Peritoninis kateteris 90cm ir daugiau |  |  |
| 9. | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu ir su linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais impregnuotais kateteriais | 1 |  |
| 9.1. | Vožtuvas- programuojamas, precizinis, nebijantis mob. telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke; |  |  |
| 9.1.2. | Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH2O (iki 20 pozicijų) |  |  |
| 9.1.3. | Vožtuve integruotas aktyvaus užrakinimo mechanizmas, aktyvuojamas visame išorinio paviršiaus plote piršto paspaudimu |  |  |
| 9.1.4. | Vožtuvas vienoje linijoje integruotas su mažu (pediatriniu) rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartiniam likvoro mėginiui paimti |  |  |
| 9.2. | Šunte į vieną liniją integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį; |  |  |
| 9.2.1. | Gravitacinis įtaisas gali būti tinkamas mažo ūgio ir nutukusiems ar vidutinio ūgio, ar aukštesniems, ar aukštiems, ar labai aukšto ūgio pacientams; |  |  |
| 9.2.2. | Šuntavimo rinkinių kainos su skirtingo pralaidumo gravitaciniu įtaisu - tos pačios |  |  |
| 9.2.3. | Šuntavimo rinkinių kiekį su skirtingo pralaidumo gravitaciniu įtaisu pasirenka užsakovas pirkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 9.3. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau, su įvedėju. |  |  |
| 9.4. | Peritoninis kateteris 90cm ir daugiau |  |  |
| 9.5. | Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais, kurie ne mažiau 4 sav. palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą |  |  |
| 10. | Programuojamas likvoro tėkmės per šuntą mažinimo įrenginys | 2 |  |
| 10.1. | Įrenginys programuojamas, precizinis, nebijantis mob. telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke; |  |  |
| 10.2. | Įrenginyje integruotas aktyvaus užrakinimo mechanizmas, aktyvuojamas visame išorinio paviršiaus plote piršto paspaudimu |  |  |
| 10.3. | Likvoro tėkmę galima mažinti, išoriniu magnetiniu prietaisu nustatant iki 10 skirtingų įrenginio pozicijų |  |  |
| 10.4. | Įrenginys integrauojamas į šuntą vienoje linijoje |  |  |
| 11.0. | # Išorinio drenažo sistema su ventrikuliniu kateteriu | 140 |  |
| 11.1. | Graduota kamera nemažiau 100ml |  |  |
| 11.2. | Hidrofobinis filtras |  |  |
| 11.3. | Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 700 ml su išpylimo anga apačioje |  |  |
| 11.4. | Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys |  |  |
| 11.5. | Ventrikulinis kateteris vientisas uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko |  |  |
| 11.6. | Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze |  |  |
| 11.7. | Luer tipo konektorius |  |  |
| 11.8. | Slėgio matuoklis |  |  |
| 12. | # Liumbalinio drenavimo sistema | 100 |  |
| 12.1. | Graduota kamera nemažiau 100ml |  |  |
| 12.2. | Hidrofobinis filtras |  |  |
| 12.3. | Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 700 ml, su išpylimo anga apačioje |  |  |
| 12.4. | Laikiklis maišelio tvirtinimui prie stovo |  |  |
| 12.5. | Graduota juostinė slėgio skalė (pageidaudina) |  |  |
| 12.6. | Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm |  |  |
| 12.7. | Tuophy adata su Huber tipo galu, 14G |  |  |
| 12.8. | Viela –pravedėjas |  |  |
| 12.9. | Fiksatorius-laikiklis kateteriui |  |  |
| 12.10. | Luer tipo konektorius su integruotu kaiščiu |  |  |
| 13. | Liumboperitoninio šuntavimo rinkinys | 1 |  |
| 13.1. | Plonas endolumbalinis kateteris, tinkamas pravedimui pro specialią juosmeninės punkcijos adatą |  |  |
| 13.2. | Peritoninis kateteris atviru galu |  |  |
| 13.3. | Liumboperitoninis rezervuaras su integruotais konektoriais |  |  |
| 13.4. | Speciali adata lenktu galu 14G juosm. punkcijai ir endo liumbalinio kateterio įvedimui |  |  |
| 13.5. | Kateterio fiksatoriai. |  |  |
| 13.6. | Viela –pravedėjas |  |  |
| 14. | ## Ventrikulostominis rezervuaras mažas | 5 |  |
| 14.1 | ## Rezervuaras su 2 horizontaliais šoniniais sujungikliais |  |  |
| 15. | ## Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys | 5 |  |
| 15.1 | ## Rezervuaras mažas ant frezinės angos su 1 vertikaliu sujungikliu apačioje ir su ventrikuliniu kateteriu |  |  |
| 16. | ## Ventrikuliostominio rezervuaro rinkinys naujagimiams | 5 |  |
| 16.1 | ## Rezervuaras mažas su 2 horizontaliais šoniniais sujungikliais ir ventrikuliniu kateteriu |  |  |
| 17. | ## Ventrikuliostominis rezervuaras standartinis | 2 |  |
| 17.1. | ## Rezervuaras su vienu horizontaliu šoniniu sujungikliu |  |  |
| 18. | ## Rezervuaras su integruotu sensoriumi likvoro slėgiui šunto viduje matuoti | 1 |  |
| 18.1. | ## Likvoro slėgio parodymai iš sensoriaus perduodami telemetriniu būdu į nuskaitymo įrenginį |  |  |
| 18.2. | ## Rezervuaras su sensoriumi vienoje linijoje turi šoninį įėjimą ir šoninį išėjimą, kuriais jis integruojamas į šuntą |  |  |
| 18.3. | ## Rezervuare integruotas likvoro slėgio matavimo sensorius, apsaugotas nuo |  |  |
|  | ## pažeidimų titanine membrana |  |  |
| 18.4. | ## Telemetrinis slėgio duomenų nuskaitymas |  |  |
| 18.5. | ## Rezervuaro sudėtinės dalys netrukdo atlikti magnetinio rezonanso tomografijos su 3T aparatu |  |  |
| 18.6. | ## Galimas momentinis ir greitas slėgio matavimai |  |  |
| 19. | ## Sensorius likvoro slėgiui šunto viduje matuoti | 1 |  |
| 19.1. | ## Likvoro slėgio parodymai iš sensoriaus perduodami telemetriniu būdu į nuskaitymo įrenginį |  |  |
| 19.2. | ## Sensorius vienoje linijoje turi šoninį įėjimą ir šoninį išėjimą, kuriais jis integruojamas į šuntą |  |  |
| 19.3. | ## Sensorius apsaugotas nuo pažeidimų |  |  |
| 19.4. | ## Telemetrinis slėgio duomenų nuskaitymas |  |  |
| 19.5. | ## Sensoriaus sudėtinės dalys netrukdo atlikti magnetinio rezonanso tomografijos su 3T aparatu |  |  |
| 19.6. | ## Galimas momentinis ir greitas slėgio matavimai |  |  |
|  | ## Atsarginės ventrikuloperitoninių šuntų dalys |  |  |
| 20. | Ventrikulinis kateteris 20cm ir ilgesnis, vientisas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kaiščio, įstatyto kateterio gale), kad įvedėjas įeitų iki pat kateterio galo. | 4 |  |
| 20.1 | Kateterio gale nedaugiau 3-6 skylučių likvorui įtekėti |  |  |
| 21. | # Ventrikulinio ir peritoninio kateterio su antibakterine impregnacija (dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais) rinkinys | 6 |  |
| 21.1 | Ventrikulinis kateteris 14cm ir daugiau |  |  |
| 21.2. | Peritoninis kateteris 90cm ir daugiau |  |  |
| 21.3. | Kateteriai impregnuoti antibiotikais, kurie ne mažiau 4 sav. palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą |  |  |
| 22. | Tiesus metalinis sujungiklis standartiniams šunto kateteriams | 5 |  |
| 23. | Trišakis metalinis sujungiklis šunto kateteriams | 5 |  |
| 23.1. | Sujungiklis gali būti „Y“ar „T“ formos (kaina ta pati) |  |  |
| 23.2. | Konkrečias sujungiklių formas pasirenka užsakovas piurkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 24. | Tiesus metalinis pereinamo tipo sujungiklis šunto kateteriams su vienu standartiniu ir kito mažo skersmens galu, tinkamu prijungti liumbalinį kateterį: | 4 |  |
| 25. | Atskiras peritoninis šunto kateteris | 2 |  |
| 25.1. | Kateteris rentgenokontrastinis |  |  |
| 25.2. | Kateteris 90cm ilgio ar ilgesnis |  |  |
| 26. | Liumbalinio kateterio rinkinys | 3 |  |
| 26.1. | Plonas liumbalinis kateteris, tinkamas pravedimui pro specialią juosmeninės punkcijos adatą |  |  |
| 26.2. | Speciali adata lenktu galu 14G juosm. punkcijai ir liumbalinio kateterio įvedimui |  |  |
| 26.3. | Viela –pravedėjas |  |  |
| 27. | Mažas (pediatrinis) gravitacinis įtaisas likvorą šuntuojančiai sistemai, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį | 5 |  |
| 27.1. | gravitacinis įtaisas cilindrinis, metaliniu korpusu, tinkamas mažo ūgio ir nutukusiems pacientams ar vidutinio ūgio, ar aukštesniems, ar aukštiems, ar labai aukšto ūgio pacientams |  |  |
| 27.2. | Skirtingo pralaidumo gravitacinių įtaisų kainos - tos pačios |  |  |
| 27.3. | Skirtingo pralaidumo gravitacinių įtaisų kiekį pasirenka užsakovas pirkimo procese pagal tuometinį poreikį |  |  |
| 28. | Tuneliavimo instrumentų peritoniniam kateteriui pravesti poodyje rinkinys | 1 |  |
| 28.1 | Instrumento ilgis nemažiau 45cm |  |  |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________________