DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai

1. Tiekėjas pateikia  visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas. Įrangos gamintojas nustato reikalavimus kontrolei, kalibracijai, sudedamosioms dalims bei pagalbinių medžiagų – tiekėjas privalo pateikti įrangą su pakankamu minėtu kiekiu sutarties vykdymo laikotarpiui.

2. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien atliekama ne mažiau kaip dviejų lygių kontrolė) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 24 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Teikiant pasiūlymus vertinkite, kad laboratorija dirba 24/7 (dirba nepertraukiamai visą parą, kiekvieną kalendorinę dieną, visus metus) ir visiems tyrimams. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į siūlomų reagentų ar kitų medžiagų/priemonių pakuotės, pradėtos naudoti, galiojimo trukmę (kurią numato gamintojas angl. „onboard stability“) ir pakuotės dydį, tyrimų kiekį atliekamą ištisus 24 mėnesius, tyrimų atlikimą prietaisu, ne mažiau kaip dviejų kokybės kontrolės lygių vykdymą, tikrins pasiūlytų kiekių teisingumą, todėl tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti visą reikiamą informaciją, kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Jei PO nustatys, kad siūlomos prekės kiekis yra per mažas, tokiu atveju pasiūlymas bus atmestas. Vis dėlto, pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad  prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti  (kai tai nepriklauso nuo PO tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos sistemos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, o Perkančiajai organizacijai vertinant pasiūlymą nebuvo žinomos visos aplinkybės galinčios turėti įtakos vertinant siūlomų prekių kiekio teisingumą ko pasekoje netinkamų kiekių pasiūlymas būtų atmestas) tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tiekti savo sąskaita.

3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu arba lygiaverčiu ženklu. (Pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių). Su pasiūlymu būtina pateikti, tame tarpe ir siūlomo analizatoriaus, žymėjimo CE ženklu liudijančio dokumento kopiją anglų ir lietuvių kalba.

4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios (originalumo sąvoka reiškia, kad visi reagentai ir papildomos priemonės turi tikti siūlomam analizatoriui pagal gamintojo reikalavimus arba gali būti siūloma kito gamintojo reagentų, kalibratorių bei kontrolių sistema, pateikiant prietaiso gamintojo oficialias standartines operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus), su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. Tiekėjas privalo pateikti patvirtinamąjį raštą, kuriuo jis prisiima atsakomybę šio reikalavimo vykdymui)  (pvz. laisvos formos tiekėjo dokumentas pasirašytas vadovo), kuriuo tiekėjas patvirtina, kad pasiūlyme pateiktos prekės (reagentai, plovikliai, kontrolės, kalibratoriai ir/ar kitos  eksploatacinės medžiagos) tinka darbui su teikiamu analizatoriumi. Reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti LR SAM ministro 2010-05-03 įsakymo Nr.V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) 37.1.4 punkto nuostatas.

5. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos naudoti pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

6. Visiems nurodytiems reagentams, kontrolinėms medžiagoms ir eksploatacinėms medžiagoms taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pastaba: Reagentus, medžiagas ir papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas reikalingas priemones šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą reagentų, papildomų medžiagų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą

7. Duodamas analizatorius panaudai bus jungiamas prie Pirkėjo esančios sistemos „LABORATORINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (toliau tekste-LIS)“.

8. Analizatorius turi turėti programinę įrangą, kuri turi užtikrinti tyrimų užsakymų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) mainus tarp laboratorijos naudojamos informacinės sistemos ir pateikiamos laboratorinės įrangos vidinės informacinės sistemos. Analizatorius turi turėti galimybę kaupti tyrimų duomenis įrangos vidinėje informacinėje sistemoje ir perduoti juos pakartotinai. Turi būti galimybė archyve (atmintyje) esančius tyrimų duomenis pakartotinai atspausdinti bei išsiųsti į laboratorijos išorinė informacinę sistemą. Analizatoriaus programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS 232 sąsajas. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ryšiu ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui.

PASTABA: Perkančiosios organizacijos sistemą „LABORATORINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (LIS)“ pagal įvykusį viešųjų pirkimų konkursą šiuo metu prižiūri UAB „LIMETA“ (įmonės kodas 221906050).

9. Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti:

-  dokumentus, patvirtinančius analizatoriaus atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems atitinkamai kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. dalyvis privalo pateikti siūlomo analizatoriaus gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomo analizatoriaus vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu analizatoriaus techninių charakteristikų aprašymu – analizatoriaus pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia analizatoriaus atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Analizatoriaus gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Pastabos:

- Tiekėjas, sudaręs sutartį, privalės,  panaudai suteikiamą įrangą - analizatorius pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, įdiegti, paruošti darbui ir suderinti, išbandyti bei apmokyti personalą tiek kiek reikės. Užpildyti įrangos pasą, paruošti naudojimosi darbo instrukcijas, analizatorių priežiūros instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties ir kitus dokumentus lietuvių kalba. Tiekėjas privalės analizatorius paruošti darbui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.

- Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą / gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis  ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Tiekėjas privalo pateikti patvirtinamąjį raštą, kad jis prisiima atsakomybę šio reikalavimo vykdymui.

- Sutarties vykdymo metu Tiekėjas privalo pateikti tiekiamų reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų aprašymus, gamintojo katalogus. Informacija turi būti pateikta lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines kopijas.

- Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės  tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.

1 pirkimo dalis DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS automatiniam elektrolitų K/Na/Cl

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Vieno tyrimo kaina be PVM | Vieno tyrimo kaina su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentų paketas (kasetė) K/Na/Cl | Tyrimai ( Tyrimas suprantamas kaip vienas 3 analičių (K/ Na/Cl) | 400 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.1 | Reagentų paketas (kasetė) K/Na/Cl | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2 | Žinomų reikšmių kontrolės, ne mažiau 2 lygių Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Spausdinimo popierius | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: elektrolitų automatinis analizatorius panaudai (1 vnt.).

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. | # Charakteristikos | Techniniai reikalavimai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrolitų analizatorius | su barkodų skaneriu ir integruotu spausdintuvu ir integruotais akumuliatoriais |  |
| 2. | Mėginys | Serumas, plazma, heparinizuotas bendras kraujas |  |
| 3. | Matavimo metodas | ISE (Ion Selective Electrode), variacijos koeficientas (CV%) iš serumo mėginių ne aukščiau kaip 1% |  |
| 4. | Matuojami parametrai | K+, Na+, Cl-; trys analitės vienu tyrimu |  |
| 5. | Matavimo ribos | Na+ 25 – 245 mmol/L K+ 1,0 – 20,0 mmol/L Cl- 25 – 250 mmol/L |  |
| 6. | Mėginio kiekis | Ne didesnis kaip 65 µL |  |
| 7. | Matavimo laikas | 25-35 s |  |
| 8. | Kalibracija | 2 taškų, automatinė ir rankinė |  |
| 9. | Atmintis | Ne mažiau 1000 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir ne mažiau 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui (ne mažiau 3 lygiai), bei kalibracijos duomenims su paieškos bei spausdinimo funkcija. |  |
| 10. | Mėginio paėmimas | Įsiurbiamas per įsiurbimo adatą |  |
| 11. | Kokybės kontrolė | Skysta kokybės kontrolė (serumas), ne mažiau kaip 3 lygių kiekvienam parametrui, integruotos kokybės kontrolės programa / spausdinamas kok.kontr.rezultatas ir kok.kontrolės ribos. |  |
| 12. | Reagentai, elektrodai | Vientisas, neardomas pakas (kartridžas). Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, kalibratoriai ir atliekų talpa. Reagentų, elektrodų keitimas lengvai atliekamas vartotojo. Reagentų pako galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. Pateikti gamintojo patvirtinimą. |  |
| 13. | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas | Barkodų skaneris ir rankinis duomenų įvedimas pasirinktinai naudojant skaičius ir raides. |  |
| 14. | Integruotas vidinis spausdintuvas | Ne mažiau 57 mm pločio popieriui, tyrimo rezultatas spausdinamas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Rezultato parametras, esant aukščiau arba žemiau nustatytų normos ribų, išskiriamas/pažymimas kita spalva, žvaigždute, rodykle ar pan. |  |
| 15. | Maitinimas | El.220V įtampos ir autonominis nuo prietaise integruotų akumuliatorių arba baterijų ne mažiau 2 valandoms įprasto darbo. Pilnas akumuliatorių pasikrovimas per ne daugiau kaip 2 val. |  |
| 16. | Valdymas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui ekrane rodo/rekomenduoja tyrimo seką ir atliekamą procedūros eigą. |  |
| 17. | Darbinė aplinka | 15 – 35 °C, 5-85% drėgmės. |  |
| 18. | Jungtys | 1 USB, 1 Barkodų skaneriui., RS-232 ir/arba LAN duomenų siuntimui per kompiuterinį tinklą. |  |
| 19. | Elektrolitų ir reagentų monitoringas | Ekrane realiu laiku monitoruojamas tikslus likusių tyrimų kiekis ir reagentų pako galiojimo laikas bei elektrodų būklė. |  |
| 20. | Pajungimas, duomenų siuntimas į duomenų bazę (LIS) | Pateikti gamintojo teikiamus prijungimo protokolus, instrukcijas bei rekomendacijas. Galimybė perkelti duomenis į USB atmintinę, įstačius ją į analizatorių. |  |
| 21. | Sertifikatai | Gamintojo ISO ir CE sertifikatai analizatoriui, reagentams ir kokybės kontrolei. |  |

2 pirkimo dalis. REAGENTAI IR PRIEMONĖS KRAUJO PH IR KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ ANALIZATORIUI

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir priemonių kiekis(ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma € be PVM 24 mėn. | Suma € su PVM 24 mėn. | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kraujo pH, dujų, Hct tyrimai | Tyrimai | 3000 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 12 mėn. | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: be PVM Su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techniniai reikalavimai KRAUJO PH IR KRAUJO DUJŲ, ELEKTEROLITŲ, METABOLITŲ  ANALIZATORIUI

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas Panaudai siūlomi analizatoriai gali būti nauji, bet gali būti ir naudota įranga. Naudota įranga turi būti ne senesnė kaip 2023 m. (imtinai) gamybos. | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos ir pervežimo metu, atlikti |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis kasetinis kraujo pH ir kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų (lac) ir Hct analizatorius |  |  |
| 3. | Analizatoriaus našumas | 100 testų kasetė, instaliavus galiojanti ne mažiau nei aštuonias savaites |  |  |
| 4. | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų su automatine sunaudojimo kontrole | Matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas, visų instaliuotų modulių galiojimo laikas analizatoriuje ne mažiau nei aštuonios savaites |  |  |
| 5. | Mėginio tipas | Arterinis, kapiliarinis ar veninis kraujas |  |  |
| 6. | Mėginio tūris | Ne daugiau 75 µL |  |  |
| 7. | Matavimo principas | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis |  |  |
| 8. | Analizatoriaus valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu bei nuotoliniu būdu |  |  |
| 9. | Kokybės kontrolės sistema ir kalibravimas | Ne mažiau kaip keturių lygių, atliekant kokybės kontrolę, nenaudojanti tyrimų iš reagentinės kasetės arba lygiavertė Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą |  |  |
| 10. | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. | Būtina |  |  |
| 11. | Iš analizatoriaus į laboratorinę sistemą automatiniu būdu perduodami duomenys | Ph 6.4-7.9 pCO2 0 -140mmHg pO2 0-760 mmHg Hct 0-80 % ir kt. |  |  |
| 12. | Greitas mėginio pamatavimo laikas | Ne ilgiau nei 120 s |  |  |
| 13. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |  |
| 14. | Analizatoriaus komplektacija | - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis arba integruotas spausdintuvas, - brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |
| 15. | Galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina |  |  |

3 Pirkimo dalis. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGNIAM ANALIZATORIUI

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027 METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, €su PVM. | Pakuotės kaina Eur Be PVM | PVM dydis procentais | Pakuotės kaina Eur su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn |  | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | NT-proBNP | tyrimai | 180 | X | Įrašo tiekėjas | X | X | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bendras PSA | tyrimai | 360 | X | Įrašo tiekėjas | X | X | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | H.pyloriIgG | tyrimai | 30 | X | Įrašo tiekėjas | X | X | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anti-TPO | tyrimai | 600 | X | Įrašo tiekėjas | X | X | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bendras vitaminas D | tyrimai | 300 | X | Įrašo tiekėjas | X | X | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Feritinas | tyrimai | 180 | X | Įrašo tiekėjas | X | X | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 7. | FT3 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | X | Įrašo tiekėjas | X | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | X | X |  | Įrašo tiekėjas |  |
| 8. | Ca 125 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Termo popierius |  | 20 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | QCV |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma € be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... įterpiama lentelėje tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techniniai reikalavimai imunologiniam analizatoriui panaudai (1vnt.)

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas ______________________________________ |  |  |  |
| 1.1 | Naudojami jau paruošti reagentai kasetėse/strypeliuose | 1 kasetė/strypelis vienam testui |  |  |
| 1.2 | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę | Iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |  |
| 1.3 | Vienu metu galima tirti iki 10 mėginių ir ne mažiau kaip dvi skirtingas analites vienu metu | Būtina |  |  |
| 1.4 | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Pateikti gamintojo raštą su rekomendacijomis |  |  |
| 1.5 | Tiriamas mėginys | Serumas, plazma |  |  |
| 1.6 | Tyrimai atliekami vienkartinių antgalių pagalba | Būtina |  |  |
| 1.7 | Būtina galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina |  |  |
| 1.8 | Analizatoriaus komplektacija | - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis arba integruotas spausdintuvas, - brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |

4. pirkimo dalis “REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS C-REAKTYVINIO BALTYMO NUSTATYMO DIAGNOSTINIAM ANALIZATORIUI “

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027 METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Vieno tyrimo kaina be PVM | Vieno tyrimo kaina su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | CRB kapiliariniame kraujyje, serume, plazmoje. Kokybės kontrolė įskaičiuota. | Tyrimai | 2000 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

Techninė specifikacija diagnostiniam analizatoriui

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Portatyvus automatinis diagnostinis analizatorius su spausdintuvu. |  |
| - 2. | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis arba lygiavertis |  |
| - 3. | CRB kiekybinis nustatymas - matavimo ribos bendro kraujo mėginyje ne mažesnės kaip nuo 5 iki 200 mg/l, serume – ne mažesnės kaip 5-200 mg/l. |  |
| - 4. | CRB analizei reikalinga ne daugiau kaip 20 l mėginio: a) veninio kraujo, b) kapiliarinio kraujo, c) serumo, d) plazmos |  |
| - 5. | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo ne blogiau kaip 15-75% ribose. |  |
| - 6. | Galimybė tirti CRB mėginį iš K2EDTA, K3EDTA, Na heparino arba Li heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. |  |
| - 7. | CRB tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 2 minutės |  |
| - 8. | CRB testo reagentai (atidaryti ir ne) tinkami laikyti kambario temperatūroje iki galiojimo datos pabaigos |  |
| - 9. | Kokybės kontrolė 2 lygių, atliekama naudojant kontrolinį serumą, po atidarymo laikant šaldytuve tinkama naudoti 2 mėn. |  |
| - 10. | Integruota kokybės kontrolės programa. Kokybės kontrolės paklaidos ribos suvedamos į analizatorių. |  |
| - 11. | Nereikalinga rankinė analizatoriaus kalibracija – analizatorius pagal reagentų barkodą kalibruojasi automatiškai. |  |
| - 12. | Kartu su tyrimo atsakymu ekrane pateikiama reagentų serijos numeris ir paciento ID/pavardė, tyrimo laikas. |  |
| - 13. | Duomenis-operatoriaus ID kodas ir paciento ID (vardas bei pavardė) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba. |  |
|  | Analizatoriaus atmintis ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų. |  |
|  | Valdymas per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotas LCD |  |
|  | Lietuviškas valdymo meniu |  |
|  | Analizatorius maitinamas: - nuo 220V elektros tinklo; - ir nuo integruojamo į prietaisą ir nuo 220V tinklo pakraunamo akumuliatoriaus. |  |
| 18. | Pateikti originalią analizatoriaus gamintojo vartojimo instrukciją anglų kalba ir lietuvių kalba |  |
| 19. | Pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus |  |
| 20. | Galimybė tyrimų rezultatus perkelti į kompiuterį nešiojamos laikmenos pagalba. |  |
| 21. | Ne mažiau kaip 4 jungtys (pageidautina USB): spausdintuvui, barkodų skaitytuvui, USB nešiojamai laikmenai, bei jungtis internetiniam tinklui į LIS. |  |
| 22. | Analizatorius turi turėti galimybę jungtis į įstaigos LIS, tiek kabelio, tiek WLAN ryšio pagalba, protokolas POCT1-A2 (Bi-directional, nuotolinis valdymas). Kartu LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai bei kokybės kontrolės rezultatai/failai. |  |
| 23. | Pateikiamas įgaliojimas techniškai aptarnauti (programuoti) analizatorių. |  |
| 24. | Siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis, pagaminimo metai |  |

5 Pirkimo dalis.  REAGENTAI IR PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ANALIZATORIUMI „URISCAN PRO II“(analizatorius valdomas nuosavybės teise) arba kitu tiekėjo panaudai siūlomu analizatoriumi 2026-2027 METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, € su PVM. | Pakuotės kaina Eur Be PVM | PVM dydis procentais | Pakuotės kaina Eur su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn |  | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 5.1 | Diagnostinės juostelės 11-os parametrų. Gliukozę turi matuoti bent iki 111 mmol/l, baltymą iki 10 g/l, leukocitus iki 500 WBC/μl. | Tyrimai (juostelės) | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnostinės juostelės 2-jų parametrų ALB ir CRE bei santykis ACR. Pageidaujama pakuotė 1x50 test | Tyrimai (juostelės) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vertinimo kameros | Vienoje plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 10 graduotų kamerų. Vienoje kameroje ne mažiau kaip 10 kvadratėlių po 16-a sektorių | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinė medžiaga | Šlapimo nuosėdų kontrolė dviejų lygių | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma € su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: šlapimo tyrimų analizatoriai panaudai (1 vnt.)

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: pusiau automatinio šlapimo analizatoriaus panaudai (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šlapimo tyrimų analizatorius | Pusiau automatinis |  |  |
| 2. | Veikimo principas | Atspindžio fotometrija arba lygiavertis. |  |  |
| 3. | Analizatoriaus našumas | Būtina - ne mažiau 50 tyrimų per valandą |  |  |
| 4. | Testų juostelės dviejų tipų | 1.11-os parametrų: BLD, URO,BIL,KET,PRO,NIT, GLU, PH,LEU,VTC,SG(gliukozę turi matuoti 111mmol/l, baltymą iki10g/l, leukocitus iki500WBC/µl,) 2. dviejų parametrų: ALB; CRE ir santykis |  |  |
| 5. | Analičių specifiškumas | Būtinas analičių specifiškumas: Eritrocitai - intaktiniams eritrocitams, hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas - urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas- albuminui; nitritai- nitritų jonams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir lizuotiems leukocitams/ histiocitams; askorbo rūgštis- vitaminui C. |  |  |
| 6. | Kalibracija automatinė, be papildomų darbo priemonių | Būtina. Atliekama kiekvienos serijos juostelių kalibravimas nenaudojant papildomų darbo priemonių. |  |  |
| 7. | Panaudotų testo juostelių talpa | Būtina |  |  |
| 8. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Būtina |  |  |
| 9. | Kokybės sistema | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos. |  |  |
| 10. | Atminties funkcijos | Turi būti galimybė talpinti analizatoriaus atmintyje ne mažiau 900 pacientų tyrimų rezultatų ir ne mažiau 300 kokybės kontrolės rezultatų |  |  |
| 11. | Jungtys | LIS; PC (RS232C, brūkšninio kodo skeneriu ) |  |  |
| 12. | Analizatoriaus komplektacija | - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis arba integruotas spausdintuvas, - brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |

6 pirkimo dalis  “REAGENTAI IR PRIEMONĖS ANTI-CCP  TYRIMŲ  ATLIKIMUI  SU  ANALIZATORIAIS PANAUDA “

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027 METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, € su PVM. | Pakuotės kaina Eur Be PVM | PVM dydis procentais | Pakuotės kaina Eur su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. |  | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 6.1 | Anti-CCP tyrimas | Tyrimai | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma € su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... įterpiama lentelėje tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: ANALIZATORIUS panaudai (1 vnt.)

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas Panaudai siūlomas analizatorius gali būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2025m. | Kasetinis, kompaktiškas analizatorius |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Analizatorius skirtas kiekybiniam Anti-CCP tyrimui atlikti. |  |  |
| 3. | Tyrimo priemonės | Praskiedimo buferis, mėginio paėmimo priemonė ir individualiai supakuota tyrimo kasetė arba lygiavertės komplektacijos. Kasetės laikomos kambario temperatūroje (15-25°C) ir tinkamos naudoti iki galiojimo pabaigos nurodytos ant pakuotės |  |  |
| 4. | Anti-CCP nustatomos parametro ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 10.0-450 U/mL |  |  |
| 5. | Mėginio tipas | Veninis arba kapiliarinis kraujas |  |  |
| 6. | Mėginio tūris | Ne daugiau 50µl |  |  |
| 7. | Matavimo principas | Imunofluorescensinis arba lygiavertis |  |  |
| 8. | Pilnas tyrimo atlikimo laikas | Ne daugiau 20 min. |  |  |
| 9. | Analizatoriaus valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu. |  |  |
| 10. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau nei dviejų lygių kokybės kontrolės tirpalų pamatavimas su grafiniu atvaizdavimu). |  |  |
| 11. | Duomenų išsaugojimas | Ne mažiau nei 100rezultatų (paciento testai, kontrolės medžiagų, sistemos tikrinimo). |  |  |
| 12. | Tyrimą atliekančio darbuotojo duomenų suvedimas | Būtina |  |  |
| 13. | Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą | Būtina |  |  |
| 14. | Analizatoriaus komplektacija | Išorinis arba integruotas spausdintuvas |  |  |
| 15. | Būtina galimybė analizatorių jungti į LIS | Būtina |  |  |

7 pirkimo dalis  “REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS   HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI“

(Analizatorius(2vnt.) suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027 METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, €su PVM. | PVM dydis procentais | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  | Automatinis pilnas kraujo ląstelių tyrimas su leukocitų diferencijacija į penkias populiacijas. | Tyrimai | 25000 | x |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: automatiniam hematologiniam analizatoriui panaudai (2vnt.).

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| 1 | Analizatorius hematologiniams tyrimams atlikti gali būti naujas, bet gali būti ir naudota įranga. Naudotas analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2019 m. (imtinai) gamybos. Nurodoma: siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis, pagaminimo metai. |  |  |
| 2 | Komplektacija: Automatinis hematologinis analizatorius statomas ant stalo: - kompiuteris, monitorius, - brūkšninis kodų skaitytuvas, - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis lazerinis spausdintuvas. |  |  |
| 3 | Paskirtis - Automatizuotai atlikti hematologinius tyrimus su 5-ių dalių leukocitų diferenciacija. |  |  |
| 4 | Diagnostiniai parametrai - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV, NEUT (#,%), LYM (#,%), MON (#,%), EOS (#,%), BAS (#,%). |  |  |
| 5 | Valdymas - Kompiuteriu (OS Windows arba lygiavertė) |  |  |
| 6 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  |
| 7 | Matavimo metodas - Impedanso su tėkmės citometrija. |  |  |
| 8 | Įsiurbiamas mėginio tūris - Ne daugiau kaip 25 µl automatiniame režime. |  |  |
| 9 | Tiriami ėminiai / mėginiai - Veninis ir kapiliarinis kraujas. |  |  |
| 10 | Mėginių matavimas - Mėginių matavimai turi būti atliekami iš atvirų mėgintuvėlių. |  |  |
| 11 | Prietaiso vidinė atmintis - Ne mažiau 10 000 tyrimų rezultatų. |  |  |
| 12 | Matavimo režimai - CBC ir CBC+DIFF. |  |  |
| 13 | Analizatoriaus našumas - Ne mažiau kaip 60 CBC+DIFF tyrimų per 1 val. |  |  |
| 14 | Kokybės kontrolės sistema - Rezultatai pateikiami kaip Levey-Jennings kreivės. Ne mažiau kaip trys kokybės kontrolės lygiai. |  |  |
| 15 | Analizatorius turi jungtis su LIS dvipusiu režimu. |  |  |
| 16 | Įrangos vartotojo instrukcija turi būti pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. |  |  |

DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS

(Įstaigos nuosaviems  prietaisams arba siūlant prietaisus pagal panaudą) 2026-2027 METAMS

8 Pirkimo dalis. DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI   “STA SATELLITE“

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, €su PVM. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina)€ be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina)€ su PVM 24 mėn. | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Protrombino laiko ( II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymas (PL). Owren metodas. Mėginys-citruota plazma normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml. | tyrimai | 10000 |  |  |  |  |
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) Rekalcifikacijos metodas. Mėginys-citruota plazma normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė | tyrimai | 9400 |  |  |  |  |
| 3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas. Klauso metodas. Mėginys-citruota plazma normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), sukalibruotas, darbinio tirpalo stabilumas ≥ 60 d. laikant 2-8 °C | tyrimai | 250 |  |  |  |  |
| 4 | D-Dimerų koncentracijos nustatymas. Reagentas nejautrus heparinui iki 2IU/ml, sukalibruotas (kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą), darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d., jautrumas ≥ 97℅ PE Specifiškumas ≥75℅ NPV≥99.7℅ | tyrimai | 1700 |  |  |  |  |
| 5 | Kiti reagentai, kontrolinės medžiagos ir priemonės tyrimui atlikti |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Rutininių tyrimų kontrolė | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.2 | D-dimerų kontrolė | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.3 | Owren-Koller buferis | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.4 | Kalcio chloridas | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.5 | Adatos plovimo tirpalas | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.6 | Analizatoriaus plovimo tirpalas | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.7 | Tyrimų kiuvetės | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.8 | Mėgintuvėliai su dangteliu | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 5.9 | Terminis popierius | X | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: kraujo krešėjimo sistemos automatinis analizatorius panaudai (1 vnt.)

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma/nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui |
| ANALIZATORIAUS „......“ įrašyti modelį | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) (privaloma užpildyti jei siūlomas kitas analizatorius). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, siūlomas analizatorius gali būti naujas, bet gali būti ir naudotas. Naudotas analizatorius turi būti ne senesnis kaip 2019 m. Nurodoma: siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis, pagaminimo metai. |  | Įrašo tiekėjas |
| 2. | 1. Chronometrinis elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis leidžiantis išmatuoti visas plazmas, normalias, lipemines, hemolizuotas, ikterines, be papildomų procedūrų. 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbodimetrinis. |  | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius be papildomų procedūrų. Būtina funkcija – mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą, nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų. |  | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Atliekant chronometrinius tyrimus, rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena (viena kiuvetė). Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo, kepenų nepakankamumo, bei kitais atvejais. |  | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Būtinas funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą. - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. |  | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 200 vnt. |  | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis. |  | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Iš analizatoriaus į laboratorinę sistemą automatiniu būdu perduodami duomenys – Paciento ID (gaunamas nuskaičius brūkšninį kodą), tyrimo kodas, tyrimo rezultatas, kokybės kontrolės apibrėžimas (žymuo), kokybės kontrolės tipas (Lot., žema, normali, aukšta), kokybės kontrolės rezultatas. |  | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Komplektacija: - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis arba integruotas spausdintuvas, - brūšninių kodų skaitytuvas |  | Įrašo tiekėjas |

9 pirkimo dalis  “REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS  BIOCHEMINIŲ  TYRIMŲ  ATLIKIMUI  BIOCHEMINIAM  ANALIZATORIUI “

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027 METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, €su PVM. | Pakuotės kaina Eur Be PVM | PVM dydis procentais | Pakuotės kaina Eur su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Šarminė fosfatazė | Tyrimai | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alfa amylazė | Tyrimai | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tiesioginis bilirubinas | Tyrimai | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bendras bilirubinas | Tyrimai | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kalcis | Tyrimai | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cholesterolis | Tyrimai | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | DTL cholesterolis | Tyrimai | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | MTL cholesterolis | Tyrimai | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trigliceridai | Tyrimai | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kreatinkinazė (CK-NAC) | Tyrimai | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kreatininas | Tyrimai | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gliukozė | Tyrimai | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ASAT (GOT) | Tyrimai | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ALAT (GPT) | Tyrimai | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Geležis | Tyrimai | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Magnis | Tyrimai | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Lipazė | Tyrimai | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Urea (šlapalas) | Tyrimai | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Šlapimo rūgštis | Tyrimai | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Bendras baltymas | Tyrimai | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | CRB ( C-reaktyvinis baltymas) | Tyrimai | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | hCRB ( C-reaktyvinis baltymas didelio jautrumo) | Tyrimai | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Laktatai | Tyrimai | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ApolipoproteinasB (Apo B) | Tyrimai | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Lipoproteinas (a)(Lp(a)) | Tyrimai | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Gamagliutamiltransferazė (GGT) | Tyrimai | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Kalis/Natris/Chloras | Tyrimai | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Albuminas | Tyrimai | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Baltymas šlapime/likvore | Tyrimai | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Reumatoidinis faktorius (RF) | Tyrimai | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... įterpiama lentelėje tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Panaudos pagrindais siūlomo biocheminio analizatoriaus techninė specifikacija (1 vnt.)

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil.Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatorius – 1 vnt. Panaudai siūlomi analizatoriai gali būti nauji, bet gali būti ir naudota įranga. Naudota įranga turi būti ne senesnė kaip 2015 m. (imtinai) gamybos. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
|  | Reikalavimai biocheminiam analizatoriui | Automatinis biocheminis analizatorius |  |  |
|  | Vienu metu galintis atlikti ne mažiau 25 skirtingų fotometrinių testų +3 ISE (K, Na, Cl) | Būtina |  |  |
|  | Našumas | Ne mažiau 300 fotometrinių tyrimų per valandą |  |  |
|  | Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis | Būtina |  |  |
|  | Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos informacinį tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Būtina |  |  |
|  | Mėginiai | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują, punktatą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose, mėgintuvėliai |  |  |
|  | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų nuskaitymas | Būtina, integruotas |  |  |
|  | Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius nestabdant/nepristabdant einamų tyrimų. | Būtina |  |  |
|  | Skubių tyrimų galimybė. | Būtina, statant skubų mėginį į specialiai numatytą vietą analizatoriuje, apeinant mėginių pakrovimo modulį. |  |  |
|  | Ne mažiau 30 reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | Būtina |  |  |
|  | Daugkartinės (Ilgaamžės) kiuvetės (nereikalaujančios keitimo ar operatoriaus įsikišimo) | Būtina |  |  |
|  | Nepertraukiama mėginių padavimo sistema, stovelių (Rack) tipo | Būtina |  |  |
|  | Analizatorius turi galimybę identifikuoti lipeminius, ikteriškumo, hemolozės mėginius. | Būtina |  |  |
|  | Prietaiso komplektacijoje turi būti | - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS); - Lazerinis spausdintuvas; - Brūkšninis kodų skaitytuvas |  |  |
|  | Aparato ženklinimas CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 2017/246 | Būtina |  |  |

10 pirkimo dalis DIAGNOSTIKOS REAGENTAI  IR PRIEMONĖS KRAUJO GRUPIŲ IR Rh ,ANTIKŪNAMS, KRAUJO SUDERINAMUMO, TIESIOGINIO KUMBSO

TYRIMŲ ATLIKIMUI 2026-2027METAMSVisa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

(Centrifūga ir stalinis inkubatorius suteikiami pagal panaudos sutartį. Turi tikti darbui su įstaigos naudojamais reagentais bei priemonėmis, skirtais gelinei mikrotipavimo sistemai)

| Eil. Nr. |  |  |  | Reagentų pavadinimas |  | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus pakuočių skaičius per 24mėn. |  | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  |  |  | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn |  | Suma, EUR su PVM 24 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  |  |  | Pirminės ABO kraujo grupės nustatymo kortelė (ABD/ABD) |  | 1x12 vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pirminės ABO/D kraujo grupės nustatymo kortelė kartu su atvirkštine reakcija |  | 1x12 vnt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  | Polispecifinė AHG kortelė antikūnių nustatymui (IgG+ C3d) |  | 1x12 vnt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  | Diluent II |  | 100ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  | Standartiniai Eritrocitai I-II |  | 2x10ml | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  | Standartiniai Eritrocitai A1,B |  | 2x10ml | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  | Anti -A |  | 10ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  |  |  | Anti -B |  | 10ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  |  | Anti - AB |  | 10ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  |  | Anti – D Ig M |  | 10ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  |  | Anti – D Ig M/Ig G |  | 10ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  |  |  | Kontrolė Rh/ABO |  | 10ml | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  |  |  | Biotescell -A1,-B, |  | 4x10ml | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  |  |  | Plokštelė kraujo grupei nustatyti,HX Serowhites 12 |  | 1x100vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  |  |  | Tiesioginio kumbso diferencijavimo kortelė |  | 1x12 vnt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI: staliniam inkubatoriui (1vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Tipas |  |  |  |  | Stalinis inkubatorius |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Inkubacijos temperatūra |  |  |  |  | 37 laipsniai |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Reguliuojamas inkubacijos laikas |  |  |  |  | Ne siauresnėse ribose 1 iki 60 min. |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Standartinė programa |  |  |  |  | 15 min, 37 laipsnių temperatūroje (±2C) |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 4 |  |  |  | LCD ekranas |  |  |  |  | Turi būti matomas laikas ir temperatūra |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 5 |  |  |  | CE ženklinimas pagal 98/79 EC direktyvą |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Išmatavimai |  |  |  |  | Ne daugiau 320mm x 200mm x 350mm mm |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Garantinis laikotarpis/garantinis aptarnavimas skaičiuojama nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  |  |  |  | ≥ 12 mėnesių |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Permatomas dangtis |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Garsinis signalas pasibaigus procedūrai |  |  |  |  | Pageidautina |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Inkubatorius turi būti pritaikytas darbui su įstaigos naudojamomis kortelėmis bei reagentais |  |  |  |  | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| TECHNINIAI REIKALAVIMAI: stalinė centrifuga (1 vnt.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  |  | Tipas |  |  |  |  | Stalinė centrifuga |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |  |  |  |
| 1 |  |  |  | CE ženklinimas pagal 98/79 EC direktyvą |  |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Garantinis laikotarpis/garantinis aptarnavimas skaičiuojama nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  |  |  |  | ≥ 12 mėnesių |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Išmatavimai |  |  |  |  | Ne daugiau 290mm x 190mm x 340mm |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Greitis |  |  |  |  | 1175 aps/min, (±5 aps/min) |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Standartinė programa |  |  |  |  | Ne daugiau nei 10 min. |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Talpa |  |  |  |  | Centrifuga turi talpinti ne mažiau nei 6 korteles |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Triukšmas |  |  |  |  | Turi veikti tyliai |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Elektros reikalavimai |  |  |  |  | 110-240V, 50-60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Centrifuga turi būti pritaikyta darbui su įstaigos naudojamomis kortelėmis bei reagentais |  |  |  |  | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  | įrašo tiekėjas |  |  |  |

11 pirkimo dalis  “REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS PILNAI AUTOMATINIUANALIZATORIUMI, NUSTATYMUI “

(Analizatorius suteikiamas pagal panaudos sutartį) 2026-2027METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuojamas poreikis, mato vienetas (Tyrimai kartu su KKT) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina € be PVM | Kaina € be PVM 24 mėn. | Kaina € bsuPVM 24 mėn. | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Prokalcitoninas | Tyrimai | 2000 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Troponinas I (Tn I) | Tyrimai | 4000 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | NT-proBNP, | Tyrimai | 1400 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | D-Dimerai | Tyrimai | 80 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | CRP | Tyrimai | 80 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | …Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina € su PVM: |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI: itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų sistemos pilnai automatiniam analizatoriui panaudai (1vnt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Reikalavimai | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje.(dokumentacijoj tiksliai pažymimas techninis parametras) |  |  |  |
| 1 | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams visada pasiruošęs darbui |  |  |  |  |  |
| 2 | Matuojami parametrai TnI ir/arbaTnT, PCT, CRP, NT-proBNP, D-Dimer | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 3 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir atskira uždara talpa vidiniam saugiam atliekų surinkimui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 4 | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 5 | Mėginio tipas ir tūris: pilnas kraujas iš uždarų mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 6 | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio,iškart po mėginio paėmimo. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 7 | Tyrimo atlikimo laikas, įskaitant mėginio padavimą į analizatorių- Ne ilgiau nei 21 min. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 8 | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys ir paruošti naudojimui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 9 | Našumas- Ne mažiau 28 mėginių/valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 10 | Automatinė loto specifinė kalibracija, nereikalaujanti papildomų kalibracijų. Neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui arba lygiavertė. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 11 | Automatinė reagentų kiekio lygio ir sunaudojimo kontrolė, visa informacija rodoma ekrane. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 12 | Instaliuota lietuviška programinė įranga | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 13 | Valdomas lietimui jautriu ekranu: taip pat turi būti valdomas ir nuotoliniu būdu: pirminis servisas teikiamas prisijungus internetu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 14 | Komplektacija: -nepertraukiamos srovės šaltinis, -išorinis arba integruotas spausdintuvas, -brūkšninių kodų spausdintuvas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |
| 15 | Galimybė analizatorių jungti į LIS | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |

12 Pirkimo dalis. REAGENTAI IR PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ANALIZATORIUMI  „ BIOSEN C – LINE“ (analizatorius valdomas nuosavybės teise) arba kitu tiekėjo panaudai siūlomu analizatoriumi 2026-2027METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, € su PVM. | Pakuotės kaina Eur Be PVM | PVM dydis procentais | Pakuotės kaina Eur su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Gliukozė (Galimybė tirti kapiliarinį, veninį , arterinį kraują, serumą ir plazmą). | Tyrimai | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma € su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... įterpiama lentelėje tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: automatiniam gliukozės tyrimo analizatoriui.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) (privaloma užpildyti jei siūlomas kitas automatinis gliukozės tyrimo analizatorius) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis gliukozės tyrimo analizatorius (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) (toliau – analizatorius) | Automatinis gliukozės tyrimo analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 4 (keturis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Gliukozės koncentracijos nustatymas |  |  |
| 3. | Darbas su mėginiu: |  |  |  |
| 3.1. | Analizatoriuje turi būti integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius | Būtina |  |  |
| 3.2. | Našumas | Ne mažiau 70 testų per val. |  |  |
| 3.3. | Tyrimo metodas | Fermentinis arba lygiavertis. |  |  |
| 3.4 | Mėgino tipas | Kapiliarinis kraujas, plazma, serumas |  |  |
| 3.5 | Mėginio tūris | 20 µl-100 µl |  |  |
| 3.6. | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas ar pagal poreikį prijungti išorinį kodų skaitytuvą | Būtina |  |  |
| 3.7. | Išorinis spausdintuvas ar integruotas spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 4. | Kalibracija ir kokybės kontrolė |  |  |  |
| 4.1. | Kalibracijos stabilumas | Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus. Kalibratorius išpilstytas į reakcijos mėgintuvėlius. |  |  |
| 4.2. | Kokybės kontrolės tirpalai | Naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo), išpilstyti ir paruošti naudojimui. |  |  |
| 5. | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas |  |  |  |
| 5.1. | Garsinis signalas ar pranešimas ekrane, apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę | Būtina |  |  |
| 5.2. | Analizatorius turi užtikrinti galimybę perduoti tyrimų rezultatus į informacinę sistemą LIS. | Būtina |  |  |
| 6. | Analizatoriaus komplektacija | - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis arba integruotas spausdintuvas, - brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |

13 Pirkimo dalis.  REAGENTAI IR PRIEMONĖS  TYRIMAMS IMUNOLOGINIU  ANALIZATORIUMI „ COBAS“ (analizatorius valdomas nuosavybės teise) arba kitu tiekėjo panaudai siūlomu analizatoriumi 2026-2027METAMS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Planuojamas poreikis mato vnt. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų ir kt. prekių kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) maksimaliam tyrimų skaičiui 24 mėn.. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina, € su PVM. | Pakuotės kaina Eur Be PVM | PVM dydis procentais | Pakuotės kaina Eur su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € be PVM 24 mėn. | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina) € su PVM 24 mėn. |  | Perkamiems tyrimams atlikti siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas, pakuotės dydis ir t. t. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | TSH (Tireotropinio hormono nustatymas | Tyrimai | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT4 (Tiroksino koncentracijos nustatymas) | Tyrimai | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Anti TPO (Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas | Tyrimai | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bendras PSA ( Prostatos specifinio antigeno koncentracijos nustatymas) | Tyrimai | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma,€ su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma € su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... įterpiama lentelėje tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninė specifikacija panaudai siūlomam imunologiniam analizatoriui

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (įrašytį modelį, pagaminimo datą) | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas/techniniai parametrai |  |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Duomenų apdorojimo galimybės |  |  |  | Su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo programine įranga, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Prijungimas prie ligoninės tinklo |  |  |  | Turi būti galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Tyrimų metodika |  |  |  | ECL elektrocheminis – liuminescencinis matavimo metodai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tyrimų atlikimo sparta |  |  |  | Ne mažiau kaip 88 tyrimai per 1 val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Bandinių talpa analizatoriuje |  |  |  | Ne mažiau kaip 30 bandinių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui |  |  |  | Nuo 100 iki 200 testų vienoje talpoje, Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Mėginių tipai |  |  |  | Galima tirti serumą, plazmą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Skubių bandinių atlikimo galimybė |  |  |  | Integruota STAT galimybė leidžianti nuolat išimti ir įkelti mėginius skubiam atlikimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Brūkšninių kodų nuskaitymas |  |  |  | Analizatorius turi galimybę nuskaityti skirtingus brūkšninių kodų tipus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Reagentų talpa |  |  |  | Ne mažiau kaip 18 skirtingų reagentų vienu metu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Bandinio tūris |  |  |  | iki 50 µl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Valdymas |  |  |  | Lietimui jautriu ekranu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Analizatoriaus komplektacija |  |  |  | - nepertraukiamos srovės šaltinis, - išorinis arba integruotas spausdintuvas, - brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVD D 2017/246 |  |  |  | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Perkamo objekto pavadinimas |  | Išfasavimas |  |  |  | Matavimo ribos |  | Stabilumas analizatoriuje | Siūlomi techniniai parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) |  |  |  |
|  |  | Reagentai ir pagalbinės priemonės imunologiniam analizatoriui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TSH |  | pakuotė ne didesnė nei 200 testų |  |  |  | Matavimo ribos 0.005-100 mIU/L. |  | Stabilumas analizatoriuje 56 dienos (8 savaitės) |  |  |  |  |
| 2 |  | FT4 |  | pakuotė ne didesnė nei 200 testų |  |  |  | Matavimo ribos 0.3-100 pmol/L. |  | Stabilumas analizatoriuje 56 dienos (8 savaitės) |  |  |  |  |
| 3 |  | Anti TPO |  | pakuotė ne didesnė nei 100 testų |  |  |  | Matavimo ribos 5.00-600 kIU/L |  | Stabilumas analizatoriuje 14 dienų (2 savaitės). |  |  |  |  |
| 4 |  | Bendras PSA |  | pakuotė ne didesnė nei 100 testų |  |  |  | Matavimo ribos 0.002-100 µg/L. |  | Stabilumas analizatoriuje 56 dienos (8 savaitės) |  |  |  |  |