TSD-1317, VPP-7879

Operacinio šviestuvo infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos šaltinis | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo modulių („kupolų“) kiekis | Du moduliai (abu atitinkantys 3-14 punktuose pateiktus reikalavimus) |  |
| 3. | Operacinio šviestuvo konstrukcija ir tvirtinimas | Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubų, turi būti su optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais tvirtinimo elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu. |  |
| 4. | Operacinio šviestuvo modulio („kupolo“) konstrukcija | Daugiareflektorinė arba optinių linzių sistema su šviesos diodais įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“. |  |
| 5. | Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | ≥ 140 000 lx |  |
| 6. | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Elektroninis šviesos intensyvumo reguliavimas intervale ne siauresniam kaip nuo 40 iki 100 % |  |
| 7. | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojant 1 m atstume) | Mažiausias diametras - ne daugiau 20 cm, didžiausias - ne mažiau 23 cm. |  |
| 8. | Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimo ribos | Keičiama/reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo 3700 K iki 5000 K |  |
| 9. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 95 |  |
| 10. | Operacinio šviestuvo valdymas | 1. Integruotas valdymas ant šviestuvo korpuso. 2. Papildomas valdymas – kartu su operaciniu šviestuvu komplektuojamas belaidis operacinio šviestuvo nuotolinio valdymo pultas, tvirtinamas ant sienos. |  |
| 11. | Sterilus operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | 1. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; 2. Kiekvienam operacinio šviestuvo moduliui pateikiama po ≥ 2 vnt. rankenų. |  |
| 12. | Šviesos diodų tarnavimo resursas | ≥ 50 000 val. |  |
| 13. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos po garantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Prekės pristatymas, surinkimas, sumontavimas ir instaliavimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekės pristatymu, iškrovimu, pervežimu į montavimo vietą, surinkimu, sumontavimu ir instaliavimu susijusios išlaidos. Taip pat į kainą turi būti įtrauktos po darbų likusių įpakavimo medžiagų surinkimo ir išvežimo (utilizavimo) išlaidos. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |