VPP-6911, TSD-1311

Pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos techninė specifikacija (kiekis – 5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius | Kiekis - 1 vnt. |  |
| 1. | Paskirtis | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |
| 1.1. | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinės monitoravimo stotys turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinamos su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais |  |
| 1.2. | Elektros maitinimo šaltinis | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 1.3. | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; - Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; - Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. |  |
| 1.4. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; - Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); - Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų; - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6; - Registruojamos EKG kreivės: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 |  |
| 1.5. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 1.6. | Įvykių išsaugojimas atmintyje | - Rankinis įvykio išsaugojimas; - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu; |  |
| 1.7. | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis | Kiekis - 10 vnt. |  |
| 1.7.1 | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis | Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje |  |
| 1.8. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | - Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen), - Įstrižainė ≥ 6 colių; - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 - Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos |  |
| 1.9. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. - Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje. |  |
| 1.10. | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | - EKG (multiderivacinis kanalas); - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Temperatūra - Invazinis kraujospūdis |  |
| 1.11. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 1.11.1. | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min |  |
| 1.11.2. | ST segmento matavimas | Būtinas |  |
| 1.11.3. | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | - Asistolija; - Tachikardija; - Bradikardija; - Pauzė; - Bigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Skilvelių virpėjimas; - Nereguliarus ritmas; - Priešlaikiniai susitraukimai; - Stimuliacijos aptikimas. |  |
| 1.11.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 100 k/min |  |
| 1.11.5. | Apnėjos aptikimas | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą ≥ 10 – 30 sek. |  |
| 1.12. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 1.12.1. | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 - 100% |  |
| 1.12.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 3% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
| 1.12.3. | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 - 239 k/min. |  |
| 1.13. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 1.13.1 | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 1.13.2 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mmHg |  |
| 1.13.3 | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |
| 1.14. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 1.14.1. | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-45 °C |  |
| 1.14.2. | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C |  |
| 1.15. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui: |  |  |
| 1.15.1. | IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +300 mmHg |  |
| 1.15.2. | IKS matavimo paklaida | Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (įskaitant daviklį) |  |
| 1.16. | Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių | 1. Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su prie jo prijungtu mobiliu (transportiniu) gyvybinių funkcijų matavimo moduliu ir atskirai naudojamas mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis turi jungtis prie komplektuojamos centrinio stebėjimo stoties laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis monitoriuje ir modulyje (arba komplektuojamoje modulio tvirtinimo stotelėje) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. 2. Belaidis duomenų perdavimas iš visų komplektuojamų transportinių monitorių (paciento transportavimo metu, esant belaidžio ryšio zonoje). |  |
| 2. | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) |  |  |
| 2.4. | EKG elektrodų kabelis, ne mažiau kaip 3 elektrodų . | 10 vnt. |  |
| 2.5. | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 10 kompl. |  |
| 2.6. | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems | 10 kompl. (daugkartinio naudojimo, guminis, pirštinis) |  |
| 2.7. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 10 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetė, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.) |  |
| 2.8. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 10 vnt. (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms) |  |
| 2.9. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 10 vnt. (daugkartinio naudojimo) |  |
| 2.10. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė | 10 vnt. |  |
| 3. | Centrinė stebėjimo stotis | 1 kompl. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 3.2. | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties displėjams | 1.Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų displėjų; 2.Galimybė pasirinkti (stebėti displėjuje) ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui. |  |
| 3.3. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | Būtina. Ne mažiau kaip 120 val. monitoravimo duomenų. |  |
| 3.4. | Perspėjimo signalai centriniame pulte | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai. |  |
| 3.5. | Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu | Būtina |  |
| 3.6. | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuteris - 1 kompl. 2. Displėjus (skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21,5" - 2 vnt. 3. Pakabinamas ≥ 55" įstrižainės ekranas – 1 vnt. |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą bei sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | - Įrangai - ≥ 60 mėn. - Įrangos priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus) - ≥ 12 mėn. |  |
| 9. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |