TSD-1077, VPP-6253, VPP-6460 ir VPP-6135

Vaško modeliavimo peiliukų, osciliuojančio judesio kampinio antgalio ir intensive dildžių komplekto bei detalių odontologijos įrenginio turbinai techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Vaško modeliavimo peiliukai, kiekis 10 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Elektriniai vaško modeliavimo peiliukai (termomatai), skirti vaško modeliavimui dantų technikų laboratorijoje |  |
| 2. | Didžiausia modeliavimo rankenų temperatūra | ≥ 120 °C |  |
| 3. | Prijungiamų modeliavimo rankenų skaičius | Prie aparato galima prijungti ≥ 2 modeliavimo rankenas |  |
| 4. | Modeliavimo rankenų laikymo vieta | Aparato korpuse suformuotos vietos modeliavimo rankenoms įstatyti / padėti arba kartu su aparatu yra komplektuojami atskiri stovai |  |
| 5. | Modeliavimo rankenų temperatūros nustatymas | Temperatūra nustatoma rankiniu būdu – mygtukų paspaudimu |  |
| 6. | Modeliavimo rankenų temperatūros stebėjimas | LED (arba lygiavertis) indikatorius |  |
| 7. | Išoriniai matmenys | Plotis: 150 – 200 mm; Gylis (ilgis): 95 – 140 mm; Aukštis: 60 – 70 mm. |  |
| 8. | Svoris | Nedaugiau negu 0,6 kg |  |
| 9. | Komplektacija | Į pagrindinio aparato komplektaciją įeina: - ≥ 2 vnt. modeliavimo rankenos; - Keičiamų vaško modeliavimo antgaliukų rinkinys, į kurį įeina ≥ 4 skirtingi antgaliukai. |  |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

2 pirkimo dalis. Osciliuojančio judesio kampinio antgalio ir dildžių komplektas, kiekis 1 komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kampinis antgalis pritaikytas naudoti (priklausomai nuo naudojamų dildžių) tokiose odontologijos procedūrose kaip: - galutinis ertmių paruošimas; - nuožulnos kūrimas kompozitiniams užpildams ir įklotams / užklotams; - krašto užbaigimas ruošiant protezavimui / karūnėlėms; - proksimalinių plombų paviršių ir karūnėlių kraštų šalinimas. |  |
| 2. | Didžiausias pavaros apsukų skaičius | ≥ 40 000 aps./min. |  |
| 3. | Sūkių perdavimo santykis | 2,7:1 |  |
| 4. | Sukuriamo judesio veikimo principas | Sukamasis judesys antgalio viduje paverčiamas slopintu ašiniu / linijiniu judesiu |  |
| 5. | Judesio eiga | ≥ 0,8 mm |  |
| 6. | Ženklinimas | 1 geltonas žiedas |  |
| 7. | Fiksavimo padėtys | ≥ 36 |  |
| 8. | Slopinimas | Be smūgių amortizatoriaus dėl spyruoklių |  |
| 9. | Purškiamo vandens slėgis | Nesiauresniame diapazone negu nuo 0,8 iki 2,0 bar (nuo 12 iki 29 psi) |  |
| 10. | Purškiamo oro slėgis | Nesiauresniame diapazone negu nuo 1,0 iki 2,0 bar (nuo 15 iki 29 psi) |  |
| 11. | Purškiamo oro debitas | ≥ 1,5 Nl/min. (esant 2 bar) |  |
| 12. | Purškiamo vandens debitas | ≥ 50 ml/min. (esant 2 bar) |  |
| 13. | Aušinimo oro kiekis | Nesiauresniame diapazone negu nuo 5,5 iki 9,5 Nl/min. |  |
| 14. | Jungtis | Gali būti jungiamas prie visų „INTRA (LUX)“ mikrovariklių ir mikrovariklių su jungtimi pagal DIN EN ISO 3964 (arba lygiaverčių) |  |
| 15. | Suderinamumas | Skirtas „Intensiv“ dildėms |  |
| 16. | Dildžių komplektas | Kartu su kampiniu antgaliu pridedamas „Intensiv“ dildžių komplektas |  |
| 16.1. | Kūginės formavimo ir paruošimo dildės | ≥ 2 vnt. „Bevelshape“: - ≥ 1 vnt. 40 µm šiurkštumo; - ≥ 1 vnt. 15 µm šiurkštumo; - Darbinė dalis dengta deimantine (arba lygiaverte) danga. (firmos „Intensiv“ dildžių kodai BS40 ir BS15 arba lygiaverčiai) |  |
| 16.2. | Proksimalinių paviršių šlifavimo dildės | ≥ 4 vnt. „Proxoshape“: - ≥ 1 vnt. 90 µm šiurkštumo, 8,5 mm darbinio ilgio; - ≥ 1 vnt. 40 µm šiurkštumo, 8,5 mm darbinio ilgio; - ≥ 1 vnt. 15 µm šiurkštumo, 8,5 mm darbinio ilgio; - ≥ 1 vnt. 90 µm šiurkštumo, 11 mm darbinio ilgio; - Darbinė dalis dengta deimantine (arba lygiaverte) danga. (firmos „Intensiv“ dildžių kodai PS1, PS2, PS3 ir PS1L arba lygiaverčiai) |  |
| 16.3. | Darbui su šaknų paviršiumi pritaikytos dildės | ≥ 2 vnt. „Rootshape“: - ≥ 1 vnt. 40 µm šiurkštumo, 16 mm darbinio ilgio; - ≥ 1 vnt. 15 µm šiurkštumo, 16 mm darbinio ilgio; - Lankstūs; - Darbinė dalis dengta deimantine (arba lygiaverte) danga. (firmos „Intensiv“ dildžių kodai RS40L ir RS15L arba lygiaverčiai) |  |
| 16.4. | Ertmių formavimo ir paruošimo dildės | ≥ 2 vnt. „Cavishape“: - ≥ 1 vnt. 40 µm šiurkštumo, 1 mm skersmens; - ≥ 1 vnt. 25 µm šiurkštumo, 1 mm skersmens; - Lankstūs; - Darbinė dalis dengta deimantine (arba lygiaverte) danga. (firmos „Intensiv“ dildžių kodai CS040 ir CS025 arba lygiaverčiai) |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai*; - Garantiniu metu antgalis gali būti keičiami į naują arba garantinio remonto metu suteikiamas pakaitinis. *Ši garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui, t. y., kai instrumento arba frezos darbinis paviršius sudilo dėl intensyvaus naudojimo, arba prekė yra vienkartinio naudojimo. |  |
| 19. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamų osciliuojančio judesio kampinio antgalio ir dildžių komplekto rinkinys, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3 pirkimo dalis. Detalės odontologijos įrenginio turbinai, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotorius turbininiam antgaliui | Siūlomas rotorius turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Castellini“ turbininiu antgaliu „Evo 4L K“. (firmos „Castellini“ rotoriaus kodas 95529230 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 3. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

4 pirkimo dalis. Detalės odontologijos įrenginio turbinai, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbininio antgalio (su šviesolaidžiu) žarna prie odontologijos įrangos | Siūloma žarna turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Castellini“ odontologijos įrenginiu „Puma Eli“. (firmos „Castellini“ turbininio antgalio žarnos su šviesolaidžiu kodas 95520366 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 3. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.