TSD-1205, VPP- 4969

Fibroendoskopų  techninė specifikacija   (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kameros procesorius | 1. Video pajungimai ne mažiau kaip 4 vnt. 3G-SDI, ne mažiau kaip 2 vnt. DVI-D; 2. Video formatas 2D ne mažiau kaip 1080p@60Hz; 3. Garso pajungimas, stereo jungtis (3,5 mm); 4. Kojinio pedalo jungtis; 5. Jungtis vaizdo kamerai arba video endoskopui pajungti; 6. “PIET” technologija; |  |
| 2. | HD raiškos vaizdo kamera (1 vnt.) | 1. Su laidu pajungimui prie procesoriaus; 2. Optinių lęšių židinio nuotolis 22±2 mm; 3. Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 1,8m; 4. Endoskopo pajungimas prie vaizdo kameros atitinka DIN standartą; 5. Su ne mažiau kaip dviem funkciniais, programuojamais mygtukais; 6. Ne prastesnė kaip „Full HD“ vaizdo kokybė; |  |
| 4. | HD monitorius | 1. Ne mažiau kaip 27” įstrižainės; 2. Monitoriaus žiūrėjimo kampas ne mažesnis kaip 89°; 3. Kontrasto santykis 1000:1 4. Šviesumas ne prasčiau kaip 800 cd/m²; 5. LED arba lygiavertis 6. Atitinkantis medicinos prietaisų CE standartą IEC 60601-1 (arba lygiavertis); |  |
| 6. | Lankstus video nasofaringoskopas (1 vnt.) | 1. Integruotas mikrofonas; 2. Pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai; 3. Ne mažiau dviejų valdymo mygtukų; 4. Integruotas LED apšvietimas; 5. Ne mažiau kaip 2 programuojami valdymo mygtukai; 6. Diametras 2,7±0,2 mm; 7. Matymo lauko kampas 120±5°; 8. Darbinis ilgis 320±10 mm; 9. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 5 mm iki 50 mm; 10. Užlenkimo kampai 130°/ 130°; |  |
| 7. | Lankstus video nasofaringoskopas (1 vnt.) | 1. Integruotas mikrofonas; 2. Pritaikytas rijimo diagnostikai ir stroboskopijai; 3. Ne mažiau dviejų valdymo mygtukų; 4. Integruotas LED apšvietimas; 5. Ne mažiau kaip 2 programuojami valdymo mygtukai; 6. Diametras 3,6±0,2 mm; 7. Matymo lauko kampas 90±5°; 8. Darbinis ilgis 320±10 mm; 9. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 10 mm iki 90 mm; 10. Užlenkimo 130°/ 130°; |  |
| 8. | Lankstus nasofaringoskopas (4 vnt.) | 1. Matymo lauko kampas 80±5; 2. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 5 mm iki 50 mm; 3. Diametras 2,8 mm ±0,1 mm 4. Darbinis ilgis 320±10 mm; 5. Užlenkimo kampai 130°/ 130°; |  |
| 9. | Lankstus video nasofaringoskopas su darbiniu kanalu (2 vnt.) | 1. Integruotas mikrofonas; 2. Pritaikytas ryjimo diagnostikai ir stroboskopijai; 3. Ne mažiau dviejų valdymo mygtukų; 4. Valdymo mygtukai programuojami; 5. Diametras 5,0±0,2 mm; 6. Darbinis diametras 2,0 ±0,1 mm 7. Matymo lauko kampas 90±5°; 8. Darbinis ilgis 380±4 mm; 9. Matymo gylis ne blogiau kaip ribose nuo 30 mm iki 100 mm; 10. Užlenkimo kampai 130°/ 130°; 11. Pajungimo laido ilgis ne mažiau kaip 1,5m; |  |
| 11. | Programinė įranga | 1. Skirta nuotraukų, 3D/HD video, audio garsų ir pacientų duomenų archyvavimui bei saugojimui; 2. Paciento duomenys gali būti įvedami rankiniu būdu arba transportuojami per DICOM sąsają; 3. Galimybė sujungti su ligoninės informacine sistema; 4. Programinės įrangos valdymas sterilioje aplinkoje, naudojantis klaviatūra ir kojiniu jungikliu. |  |
| 12. | Video dokumentacijos modulis | 1. Video demonstracijos metu failai gali būti įrašinėjami į vidinę atmintį; 2. Įrašymo metu vaizdo kokybė išlieka nepakitusi; 3. Galimybė vaizdo įrašus peržiūrėti individuliai arba paraleliai; 4. Gyva peržiūra galima 4 skirtinguose monitoriuose; 5. Palaikomas dvigubo ekrano režimas; 6. Video įrašai gali būti eksportuojami į kitus programinės įrangos modulius, pvz.: į disfagijos modulį; 7. „Quick start“ funkcija leidžianti pradėti video diagnostika nesukūrus paciento failo; 8. Galimybė karpyti video įrašus; |  |
| 13. | Nuotraukų dokumentacijos modulis | 1. Vienos sesijos metu galima padaryti neribotą skaičių nuotraukų; 2. Nuotraukas galima lyginti tarpusavyje, ištrinti, perkelti, archyvuoti; 3. Galimybė nuotraukas spausdinti individualiai arba skaidrių demonstracijos formoje; 4. 3D vaizdų rodymo galimybė |  |
| 15. | Stroboskopijos modulis | 1. Galimybė įvertinti vaizdo įrašus naudojant stroboskopijos protokolą; 2. Automatiškai sukuriamas tekstinis dokumentas; |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 18. | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | 1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Pageidautina serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; |  |
| 19. | Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |