TSD-989, VPP-217

Dubens osteosintezės sistemos sudėtingiems dubens lūžiams gydyti techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Orientac. kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dubens osteosintezės sistema |  | Dubens osteosintezės instrumentų, plokštelių ir sraigtų rinkinys sudėtingiems dubens lūžiams gydyti |  |
| 1.1. | Mažų fragmentų plokštelės skirtos dubens žiedo ir gūžduobės lūžiams |  | 1. Plokštelės tinkamos lankstymui, suteikiant reikiamą formą; 2. Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Plokštelės tinkamos 3,5 mm ± 0,1mm nerakinamiems sraigtams ir 4,2 mm ± 0,1 mm rakinamiems sraigtams, su galimybe pasiekti 30 kampą. |  |
| 1.1.1. | Priekinės kolonos rekonstrukcinė lenkta plokštelė | 15 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. Ne mažiau 16 apvalių kiaurymių. |  |
| 1.1.2. | Užpakalinės kolonos anatomiškai lenkta dviejų plokštumų plokštelė | 20 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. Atskiros kairei ir dešinei pusei; 3. Ne mažiau 6 apvalių kiaurymių. |  |
| 1.1.3. | Užpakalinės sienos anatomiškai lenkta plokštelė | 20 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. Atskiros kairei ir dešinei pusei; 3. Ne mažiau 8 apvalių kiaurymių. |  |
| 1.1.4. | Dubens žiedo tiesi rekonstrukcinė plokštelė | 5 | 1. Plokštelės storis 3,0 – 3,5 mm; 2. Ne mažiau 14 apvalių kiaurymių. |  |
| 1.1.5. | Sraigės tipo užpakalinės sienos praplatinta plokštelė | 20 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. Atskiros kairei ir dešinei pusei. |  |
| 1.1.6. | Priekinės kolonos anatomiškai išlankstyta plokštelė | 20 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. Atskiros kairei ir dešinei pusei; 3. Ne mažiau 16 apvalių ir pailgų kiaurymių. |  |
| 1.1.7. | Dviejų plokštumų anatomiškai išlankstyta kvadrilateralinės sienos plokštelė | 10 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. Atskiros kairei ir dešinei pusei; 3. Ne mažiau 12 apvalių ir pailgų kiaurymių. |  |
| 1.2. | Sraigtai mažų fragmentų plokštelėms |  | 1. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Suderinami su 1.1 dalyje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 1.2.1. | Nerakinami sraigtai | 700 | 3,5 mm ± 0,1mm nerakinami kortikaliniai sraigtai, 16-120 mm ilgio (turi būti ir mažiausio ir didžiausio nurodyto ilgio, ne mažiau 32 skirtingų ilgių, pasirenkamų užsakymo metu). |  |
| 1.2.2. | Rakinami sraigtai | 350 | 4,2 mm ± 0,1mm rakinami, kintamo kampo spongioziniai sraigtai, siekiantys 30 laipsnių kampą, 16-120 mm ilgio (turi būti ir mažiausio ir didžiausio nurodyto ilgio, ne mažiau 32 skirtingų ilgių, pasirenkamų užsakymo metu). |  |
| 1.3. | Didelių fragmentų plokštelės skirtos dubens žiedo ir gūžduobės lūžiams |  | 1. Plokštelės tinkamos lankstymui, suteikiant reikiamą formą; 2. Pagamintos iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Plokštelės tinkamos 4,5 mm ± 0,1 mm nerakinamiems sraigtams ir 5,9 mm ± 0,1 mm rakinamiems sraigtams, su galimybe pasiekti 30 laipsnių kampą. |  |
| 1.3.1. | Simfizės plokštelės | 10 | 1. Plokštelės storis 3,5 – 4 mm; 2. Su 4 – 6 apvaliomis kiaurymėmis. |  |
| 1.3.2. | Rekonstrukcinė lenkta plokštelė | 10 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. R108 lenkimo; 3. Ne mažiau 16 apvalių kiaurymių. |  |
| 1.3.3. | Rekonstrukcinė lenkta plokštelė | 5 | 1. Plokštelės storis 2,5 – 2,8 mm; 2. R88 lenkimo; 3. Ne mažiau 16 apvalių kaiurymių. |  |
| 1.3.4 | Rekonstrukcinė tiesi plokštelė | 5 | 1. Plokštelės storis 3,5 – 4,0 mm; 2. Ne mažiau 14 apvalių kiaurymių. |  |
| 1.4. | Sraigtai didelių fragmentų plokštelėms |  | 1. Pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 2. Suderinami su 1.3 dalyje perkamomis plokštelėmis. |  |
| 1.4.1 | Nerakinami sraigtai | 200 | 1. 4,5 mm ± 0,1 mm nerakinami kortikaliniai sraigtai; 2. 16-120 mm ilgio (turi būti ir mažiausio ir didžiausio nurodyto ilgio, ne mažiau 24 skirtingų ilgių, pasirenkamų užsakymo metu). |  |
| 1.4.2 | Rakinami sraigtai | 200 | 1. 5,9 mm ± 0,1 mm rakinami spongioziniai sraigtai; 2. 16-120 mm ilgio (turi būti ir mažiausio ir didžiausio nurodyto ilgio, ne mažiau 24 skirtingų ilgių, pasirenkamų užsakymo metu). |  |
| 1.5. | Kaniuliuoti sraigtai dubens lūžiams gydyti |  |  |  |
| 1.5.1. | Kaniuliuoti sraigtai | 25 | 1. Sraigtų diametras 8,5 – 9,0 mm; 2. Pilno sriegio, žemo profilio spongioziniai sraigtai, 60-250 mm ilgio, žingsnis kas 5 mm (turi būti ir mažiausio ir didžiausio nurodyto ilgio, ne mažiau 39 skirtingų dydžių pasirenkamų užsakymo metu). |  |
| 1.5.2. | Kaniuliuoti sraigtai | 25 | 1. Sraigtų diametras 8,5 – 9,0 mm; 2. Dalinio sriegio, žemo profilio spongioziniai sraigtai, 60-250 mm ilgio, žingsnis kas 5 mm (turi būti ir mažiausio ir didžiausio nurodyto ilgio, ne mažiau 39 skirtingų dydžių pasirenkamų užsakymo metu). |  |
| 1.5.3 | Poveržlės kaniuliuotiems sraigtams | 50 | 9,0-9,5 mm poveržlės, skirtos naudoti su 8,5-9,0 mm kaniuliuotais sraigtais, išorinis veržlių diametras 15-25 mm. |  |
| 1.6. | Papildomos priemonės |  |  |  |
| 1.6.1. | Dubens kabliukai (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 10 | 1. Tubuliarinės dubens plokštelės su kabliu; 2. 2 - 6 kiaurymių. |  |
| 1.6.2. | Dviejų plokštelių sujungimo sraigtas | 10 | Dviejų dydžių: mažų ir didelių fragmentų plokštelėms sujungti |  |
| 1.6.3. | Dviejų plokštelių sujungimo sraigto veržlė | 10 | Dviejų dydžių: mažų ir didelių fragmentų plokštelėms sujungti |  |
| 1.6.4. | Trumpi, smailėjantys spyglio formos sraigtai plokštelėms | 15 | Dviejų dydžių: mažų ir didelių fragmentų plokštelėms |  |
| 1.6.5. | Apvalios kniedės su dantukais | 5 | Skirtos naudoti su ylomis siekiant paskirstyti jėgą didesniame paviršiaus plote |  |
| 1.6.6. | Kiršnerio viela su sriegiu | 10 | 1. Diametras 2,5 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnė nei 400 mm. |  |
| 1.6.7. | Kiršnerio viela su sriegiu | 10 | 1. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnė nei 400 mm. |  |
| 1.6.8. | Kiršnerio viela | 10 | 1. Diametras 3,2 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnė nei 435 mm. |  |
| 1.7. | Panaudai tiekiami instrumentai |  | Užsakomi pagal poreikį kartu su implantais |  |
| 1.7.1. | Universali pailga rankena | 2 | Su AO jungtimi (arba lygiaverte) |  |
| 1.7.2. | Šešiakampio atsuktuvo antgalis | 2 | 1. Antgalio diametras 2,5 ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 135 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.3. | Šešiakampio atsuktuvo antgalis | 2 | 1. Antgalio diametras 2,5 ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 300 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.4. | Atsuktuvo antgalis | 2 | 1. Antgalio diametras 3,5 ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 90 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.5. | Atsuktuvo antgalis | 2 | 1. Antgalio diametras 3,5 ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 230 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.6. | Kaniuliuotas atsuktuvo antgalis | 2 | 1. Antgalio diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 250 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.7. | Kaniuliuotas atsuktuvas su rankena | 1 | 1. Atsuktuvo diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 220 mm. |  |
| 1.7.8. | Atsuktuvas su rankena | 1 | 1. Atsuktuvas su rankena; 2. Atsuktuvo diametras 7,0 mm ± 0,1 mm; 3. Ne trumpesnis nei 280 mm. |  |
| 1.7.9. | Atsuktuvas su rankena ir sraigto mova | 1 | 1. Atsuktuvas su rankena ir sraigto mova sraigtui prilaikyti; 2. Atsuktuvo diametras 5,0 mm ± 0,1 mm; 3. Ne trumpesnis nei 210 mm. |  |
| 1.7.10. | Grąžto nukreipėjas su rankena ilgiems grąžtams | 1 | 1. Grąžto nukreipėjas su rankena ilgiems grąžtams; 2. Nukreipėjo diametras ne mažiau 12 mm; 3. Nukreipėjo darbinės dalies ilgis ne mažiau 200 mm; 4. Rankena nukreipėjo atžvilgiu yra lenkta 120 ± 1 kampu. |  |
| 1.7.11. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 2,5 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 220 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.12. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 220 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.13. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 2,5 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 305 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.14. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 2,7 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 305 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.15. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 3,2 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 280 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.16. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 3,5 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 280 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.17. | Grąžtas | 2 | 1. Diametras 3,2 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 145 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.18. | Grąžtas, AO jungtis | 2 | 1. Diametras 3,5 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 110 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.19. | Kaniuliuotas grąžtas | 2 | 1. Diametras 6,2 mm ± 0,1 mm; 2. Ne trumpesnis nei 420 mm; 3. Su AO jungtimi (arba lygiaverte). |  |
| 1.7.20. | Grąžto nukreipėjas mažiems grąžteliams | 1 | 1. Grąžto nukreipėjas mažiems grąžteliams; 2. Viena nukreipėjo pusė tinkama 2,5 mm ± 0,1 mm grąžteliams; 3. Kita nukreipėjo pusė tinkama 3,5 mm ± 0,1 mm grąžteliams; 4. Nukreipėjas lenktas 120 ± 1 kampu. |  |
| 1.7.21. | Veržliaraktis | 1 | 1. Ne trumpesnis nei 160 mm; 2. Ne platesnis nei 10 mm. |  |
| 1.7.22. | Plokštelės laikymo instrumentas | 1 | 1. Plokštelės laikymo instrumentas, ne trumpesnis nei 310 mm; 2. Darbinė dalis instrumento atžvilgiu lenkta 60 ± 1 kampu; 3. Darbinės dallies diametras ne daugiau 25 mm. |  |
| 1.7.23. | Intrapelvinis plokštelės lankstytuvas | 1 | Tiesus |  |
| 1.7.24. | Intrapelvinis plokštelės lankstytuvas | 1 | Lenktas |  |
| 1.7.25. | Intrapelvinis plokštelės lankstytuvas | 1 | Lenktas 90° ± 1° |  |
| 1.7.26. | Gylio matuoklė | 1 | 1. Kaniuliuota; 2. Matuoklės diametras 3,2 mm ± 0,1 mm; 3. Ne trumpesnė nei 200 mm. |  |
| 1.7.27. | Grąžto nukreipėjas | 1 | Tinkamas 8,5 – 9,00 mm sraigtams |  |
| 1.7.28. | Kaulinės žnyplės | 1 | 1. Tiesios; 2. Lūžio repozicijai skirtos kaulinės užsifiksuojančios žnyplės su aštriais galais; 3. Ne trumpesnės nei 250 mm. |  |
| 1.7.29. | Kaulinės žnyplės | 1 | 1. Lenktos; 2. Lūžio repozicijai skirtos kaulinės užsifiksuojančios žnyplės su gale esančiomis apsaugomis (pvz. rutulio formos); 3. Ne trumpesnės nei 267 mm. |  |
| 1.7.30 | Kaulinės žnyplės | 1 | Lūžio repozicijai skirtos kaulinės užsifiksuojančios žnyplės su keičiamais skirtingais antgaliais |  |
| 1.8. | Panaudai tiekiami sterilizacijos konteineriai | - | Visi instrumentai bei konteineriai yra tinkami dezinfekcijai, sterilizacijai bei autoklavavimui |  |
| 1.8.1. | Sterilizacijos konteineris instrumentams | 3 | 1. Sterilizacijos konteineris su pritaikytais laikikliais instrumentams; 2. Su dangčiu. |  |
| 1.8.2. | Sterilizacijos konteineris plokštelėms | 3 | 1. Sterilizacijos konteineris su pritaikytais laikikliais plokštelėms; 2. Su dangčiu. |  |
| 1.8.3. | Sraigtų dėžutės sterilizacijos konteineriams | 3 | Sraigtų dėžutės telpančios į sterilizacijos konteinerius, su pažymėtais sraigtų išmatavimais |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu |  | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Garantinis terminas |  | Instrumentams ir sterilizatoriams suteikiama ≥ 36 mėnesių garantija |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Implantai, sraigtai ir instrumentai sudaro vieningą sistemą ir į atskiras dalis neskaidomi.

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

3. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.