TSD-1151, VPP-6365

Laboratorinio šaldytuvo techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | ### Laboratorinis šaldytuvas skirtas reagentų laikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Vertikalaus tipo; ### 2. Su ne mažiau kaip 7 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Su ratukais. |  |
| 3. | Reikalavimai kamerai | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 410 litrų. |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ne daugiau kaip 90 cm; Gylis: ne daugiau kaip 90 cm; Aukštis: 190 – 202 cm. |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3°C iki +7°C |  |
| 6. | Aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. |  |
| 7. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacinė sistema/ventiliatoriais |  |
| 8. | Valdymas | 1. Elektroninis/mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje. |  |
| 9. | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga (arba lygiaverčių medžiagų) |  |
| 10. | Durys | 1. Metalinės arba stiklinės; 2. Automatiškai užsidarančios. |  |
| 11. | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas atidarant dureles |  |
| 12. | Užraktas | Apsauginis durų užraktas |  |
| 13. | Temperatūros stebėjimas | Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje |  |
| 14. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija |  |
| 15. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 21. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių kalba arba anglų kalba. |  |