1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kompresinės terapijos aparatas, 1 vnt. su priedais

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – J. Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. prieš pristatymo dieną.

1.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 punktais, Perkamai Prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai.

1.8.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Siūlomos Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Kompresinės terapijos aparato techniniai duomenys: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ne mažiau 12 kamerų gradientinės intermituojančios kompresijos sistema (aparatas), turintis LED ekraną, kuriame pateikiama informacija apie slėgį, kompresijos greitį, pauzių tarp kompresijos ciklų trukmę ir terapijos laiką |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Ne mažiau 10 darbo režimų |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Procedūros trukmės valdymas: integruotu laikmačiu ir automatiniu išsijungimu po procedūros |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Pneumatinio masažo slėgio nustatymas vienodas visoms kameroms arba skirtingas atskiroms kameroms |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Būtinas individualus parametrų nustatymas |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Slėgio palaikymo kameroje laiko nustatymas vienodas arba skirtingas atskiroms kameroms: ne mažiau 15 sek. |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Slėgių reguliavimo ribos – ne mažiau 20-120 mm Hz |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Galimybė keisti slėgį, kompresijos greitį, pauzių tarp kompresijos ciklų trukmę, terapijos laiką |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Galimybė prijungti ne mažiau 3 kompresinius priedus vienu metu, kompresijos kelnėms atskira jungtis |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Iš anksto užprogramuoti ne mažiau 21 gydymo pasiūlymai |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Komplektacija ir priedai: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Kompresinės kojinės, 2 vnt. Privalo turėti ne mažiau 10 oro kamerų. Su užtrauktuku per visą ilgį. Viršutinėje dalyje fiksuojama Velcro juostele. Apimtis ties šlaunimi ne mažiau 88– 75 cm. Ilgis – ne mažiau 85 cm. Turi būti praplatinimo mechanizmai. |  |  |  |  |  |
| 2.3..2. | Kompresinės kelnės, 1 vnt. Turi būti ne mažiau 24 oro kameros. Su išplatinimo mechanizmu. Su užtrauktuku per visą ilgį. Viršutinėje dalyje fiksuojama Velcro juostele. Kelnių apimtis ties klubais – ne mažiau 145 cm, ties šlaunimis – ne mažiau 83 cm. |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Kompresinės rankovės, 2 vnt. Turi būti su ne mažiau 10 oro kamerų. Fiksuojamos Velcro juostele, apimtis ties žąstu 58 cm, ilgis – 71 cm – 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | su visais dokumentais bei kitais priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.; |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Garantija – ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Privalo būti CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Kartu su įranga pateikiama: naudojimo instrukcija lietuvių kalba; serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Prekės pagaminimo data. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |