                                                                                                                                        TSD-836, VPP-4242
                            Elektrochirurginės įrangos priedų techninė specifikacija
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės
	Orientacinis kiekis, vnt.
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	1. Ultragarsinis disekcinis kabliukas laparoskopinėms operacijoms. Darbinis ilgis 
32-33 cm, skersmuo 5 mm. 
2. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“. 
	20


	

	2.
	1. Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms. Darbinis ilgis 35±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos.
2.  Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą. 
3. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	342
	

	3.
	1. Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti. 
2. Darbinis ilgis 36±1 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos. 
3. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai. 
4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą. 
5. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) integruota į instrumentą. 
6. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	200
	

	4.
	1. Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti. 
2. Darbinis ilgis 20±1 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos. 
3. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai. 
4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą. 
5. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) integruota į instrumentą. 
6. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	100
	

	5.
	1. Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms. Darbinis ilgis 22±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos. 
2. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą. 
3. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	156
	

	6.
	1. Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms. Darbinis ilgis 17±3 cm, žirklių tipo rankena. 
2. Galimybė žirklėmis perpjauti ir koaguliuoti iki 5 mm skersmens (imtinai) kraujagysles. 
3. Žiotys lenktos, 16±1 mm ilgio. 
4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija. 
5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	100
	

	7.
	1. Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms. Darbinis ilgis 9±3 cm, žirklių tipo rankena. 
2. Galimybė žirklėmis perpjauti ir koaguliuoti iki 5 mm skersmens (imtinai) kraujagysles. 
3. Žiotys lenktos, 16±1 mm ilgio. 
4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija. 
5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.
	150
	

	8.
	1. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu), skirta darbui su laparoskopinės ir atviros chirurgijos instrumentais (nurodytais techninės specifikacijos 1, 2, 5 punktuose). 
2. Daugkartinio naudojimo: ≥ 95 procedūros;

3. Darbinė rankena autoklavuojama.

4. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”. 
	26
	

	9.
	1. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu), skirta darbui su atviros chirurgijos instrumentais (nurodytais techninės specifikacijos 6, 7 punktuose). 
2. Daugkartinio naudojimo: ≥ 95 procedūros;
3. Darbinė rankena autoklavuojama. 

4. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	27
	

	10.
	1. Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Darbinis ilgis 35±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys tiesios, žiočių ilgis 21±2 mm. 
2. Žiotyse sumontuotas peilis, skirtas audinių nupjovimui. 
3. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. 
4. Darbinė dalis rotuojama 360°. 
5. Galimybė atskirai naudoti koaguliacijos ir pjovimo funkcijas. 
6. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi „GEN11“.
	74


	

	11.
	1. Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Darbinis ilgis 37±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos, žiočių ilgis 24±2 mm. 
2. Žiotyse sumontuotas peilis, skirtas audinių nupjovimui. 
3. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. 
4. Darbinė dalis rotuojama 360°. Galimybė atskirai naudoti koaguliacijos ir pjovimo funkcijas. 
5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi „GEN11“. 
	24
	

	12.
	1. Bipoliarinis instrumentas skirtas atviroms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Darbinis ilgis 25±3 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos, žiočių ilgis 24±2 mm. 
2. Žiotyse sumontuotas peilis, skirtas audinių nupjovimui. 
3. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. 
4. Darbinė dalis rotuojama 360°. 
5. Galimybė atskirai naudoti koaguliacijos ir pjovimo funkcijas. 
6. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi „GEN11“.
	24
	

	13.
	1. Bipoliarinis instrumentas skirtas atviroms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai. Darbinis ilgis 20±2 cm, skersmuo 13 mm. 
2. Darbinė dalis rotuojama 360°. 
3. Instrumento žiotys 38±2 mm ilgio. 
4. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles. 
5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	24
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. 

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
3. Kartu su prekėmis turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
PAGE  
4

