Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININIAI ŠVIESTUVAI (NR. 9623)

2025 - _ - _

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi įvertinti patalpas bei kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos įrangos montavimo brėžinį/ius su siūlomos įrangos matmenimis (perkančiosios organizacijos atstovas dėl apžiūros nurodytas pirkimo sąlygų 2.10 p.). Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.

2.7. Prekių garantijos terminas  ≥ 60 mėnesių.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

1 PIRKIMO DALIS „LUBINIS PROCEDŪRINIS ŠVIESTUVAS “

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas: |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija: | 1. Vieno modulio procedūrinis šviestuvas pritvirtintas prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti šviestuvo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą. |  |
|  |  | 2. Šviestuvo kupolas tvirtinamas naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º kampo diapazone. Vertikalaus alkūnės judėjimo aukštyn-žemyn amplitudė ne siauresnė kaip 900 mm. |  |
|  |  | - Šarnyrinėse jungtyse galima nustatyti ir fiksuoti judesio kampą. Bendras procedūrinio šviestuvo alkūnių sistemos ilgis be kupolo ≥ 1650 mm. |  |
| 2. | Procedūrinio šviestuvo tvirtinimas | Procedūrinis šviestuvas turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Preliminarūs patalpų aukščiai nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų - 255 ±5 cm. Pastaba: Procedūrinio šviestuvo centrinė ašis turi būti tvirtinama nuo lubų iki apatinės svirties ne daugiau kaip 25 cm (tvirtinimo darbus atlieka tiekėjas). |  |
| 3. | Šviesos šaltinis | LED (šviesos diodas) Pastaba: Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2 p. „prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių”. |  |
| 4. | Procedūrinio šviestuvo kupolo konstrukcija: | - Kupolo diametras ne mažesnis kaip 45 cm ir ne didesnis kaip 65 cm. |  |
|  |  | - Daugiareflektorinė sistema su LED šviesos diodais, įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame kupole. |  |
|  |  | - Procedūrinis šviestuvas turi būti valdomas kontaktiniu būdu - piršto prisilietimu. Valdymo pultas ant kupolo viršaus arba šono arba šalia kupolo (ant tos pačios alkūnės). |  |
|  |  | - Pagal šviestuvo kupolo perimetrą sumontuotos rankenos šviestuvo pozicijos keitimui. |  |
|  |  | - Komplekte su šviestuvu pateikiama ≥ 2 vnt. rankenų, šviestuvo kupolo skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui. |  |
| 5. | Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu | ≥ 120 000 lx. |  |
| 6. | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra | Nuo 4000 K iki 5500 K (siūlomo šviestuvo skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra turi patekti į reikalaujamo diapazono ribas). |  |
| 7. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) | ≥ 65 cm. |  |
| 8. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (RA) | Ne mažesnis kaip 95. |  |
| 9. | Reguliuojamas šviesos intensyvumas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 30% iki 100%. |  |
| 10. | Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas | ≥ 50 000 valandų. |  |
| 11. | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis | Nuo 18 iki 28 cm (siūlomo šviestuvo sufokusuoto apšvietimo lauko dydis turi patekti į reikalaujamo diapazono ribas). |  |
| 12. | Procedūrinio šviestuvo paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Dezinfekuojama rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |
| 13. | Procedūrinio šviestuvo kupolo IP apsaugos klasė | ne žemesnė kaip 42. |  |
| 14. | Procedūrinio šviestuvo maitinimo įtampa | 230V±10%,50 Hz elektros tinklas. |  |
| Pastaba: Tiekėjas gali atvykti į objektą patalpų įvertinimui. Siūloma įranga turi tikti nurodytoms patalpoms. |  |  | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti įrangos montavimo brėžinius su siūlomos įrangos matmenimis. |

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lubinis procedūrinis šviestuvas |  | 12 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Siūloma garantija, mėnesiais |  |  |  |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS „LUBINIS OPERACINIS  ŠVIESTUVAS“

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas: |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija: | 1. Vieno modulio operacinis šviestuvas pritvirtintas prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti šviestuvo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą. |  |
|  |  | 2. Šviestuvo kupolas tvirtinamas naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º kampo diapazone. Vertikalaus alkūnės judėjimo aukštyn-žemyn amplitudė ne siauresnė kaip 900 mm. |  |
|  |  | - Šarnyrinėse jungtyse galima nustatyti ir fiksuoti judesio kampą. Bendras operacinio šviestuvo alkūnių sistemos ilgis be kupolo ≥ 1650 mm. |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo tvirtinimas | Operacinis šviestuvas turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Preliminarus patalpos aukštis nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų - 255 ±5 cm. Pastaba: Operacinio šviestuvo centrinė ašis turi būti tvirtinama nuo lubų iki apatinės svirties ne daugiau kaip 25 cm (tvirtinimo darbus atlieka tiekėjas). |  |
| 3. | Šviesos šaltinis | LED (šviesos diodas) Pastaba: Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2 p. "prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių". |  |
| 4. | Operacinio šviestuvo kupolo konstrukcija: | - Kupolo diametras ne didesnis kaip 690 mm. |  |
|  |  | - Daugiareflektorinė sistema su LED šviesos diodais, įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame kupole. |  |
|  |  | - Operacinis šviestuvas turi būti valdomas kontaktiniu būdu - piršto prisilietimu. Valdymo pultas ant kupolo viršaus arba šono arba šalia kupolo (ant tos pačios alkūnės). |  |
|  |  | - Pagal šviestuvo kupolo perimetrą sumontuotos rankenos šviestuvo pozicijos keitimui. |  |
|  |  | - Komplekte su operacinių šviestuvu pateikiama ≥ 5 vnt. sterilizuojamų rankenų, šviestuvo kupolo skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui. |  |
| 5. | Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu | ≥ 160 000 lx. |  |
| 6. | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra | Galimybė pasirinkti apšvietimo lauko spalvinę temperatūrą ne siauresniame intervale kaip nuo 4000 iki 5000 K. |  |
| 7. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) | ≥ 70 cm |  |
| 8. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (RA) | Ne mažesnis kaip 95 |  |
| 9. | Reguliuojamas šviesos intensyvumas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 20% iki 100% |  |
| 10. | Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas | ≥ 50 000 valandų |  |
| 11. | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis | Reguliuojamas, nustatymo ribos ne siauresniame kaip 20 - 25 cm diapazone |  |
| 12. | Operacinio šviestuvo paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Dezinfekuojama rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |
| 13. | Operacinio šviestuvo kupolo IP apsaugos klasė | ne žemesnė kaip 42 |  |
| 14. | Operacinio šviestuvo maitinimo įtampa | 230V±10%,50 Hz elektros tinklas |  |
| Pastaba: Tiekėjas gali atvykti į objektą patalpos įvertinimui. Siūloma įranga turi tikti nurodytai patalpai. |  |  | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti įrangos montavimo brėžinius su siūlomos įrangos matmenimis. |

2 PIRKIMO DALIES „LUBINIS OPERACINIS ŠVIESTUVAS“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lubinis operacinis šviestuvas |  | 2 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Siūloma garantija, mėnesiais |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |