## 11618
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (tarpslankstelinio tarpo implantai)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino pristatymo metu.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Kaklinės dalies tarpslankstelinio tarpo implantai | 33184100-4
| 1.1. | Tarpslankstelinio tarpo implantai (cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės),lordozės atstatymui. Medžiaga - titano lydinys arba anologiška. Implanto paviršius dantytas, palengvinantis kaulo peraugimą. Ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai, ne mažiau kaip 4 skirtingi pločiai, ne mažiau kaip 5 skirtingi aukščiai, kai mažiauasias ne didesnis negu 4 mm ir didžiausias ne žemesnis kaip 10 mm; Būtini lordozės kampai 0°,5°,10°. Galimybė pasirinkti tokio pat dydžio ir kampo implantą su specialia vieta kaulinio audinio ar kitos medžiagos talpinimui į implantą. | vnt. | 80 | 560 | 5 | 44800 | 47040 |  | 0 |  | 0
| 1.2. | Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti |  | Skirti gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), lordozės atstatymui. Implantuojamas iš priekio, dviejų sraigtų, dviejų inkarinių smeigių arbą jų deriniu, su užrakinimo mechanizmu. Tinkantis C2-Th1 srities, vieno arba dviejų segmentų fiksacijai be papildomos fiksacijos plokštele. Ne mažiau kaip 8 skirtingi implanto aukščiai, kai žemiausias ne didesnis negu 5 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 12 mm. Ne mažiau kaip trys skirtingi kampai, 0°, 7° ir 12°. Savisriegių fiksavimo sraigtų ilgiai: 12, 14, 16, 18, 20 mm. Fiksavimo smeigių ilgiai: 11, 12, 13, 14, 15 mm. Tiekiamas sterilioje pakuotėje. | vnt. | 120 | 980 | 5 | 117600 | 123480 |  | 0 |  | 0
2. |  | Juosmeninės dalies tarpslankstelinio tarpo implantai | 33184100-4
| 2.1. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"-operuojant PLIF operacine technika |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Medžiaga - titano lydinys arba anologiška. Implanto paviršius mikroporozinis, palengvinantis kaulo peraugimą. Ne mažiau kaip 4 skirtingi ilgių, ne mažiau kaip 3 skirtingų pločių, ne mažiau kaip 10 skirtingų aukščių, kai žemiausias yra ne aukštesnis negu 7 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 16 mm. Būtini lordozės kampai 0°, 4°,8°,12°, 16, 20°. Galimybė pasirinkti tokio pat dydžio ir kampo implantą su specialia vieta kaulinio audinio ar kitos medžiagos talpinimui į implantą. | vnt. | 40 | 550 | 5 | 22000 | 23100 |  | 0 |  | 0
| 2.2. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos operuojant TLIF operacine technika |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Medžiaga - titano lydinys arba anologiška. Implanto paviršius mikroporozinis, palengvinantis kaulo peraugimą. Ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgių, ne mažiau kaip 3 skirtingi pločių, ne mažiau kaip 10 skirtingų aukščių, kai žemiausias yra ne aukštesnis negu 7 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 16 mm. Būtini lordozės kampai 0°, 4°,8°,12°. Galimybė pasirinkti tokio pat dydžio ir kampo implantą su specialia vieta kaulinio audinio ar kitos medžiagos talpinimui į implantą. | vnt. | 160 | 610 | 5 | 97600 | 102480 |  | 0 |  | 0
| 2.3. | Išplečiamas juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Viršutinė ir apatinė implanto dalis dantytu paviršiumi geresnei fiksacijai kaule. Pagamintas iš titano ar titano lydinio stabilumui užtikrinti. Išplėtimo aukštis ne mažesnis kaip 5 mm. Privalomi ilgiai yra 24, 28, 32 mm ± 1 mm. Implanto plotis 10 mm ± 1 mm. Privalomi kampai 3°; 6°; 8°; 12°; 15°. Implantas tinkantis kaulo ar kito užpildo pripildymui. | vnt. | 60 | 630 | 5 | 37800 | 39690 |  | 0 |  | 0
| 2.4. | Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje atlikti |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas, atstatyti sagitalinį balansą naudojant (ALIF) chirurginę techniką. Ne mažiau kaip 6 skirtingi implanto aukščiai, kai žemiausias ne aukštesnis negu 11 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 21 mm. Ne mažiau kaip trys skirtingi kampai: 8°, 15° ir 20°. Fiksavimo sraigtų skresmuo 5,0 mm ±0,5 mm. Implanto plotis 30, 35, 40 mm ±2 mm. Implanto gylis 25, 30 mm ±2 mm. Fiksavimo sraigtų ilgiai: 25, 30, 35, 40 mm. Fiksavimo sraigtų fiksavimo kryptis 35° (caudal/cranial). Tiekiamas sterilioje pakuotėje. | vnt. | 40 | 1500 | 5 | 60000 | 63000 |  | 0 |  | 0
|  | Reikalavimai instrumentams |  | Reikalavimai instrumentams. Kartu su implantais turi būti pateikti nauji, nenaudoti, reikiami instrumentai implantavimui /laikinam naudojimui ir neatlygintinai/. Panaudai suteikiami instrumentai turi leisti implantuoti siūlomus implantus/manipuliuoti siūlomomis priemonėmis (tiekėjas privalo užpildyti siūlomų instrumentų sąrašą, žr. SPS 1 priedo 2 lape/sheet).
[6 empty] | 500 |  | Viso: | 379800 | 398790 | Viso: | 0 |  | 0