TSD-1157, VPP-6626

Ultragarsinių koaguliuojančių žnyplių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės atviroms operacijoms | - Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti; - Darbinis ilgis 23 cm ± 1 cm; - Skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, žiotys lenktos; - Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai; - Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą (arba lygiaverte technologija); - Valdymas – minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės mygtukai; - Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“. (firmos „Ethicon Endo-Surgery“ ultragarsinių koaguliuojančių žnyplių atviroms operacijoms kodas HAR723 arba lygiavertis) | 12 vnt. |  |
| 2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės laparoskopinėms operacijoms | - Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti; - Darbinis ilgis 36 cm ± 1 cm; - Skersmuo 5 mm ± 0,5 mm, žiotys lenktos; - Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai; - Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą (arba lygiaverte technologija); - Valdymas – minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės mygtukai; - Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“. (firmos „Ethicon Endo-Surgery“ ultragarsinių koaguliuojančių žnyplių laparoskopinėms operacijoms kodas HAR736 arba lygiavertis) | 24 vnt. |  |
| 3. | Garantija | ≥ 12 mėnesių |  |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |  |
| 6. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.