TSD-1144, VPP-3851

Ultragarsinio šlapimo pūslės liekamojo šlapimo tūrio tyrimo aparato

techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis | Šlapimo pūslės liekamojo tūrio automatinis apskaičiavimas ir monitoravimas |  |
| 2. | Maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 2.1. Aparato veikimo laikas maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 360 min. |  |
| 3. | Reikalavimai ekranui: | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 7“; 2. Lietimui jautrus. |  |
| 4. | Matavimo technologija | Realaus laiko 3D ultragarsinis skenavimas |  |
| 5. | Atliekami matavimai: | 1. Šlapimo pūslės tūris; 2. Likęs šlapimo kiekis. |  |
| 6. | Automatinis skenavimo gylio pasirinkimas | 1. Būtinas automatinis skenavimo gylio pasirinkimas; 2. Skenavimo gylio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 12 – 23 cm. |  |
| 7. | Tyrimų rezultatų išsaugojimas | Jungtis išorinės laikmenos prijungimui (USB arba lygiavertė) |  |
| 8. | Spausdintuvas | Aparate integruotas terminis spausdintuvas arba spausdintuvas turi būti komplektuojamas kartu su aparatu |  |
| 9. | Tūrio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0 1000 ml |  |
| 10. | Daviklio parametrai: | 1. Dažnis 2,5 3,5 MHz; 2. Tipas: sektorinis; 3. Skenavimo lango kampas ≥ 120°; 4. Daviklio apsaugos klasė ne žemesnė nei IPX3. |  |
| 11. | Komplektacija: | 1. Reguliuojamo aukščio stovas su ratukais ir prietaiso tvirtinimo mechanizmu – 1 vnt. 2. Ultragarsinio daviklio laikiklis – 1 vnt. 3. Krepšelis aksesuarams sudėti, pritvirtintas prie stovo – 1 vnt. 4. Ultragarsinis daviklis – 1 vnt. |  |
| 12. | Reikalavimai aparatui | Aparatas turi būti nereikalaujantis programinės įrangos atnaujinimų arba reikalaujantis programinės įrangos atnaujinimų, kuriuos atlieka tiekėjas garantinio laikotarpio metu ir visą aparato eksploatavimo laiką (būtinas tiekėjo patvirtinimas) . |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |