TSD-1078,VPP-4433, VPP-4432
Elementų kaustikai – laidų, elektrodų/medžiagų, pincetų  techninė specifikacija
	Pirkimo dallies Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Pasyvaus vienkartinio elektrodo kabelis

(orientacinis kiekis 6 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Prijungimas – 2 kontaktų REM tarptautinis. 

(gamintojo „BOWA“kodas REF 380-050 arba lygiavertis);
	

	2. 
	Bipoliarinis kabelis

(orientacinis kiekis 4 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Su europinio tipo plokščia (arba lygiaverte) jungtimi bipoliariniams pincetams;

6. Su 22mm ± 0,5 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus;

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 353-040 arba lygiavertis);
	

	3. 
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso elektrodas - plokštelė

(orientacinis kiekis 2 vnt.)
	1. Daugkartinio naudojimo;

2. Sterilizuojama, be latekso;

3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga;

4. Plokštelės matmenys: (150 × 80 mm) ( 5 mm;

Prijungimas – Erbe.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 193-016 arba lygiavertis);
	

	4. 
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso (kaustikos) elektrodas - plokštelė

 (orientacinis kiekis 2 vnt.)
	2. Daugkartinio naudojimo;

3. Sterilizuojama, be latekso;

4. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga;

5. Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) ( 5 mm;

6. Prijungimas – Erbe.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 193-008 arba lygiavertis);
	

	5. 
	Bipoliarinis kabelis

(orientacinis kiekis 20 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Su europinio tipo plokščia (arba lygiaverte) jungtimi bipoliariniams pincetams;

6. Su 28,5 mm ± 0,5 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus;

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 351-040 arba lygiavertis);
	

	6. 
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 2 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo: >75 kartų;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 300  ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius lygus;

7. Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.

(gamintojo„BOWA“kodas REF 605-070 arba lygiavertis);
	

	7. 
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 6 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 220  ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius lygus;

Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.

(gamintojo „BOWA“kodas REF 605-030 arba lygiavertis);
	

	8. 
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 10 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 195 ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius rifliuotas;

Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 605-057 arba lygiavertis);
	

	9. 
	Pasyvūs elekrodai vienkartiniai (orientacinis kiekis 20 pak.)
	1. Skirti vienkartiniam naudojimui;

2. Paviršiaus plotas 110 cm²;

3. Išpildymas - split; 

Be kabelio.
4. 100 vnt.pakuotėje

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 816-112 arba lygiavertis);
	

	10. 
	Monopoliaro kabelis-pieštukas 

(orientacinis kiekis 10 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Elektrodo jungtis 2,4 ± 0,02mm.

5. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 327-045 arba lygiavertis);
	

	11. 
	Monopoliaro kabelis-pieštukas 

(orientacinis kiekis 10 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Elektrodo jungtis 2,4 ± 0,02mm.

5. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

6. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 218-045 arba lygiavertis);
	

	12. 
	Monopoliaro kaustikos galiukas,peilis mažas (orientacinis kiekis 5 vnt.)
	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

2. Pritaikytas elektrochirurgijai;

3. Prijungimo diametras – 2,4 ± 0,02mm.

4. Naudojimo ciklai: iki 75 kartų;

5. Izoliuotas korpusas
(gamintojo „BOWA“ kodas REF 530-207 arba lygiavertis);
	

	13. 
	Monopoliaro kaustikos galiukas, peilis  

(orientacinis kiekis 12 vnt.)
	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

2. Pritaikytas elektrochirurginiam pjovimui ir koaguliacijai;

3. Prijungimo diametras – 2,4 ± 0,02mm.

4. Ilgis – 150+-10mm;

5. Naudojimo ciklai: iki 75 kartų;

6. Izoliuotas korpusas.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 530-208 arba lygiavertis);
	

	14. 
	Abrazyvios kempinėlės kaustikai valyti sterilios (orientacinis kiekis 1 pak.)
	1. Skirtos vienkartiniam naudojimui;

2. Sterilios.

3. Pakuotėje 50 vnt.

(gamintojo „BOWA“ kodas REF 800-000 arba lygiavertis);
	


Pastabos, papildomi reikalavimai: 

1. Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių ir saugumo charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Visi priedai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais elektrochirurginiais prietaisais BOWA ARC 350.

3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių išskyrus priemones skirtas vienkartiniam naudojimui.
4. Gali būti siūlomi kitokie prekių kiekiai pakuotėse, svarbu, kad bendras siūlomų prekių kiekis būtų toks koks nurodytas reikalavime.

5. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis. 

6. Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). 

7. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.

PAGE  
3

