TSD-1149, VPP-4872

Gama spinduliuotės registravimo įrangos techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai kontroliniam įrenginiui: |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Intraoperacinis gama dalelių detektorius, aptinkantis gama spinduliuotę spinduliuojančius radioaktyvius izotopus žmogaus audiniuose |  |
| 1.2. | Įrenginio ekrane pateikiama informacija | 1. Pasirinkto izotopo informacija; 2. Prijungto gama dalelių detektoriaus informacija; 3. Spinduliuojančių dalelių kiekis (atvaizduojamas skaitmeniniu būdu); 4. Baterijos įkrovimo lygis. |  |
| 1.3. | Galimybė pasirinkti ir nustatyti skirtingus izotopus | Tc-99, In-111, I-125, I-131, Co-57, PET radionuklidus |  |
| 1.4. | Reikalingos funkcijos | 1. Galimybė vienu metu matuoti ne mažiau kaip dviejų izotopų skleidžiamą spinduliavimą; 2. Automatinis prijungto daviklio atpažinimas. |  |
| 1.5. | Maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Pakraunamos baterijos. |  |
| 1.6. | Operacijos laikas su pilnai pakrauta baterija | ≥ 6 val. |  |
| 1.7. | Aliarmai | 1. Garsinis signalas apie spinduliuojančių dalelių kiekį; 2. Integruotas garsiakalbis; 3. Reguliuojamas garsinio signalo lygis; 4. Galimybė pasirinkti skleidžiamo garsinio signalo tipą. |  |
| 2. | Gama dalelių detektoriaus daviklis | 1. Su integruotu kolimatoriumi; 2. Tiesus; 3. Darbinės dalies diametras 10 – 15 mm; 4. Autoklavuojamas; 5. Su pajungimo laidu (laido ilgis ≥ 3 m) arba daviklis prie įrenginio jungiamas belaidžiu ryšiu. |  |
| 2.1. | Energijos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 keV iki 500 keV |  |
| 2.2. | Daviklio jautrumas | ≥ 15 000 skaičių/s/MBq |  |
| 2.3. | Apsauga nuo šoninio spinduliavimo | ≥ 99,9 % (su Tc-99) |  |
| 2.4. | Lokali rezoliucija 1 cm atstumu nuo kolimatoriaus | ≤ 17 mm |  |
| 3. | Komplektacija | 1. Valdymo įrenginys – 1 vnt.; 2. Gama dalelių detektoriaus daviklis – 1 vnt.; 3. Dėklas, pritaikytas įrenginio pernešimui – 1 vnt. |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |