KLAUSIMYNAS
KOMPLEKTAS STIPINKAULIO GALVUTĖS ENDOPROTEZAVIMUI 
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



KOMPLEKTAS STIPINKAULIO GALVUTĖS ENDOPROTEZAVIMUI 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	Alkūnės sąnario endoprotezo (įgalinančio atlikti stipinkaulio galvutės endoprotezavimą) komplektas (40 vnt.)
	 
	

	1
	Mechaninio  ir cementinio tvirtinimo stiebas
	 
	

	2
	Mechaninio tvirtinimo stiebas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio.
	 
	

	3
	 Cementinio tvirtinimo stiebas turi būti pagamintas iš kobalto-chromo-molibdeno arba lygiaverčio lydinio.
	 
	

	4
	Stiebas ne mažiau 2 storių. 
	 
	

	5
	Stiebų diametrai ne mažesni nei 6 mm ir ne didesni nei 8 mm.
	 
	

	6
	 Stiebų ilgis nuo 35 iki 50 mm ± 2 mm. 
	 
	

	7
	Turi turėti ne mažiau 2 papildomus stiebo su apykakle prailginimo variantus, 3,5 - 7,5  mm ± 0,5 mm ribose.
	 
	

	8
	Galvos komponentas.
	 
	

	9
	Galva turi būti pagaminta iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtu titano nitrido ar lygiaverte danga.
	 
	

	10
	Ne mažiau 2 galvos diametrai. 
	 
	

	11
	Galvų diametrai 19 - 22 mm ± 1mm ribose.
	 
	

	12
	Galvos aukštis reguliuojamas individualiai su viduje esančiu sraigtu, 0 - 4 mm ± 1 mm ribose. 
	 
	

	13
	Galvos komponentas turi turėti galimybę keisti savo ašį stiebo atžvilgiu, iki 20° ± 2° kampu.
	 
	

	Bendriniai reikalavimai:
	 
	

	1
	Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo
	 
	

	2
	Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos  implantavimui, rinkinį,panaudos būdu
	 
	

	3
	Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą.
	 
	

	4
	Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms.
	 
	

	5
	Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas.
	 
	

	6
	Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai
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