KLAUSIMYNAS

KOMPLEKTAS STIPINKAULIO GALVUTĖS ENDOPROTEZAVIMUI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KOMPLEKTAS STIPINKAULIO GALVUTĖS ENDOPROTEZAVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Alkūnės sąnario endoprotezo (įgalinančio atlikti stipinkaulio galvutės endoprotezavimą) komplektas (40 vnt.) |  |  |  |
| 1 | Mechaninio ir cementinio tvirtinimo stiebas |  |  |
| 2 | Mechaninio tvirtinimo stiebas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio. |  |  |
| 3 | Cementinio tvirtinimo stiebas turi būti pagamintas iš kobalto-chromo-molibdeno arba lygiaverčio lydinio. |  |  |
| 4 | Stiebas ne mažiau 2 storių. |  |  |
| 5 | Stiebų diametrai ne mažesni nei 6 mm ir ne didesni nei 8 mm. |  |  |
| 6 | Stiebų ilgis nuo 35 iki 50 mm ± 2 mm. |  |  |
| 7 | Turi turėti ne mažiau 2 papildomus stiebo su apykakle prailginimo variantus, 3,5 - 7,5 mm ± 0,5 mm ribose. |  |  |
| 8 | Galvos komponentas. |  |  |
| 9 | Galva turi būti pagaminta iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtu titano nitrido ar lygiaverte danga. |  |  |
| 10 | Ne mažiau 2 galvos diametrai. |  |  |
| 11 | Galvų diametrai 19 - 22 mm ± 1mm ribose. |  |  |
| 12 | Galvos aukštis reguliuojamas individualiai su viduje esančiu sraigtu, 0 - 4 mm ± 1 mm ribose. |  |  |
| 13 | Galvos komponentas turi turėti galimybę keisti savo ašį stiebo atžvilgiu, iki 20° ± 2° kampu. |  |  |
| Bendriniai reikalavimai: |  |  |  |
| 1 | Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo |  |  |
| 2 | Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį,panaudos būdu |  |  |
| 3 | Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. |  |  |
| 4 | Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. |  |  |
| 5 | Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. |  |  |
| 6 | Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai |  |  |