PAGE  
2

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Perkama šilumos apskaitos prietaisų (toliau – ŠAP), priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai, valstybinės metrologinės patikros paslauga (toliau – Paslauga).

2. Perkantysis subjektas: AB „Kauno energija“, įm. k. 235014830 (toliau – Perkantysis subjektas).
3. Perkančiojo subjekto, Paslaugos preliminarus kiekis per mėnesį yra 400 vnt.
4. Perkantysis subjektas paslaugas užsako el. paštu 1-2 kartus per savaitę. Minimalus vieno užsakymo paslaugos preliminarus kiekis – 50 vnt.
5. Perkantysis subjektas informuoja Paslaugos teikėją apie užsakymą  pateikdamas ŠAP patikrų sąrašą excel formatu.

6. Paslaugos teikėjas gavęs užsakymą el.paštu privalo patvirtinti apie jo gavimą ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas.

7. Paslaugos teikėjas Paslaugą turi atlikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo.
8. Paslaugos teikėjas į Paslaugos vieneto kainą turi būti įskaičiavęs:

8.1 ŠAP pasiėmimą iš Perkančiojo subjekto adresu, Jėgainės g. 12C, Kaunas.
8.2 ŠAP valymo, plovimo bei kitus paruošimo metrologinei patikrai darbus.

8.3 ŠAP patikros žymens, patikros sertifikato, kontrolės ataskaitos ir polimerinių lipdukų (plombų) skirtų plombuoti gamintojo nurodytoms prietaiso vietoms sąnaudas.

8.4 ŠAP grąžinimą Perkančiajam subjektui adresu, Jėgainės g. 12C, Kaunas.
9. Paslaugos teikėjas ŠAP pasiima ir po patikros grąžina Perkančiojo subjekto nurodytu adresu, Jėgainės g. 12C, Kaunas.
10. Visi ŠAP nepraėję patikros dėl mechaninių gedimų turi būti defektuojami. Jiems išrašomi defektiniai aktai su defektų išaiškinimu.
11. Visi ŠAP nepraėję patikros dėl neleistinų šilumnešio srauto paklaidų turi būti defektuojami. Jiems išrašomi defektiniai aktai ir pridedami patikros įrenginiu atliktų testų protokolai su paklaidas įrodančiomis reikšmėmis.
12. Perkantysis subjektas Paslaugos teikėjui sumoka 100 proc. pasiūlytos paslaugos kainos už ŠAP kurie praėjo patikrą ir gavo patikros sertifikatą. Už ŠAP kurie nepraėjo patikros, Perkantysis subjektas Paslaugos teikėjui sumoka tik 85 proc. pasiūlytos paslaugos kainos.
13. Už laiku neatliktą, užsakyme pateiktą paslaugą, numatoma 100 eurų bauda už kiekvieną pradelstą darbo dieną.

14. Kilus abejonėms dėl paslaugų kokybės Perkantysis subjektas pasilieka teisę atlikti neeilinę ŠAP patikrą kitoje akredituotoje įstaigoje.
15. Perkantysis subjektas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį patikrai pateikti viso lentelėje nurodyto ŠAP kiekio. Lentelėje nurodytas kiekis yra  preliminarus.
II SKYRIUS

TIKSLAS
16. Pirkimo tikslas yra atlikti ŠAP metrologinę patikrą prietaisams nuo Dn15 iki Dn65, pagal poreikį.

III SKYRIUS

PASLAUGOS TIEKIMO APIMTIS
17. Prietaisų duomenys:

	
	Prietaiso tipas
	Matavimo ribos, m3/h
	Nominalus skersmuo, mm
	Metrologinių patikrų preliminarus skaičius

per 2 metus, vnt.

	Eil.Nr.
	
	minimalios
	nominalios
	maksimalios
	
	

	1
	Kamstrup Multical
	0.006
	0.6
	1,2
	15
	2

	2
	Kamstrup Multical
	0.006
	0.6
	1,2
	20
	76

	3
	Kamstrup Multical
	0,015
	1,5
	3
	20
	511

	4
	Kamstrup Multical
	0,035
	3,5
	7
	25
	551

	5
	Kamstrup Multical
	0,06
	6,0
	12
	25
	564

	6
	Kamstrup Multical
	0,1
	10
	20
	40
	325

	7
	Kamstrup Multical
	0,15
	15
	30
	50
	73

	8
	Kamstrup Multical
	0,25
	25
	50
	65
	10

	9
	Qalcosonic 

E3
	0.006
	0.6
	1,2
	15
	826

	10
	Qalcosonic

 E3
	0.006
	0.6
	1,2
	20
	20

	11
	Qalcosonic

 E3
	0,015
	1,5
	3
	20
	365

	12
	Qalcosonic 

E3
	0,035
	3,5
	7
	25
	240

	13
	Qalcosonic 

E3
	0,06
	6,0
	12
	25
	267

	14
	Qalcosonic

 E3
	0,1
	10,0
	20
	40
	87

	15
	Qalcosonic

 E3
	0,15
	15,0
	30
	50
	4

	16
	Qalcosonic

 E3
	0,25
	25,0
	50
	65
	7

	17
	Sensonic II
	0.6
	1.5
	2.5
	20
	1

	18
	SonoSafe
	0,006
	0,6
	1,2
	15
	110

	
	
	
	
	
	Viso:
	4039


18. Paslaugos teikėjas Paslaugą atlieka pagal Perkančiojo subjekto  užsakymus.
19. Užsakyme bus nurodyta ŠAP pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris, debitomačio diametras, šilumnešio debitų ribos, temperatūros daviklių serijos numeriai, ŠAP pagaminimo metai.
20. Pagal ŠAP valstybinės metrologinės patikros rezultatus Paslaugos teikėjas ženklina ŠAP periodinės patikros žymenimis (lipdukais) ir Perkančiajam subjektui  pateikia valstybinės metrologinės patikros sertifikato originalą, popieriniame variante.
IV SKYRIUS

TAISYKLĖS IR STANDARTAI
21. Paslauga turi būti atliekama vadovaujantis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro     2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktualia redakcija).
22. Paslauga turi būti atliekama akredituotose įstaigose. 
V SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖ

23. Paslaugos teikėjas ŠAP Paslaugos tiekimo metu privalo vadovautis                        LST EN ISO/IEC 17020:2012 standartu arba lygiaverčiais standarto reikalavimais bei bendrąja praktikos metodika 111955219-45:2023.
PAGE  

