1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas su C lanku galūnėms

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;

3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);

3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikimo režimai |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1.1 | Nuolatinė arba pulsinė rentgenoskopija | Būtina |  |
| 2. | Rentgeno sistema |  |  |
| 2.1 | Mažos dozės veikimo režimas | Būtina |  |
| 2.2 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ (40-78) kV |  |
| 2.3 | Srovės diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ (0,04 -0,16) mA |  |
| 2.4 | Rentgeno vamzdžio židinio dydis | ≤ 0,043 mm |  |
| 3. | Skaitmeninis kieto kūno detektorius |  |  |
| 3.1 | CMOS tipo detektorius | Būtina |  |
| 3.2 | Detektoriaus aktyvaus paviršiaus dydis | ≥ (15 x 15) cm |  |
| 3.3 | Detektoriaus raiška | ≥ (1500 x 1500) taškų |  |
| 3.4 | Skaitmeninimo gylis | ≥ 32 bitų |  |
| 3.5 | Taško dydis | ≤ 100 µm |  |
| 3.6 | Detektoriaus maksimalus kvantinis efektyvumas (DQE) | ≥ 70% |  |
| 4. | Mechaninės charakteristikos |  |  |
| 4.1 | Bazinės sistemos (rentgeno vamzdžio) konstrukcija | Šarnyrinė sistema |  |
| 4.2 | C lanko vertikalus judesys | ≥ 670 mm |  |
| 4.3 | C lanko rotacija | ≥ 320° |  |
| 4.4 | Orbitalinė C lanko rotacija | ≥ 120° |  |
| 4.5 | C lanko laisvoji erdvė (atstumas tarp paviršių) | ≥ 340 mm |  |
| 4.6 | C lanko gylis | ≥ 300 mm |  |
| 4.7 | C lanko sistemos su priklausiniais svoris | ≤ 225 kg |  |
| 5. | Ant C lanko korpuso montuojamas monitorius |  |  |
| 5.1 | Įstrižainė | ≥ 27“ |  |
| 5.2 | Maksimalus ryškumas | ≥ 600 cd/m² |  |
| 5.3 | Monitorius padėties reguliavimas | Būtina |  |
| 5.4 | Tiesioginio ir ataskaitinio vaizdo rodymas tuo pačiu metu | Būtina |  |
| 5.4.1 | Vienodo dydžio vaizdai patogiam palyginimui | Būtina |  |
| 6. | Spinduliuotės mažinimo sistema |  |  |
| 6.1 | Rentgeno aparate integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina |  |
| 6.2 | Automatinis dozės reguliavimas rentgenoskopijos metu | Būtina |  |
| 6.3 | Lazerinė pozicionavimo sistema | Būtina |  |
| 7. | Skaitmeninė sistema |  |  |
| 7.1 | Vaizdų apdorojimo galimybės: - rekursinis filtras; - automatinis skirtingo anatominio tankio objektų atvaizdavimo optimizavimas; - vaizdo padidinimas rentgenoskopijos režimo metu nedidinant rentgeno dozės; - rentgenoskopijos sekų įrašymas; - automatinis metalo sukeliamų artefaktų mažinimas; - grafinis dominančios srities žymėjimas monitoriaus ekrane; - atstumų ir kampų matavimas; - vaizdo anotacijos. | Būtina |  |
| 7.2 | DICOM funkcionalumas: - DICOM Store (Storage) - DICOM Query&Retrieve - DICOM Print - DICOM Worklist - DICOM MPPS - DICOM Dose Structured Report | Būtina |  |
| 7.3 | Vaizdų išsaugojimas: - DICOM formate; - standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF, BMP ar panašiais); - įrašymas į sistemos kietąjį diską; - įrašymas į USB. | Būtina |  |
| 8. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________