TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Endoskopinė įranga ( kolonoskopijai, gastroskopijai, ir endoskopijai )

Kartu su dirbtinio intelekto  procesoriumi

1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštos raiškos monitorius – 1 vnt. | - LED pašvietimo technologija; - Šviesumas ≥ 700 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Įvesties jungčių tipai: - ≥ 1 x DVI arba 3G-SDI; - Medicininės paskirties. |  |
|  | Vaizdo procesorius – 1 vnt. | - Integruotas arba atskiras LED šviesos šaltinis; - Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi; - DVI-D arba 3G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; - Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise; - Suderinamumas: - Gastroskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; - Kolonoskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; - Enteroskopai su balionu dilatacijai; - Chromoendoskopijos režimai: - Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas; - Mėlynos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės paviršiaus struktūras; - Dirbtinio intelekto modulis: - Polipų aptikimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija (sistema endoskopinio vaizdo monitoriuje pažymi zonas/vietas, kuriose rasti polipai). |  |
|  | Gastroskopas – 1 vnt. | - Vaizdo sensoriaus tipas CMOS; - Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; - Matymo kampas ≥ 140°; - Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; - Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; - dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°; - Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm; - Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm; - Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm; - Su oro/vandens kanalu; - Su papildomu vandens („Jet“) kanalu; - Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ arba lygiavertė) rankena. |  |
|  | Kolonoskopas – 1 vnt. | - Vaizdo sensoriaus tipas CMOS; - Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; - Matymo kampas ≥ 160°; - Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; - Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn ≥ 180° / ≥ 180°; - dešinėn/kairėn ≥160°/ ≥ 160°; - Įvedamosios dalies diametras ≤ 13,2 mm; - Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm; - Darbinis ilgis 1690 mm ± 50 mm; - Su oro/vandens kanalu; - Su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu; - Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ arba lygiavertė) rankena. |  |
|  | Irigacinė pompa – 1 vnt. | - Peristaltinio (ratukinio) tipo; - Reguliuojamas vandens srautas; - Naudojimui su daugkartiniais ir vienkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: kojinis jungiklis – 1 vnt., autoklavuojama vandens talpa – 1 vnt. |  |
|  | Endoskopinis siurblys – 1 vnt. | - Didžiausias siurbimo srautas ≥ 40 l/min; - Vakuumas ≥ 90 kPa; - Autoklavuojamas indas skysčiams ≥ 1 l talpos. |  |
|  | Elektrochirurginis įrenginys – 1 vnt. | - Monopolinio pjovimo režimas: - Ne mažiau 3 (trijų) hemostazės efektų; - Maksimali galia – ne mažiau 120 W; - Su pikine galios sistema arba greitąja kibirkščių kontrolės sistema, arba lygiaverte sistema; - Monopolinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms intervencijoms: - Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų; - Su automatine pikinės įtampos reguliavimo sistema arba greitąja kibirkščių kontrolės sistema, arba lygiaverte sistema. - Maksimali galia – ne mažiau 120 W; - Monopolinis „minkšto” koaguliavimo režimas: - Ne mažiau 3 hemostazės efektų; - Maksimali galia: ne mažiau 120 W; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu arba monopolinė koaguliacija, negeneruojant kibirkščių, galinčių paveikti giliuosius audinius; - Bipolinis „minkšto” koaguliavimo režimas: - Ne mažiau 3 hemostazės efektų; - Maksimali galia – ne mažiau 120 W; - Komplekte: - Kojinis jungiklis ≥ 1 vnt.; - Vienkartinis neutralus paciento elektrodas ≥ 100 vnt.; - Laidas neutralaus paciento elektrodo pajungimui ≥ 1 vnt.; - Monopolinis laidas endoskopinių priedų pajungimui ≥ 2 vnt; - Biopsinės žnyplės gastroskopui ≥ 20 vnt.; - Biopsinės žnyplės kolonoskopui ≥ 20 vnt.; - Injekcinė adata gastroskopui ≥ 10 vnt.; - Injekcinė adata kolonoskopui ≥ 10 vnt.; - Kilpos polipektomijai ≥ 30 vnt. |  |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt. | - ≥ 2 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - Skiriamasis transformatorius; - Laikiklis endoskopui pakabinti; - Komplekte: - artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti. |  |