

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Endoskopinė įranga ( kolonoskopijai, gastroskopijai, ir endoskopijai )
Kartu su dirbtinio intelekto  procesoriumi
1 vnt.





	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1. 
	Aukštos raiškos monitorius – 1 vnt.
	1. LED pašvietimo technologija;
2. Šviesumas ≥ 700 cd/m2;
3. Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio;
4. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų;
5. Įvesties jungčių tipai:
5.1. ≥ 1 x DVI arba 3G-SDI;
6. Medicininės paskirties.
	

	2. 
	Vaizdo procesorius – 1 vnt.
	1. Integruotas arba atskiras LED šviesos šaltinis;
2. Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi;
3. DVI-D arba 3G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis;
4. Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise;
5. Suderinamumas:
5.1. Gastroskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija;
5.2. Kolonoskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija;
5.3. Enteroskopai su balionu dilatacijai;
6. Chromoendoskopijos režimai:
6.1. Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas;
6.2. Mėlynos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės paviršiaus struktūras;
7. Dirbtinio intelekto modulis:
7.1. [bookmark: _Hlk168409898]Polipų aptikimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija (sistema endoskopinio vaizdo monitoriuje pažymi zonas/vietas, kuriose rasti polipai).
	

	3. 
	Gastroskopas – 1 vnt.
	1. Vaizdo sensoriaus tipas CMOS;
2. Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi;
3. Matymo kampas ≥ 140°;
4. Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm;
5. Lenkimo kampai:
5.1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°;
5.2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°;
6. Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm;
7. Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm;
8. Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm;
9. Su oro/vandens kanalu;
10. Su papildomu vandens („Jet“) kanalu;
11. Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ arba lygiavertė) rankena.
	

	4. 
	Kolonoskopas – 1 vnt.
	1. Vaizdo sensoriaus tipas CMOS;
2. Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi;
3. Matymo kampas ≥ 160°;
4. Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm;
5. Lenkimo kampai:
5.1. aukštyn/žemyn ≥ 180° / ≥ 180°;
5.2. dešinėn/kairėn ≥160°/ ≥ 160°;
6. Įvedamosios dalies diametras ≤ 13,2 mm;
7. Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm;
8. Darbinis ilgis 1690 mm ± 50 mm;
9. Su oro/vandens kanalu;
10. Su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu;
11. Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ arba lygiavertė) rankena.
	

	5. 
	Irigacinė pompa – 1 vnt.
	1. Peristaltinio (ratukinio) tipo;
2. Reguliuojamas vandens srautas;
3. Naudojimui su daugkartiniais ir vienkartiniais žarnelių rinkiniais;
4. Komplekte: kojinis jungiklis – 1 vnt., autoklavuojama vandens talpa – 1 vnt.
	

	6. 
	Endoskopinis siurblys – 1 vnt.
	1. Didžiausias siurbimo srautas ≥ 40 l/min;
2. Vakuumas ≥ 90 kPa;
3. Autoklavuojamas indas skysčiams ≥ 1 l talpos.
	

	7. 
	Elektrochirurginis įrenginys – 1 vnt.
	1. Monopolinio pjovimo režimas:
1.1. Ne mažiau 3 (trijų) hemostazės efektų;
1.2. Maksimali galia – ne mažiau 120 W;
1.3. Su pikine galios sistema arba greitąja kibirkščių kontrolės sistema, arba lygiaverte sistema;
2. Monopolinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms intervencijoms:
2.1. Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų;
2.2. Su automatine pikinės įtampos reguliavimo sistema arba greitąja kibirkščių kontrolės sistema, arba lygiaverte sistema.
2.3. Maksimali galia – ne mažiau 120 W;
3. Monopolinis „minkšto” koaguliavimo režimas:
3.1. Ne mažiau 3 hemostazės efektų;
3.2. Maksimali galia: ne mažiau 120 W;
3.3. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu arba monopolinė koaguliacija, negeneruojant kibirkščių, galinčių paveikti giliuosius audinius;
4. Bipolinis „minkšto” koaguliavimo režimas:
4.1. Ne mažiau 3 hemostazės efektų;
4.2. Maksimali galia – ne mažiau 120 W;
5. Komplekte:
5.1. Kojinis jungiklis ≥ 1 vnt.;
5.2. Vienkartinis neutralus paciento elektrodas ≥ 100 vnt.; 
5.3. Laidas neutralaus paciento elektrodo pajungimui ≥ 1 vnt.;
5.4. Monopolinis laidas endoskopinių priedų pajungimui ≥ 2 vnt;
5.5. Biopsinės žnyplės gastroskopui ≥ 20 vnt.;
5.6. Biopsinės žnyplės kolonoskopui ≥ 20 vnt.;
5.7. Injekcinė adata gastroskopui ≥ 10 vnt.;
5.8. Injekcinė adata kolonoskopui ≥ 10 vnt.;
5.9. Kilpos polipektomijai ≥ 30 vnt.
	

	8. 
	Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt.
	1. ≥ 2 lentynos;
2. ≥ 1 stalčius;
3. Skiriamasis transformatorius;
4. Laikiklis endoskopui pakabinti;
5. Komplekte:
5.1. artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti.
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