TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Endoskopų plovimo mašina , 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)*, pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienvietė endoskopų plovimo mašina | 1 vnt. |  |
| 2. | Paskirtis | Lankstiems endoskopams plauti ir dezinfekuoti |  |
| 3. | Endoskopo pakrovimas | Iš viršaus |  |
| 4. | Endoskopo tipas | Lankstūs ir kieti endoskopai |  |
| 5. | Vieno endoskopo plovimas ir dezinfekcija | Būtina |  |
| 6. | Valdymas | Lietimui jautrus ekranas |  |
| 7. | Ekrano įstrižainės dydis | ≥ 15 colių |  |
| 8. | Suvartojama elektros energija | ≤ 300 W |  |
| 9. | Dubens dydis patogiam endoskopo talpinimui | ≥ 55 x 55 cm |  |
| 10. | Dubens atidarymas | Kojinis jungiklis |  |
| 11. | Endoskopo sandarumo monitoravimas | 1. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą 2. Viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą |  |
| 12. | Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę | Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 7 kanalų |  |
| 13. | Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais | Būtina |  |
| 14. | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 25 min |  |
| 15. | Aukšto lygio dezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 15 min |  |
| 16. | Savidezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 30 min |  |
| 17. | Plovimo dezinfekcijos tipas | Panardinimas ir apipurškimas |  |
| 18. | Endoskopų ir personalo identifikacija | Radiodažnuminė identifikacija (RFID) |  |
| 19. | Duomenų surinkimas ir išsaugojimas | Būtina |  |
| 20. | Duomenų eksportavimas | Būtina |  |
| 21. | Neperdirbamos dezinfekcijos priemonės | Būtina |  |
| 22. | Peracto rūgšties grupės chemija naudojama aukšto lygio dezinfekcijai | Būtina |  |
| 23. | Skalavimas tarp plovimo/dezinfekcijos | Būtina |  |
| 24. | Įranga turi atitikti ES standartų reikalavimus: | EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4. |  |
| 25. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

*Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelėje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus bei paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.

KITI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. 
1.1.Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais.

2. Į kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Trakų rajono sveikatos centrą, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

3. Garantinis laikotarpis 
3.1. Ne mažiau nei 24 mėn.
3.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

4. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
4.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
4.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
4.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė.
4.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas.

5. Personalo mokymai.

6. Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.