TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą Nr. 09-022-P-0024 „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas”, numato įsigyti naują medicininę įrangą (toliau – Prekės):

I pirkimo objekto dalis „Automatinis refraktometras“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis refraktometras | 1 vnt. |
|  | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne siauresnės kaip ±30D ±5D |
| 1.2. | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne ≤ 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D |
| 1.3. | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | ≥ ±10D |
| 1.4. | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | Ne ≤ 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D |
| 1.5. | Matuojama ašis | 00 - 1800 |
| 1.6. | Ašies matavimo žingsnis | ≤ 10 |
| 1.7. | Refrakcijos matavimo galimybė su IOL | Būtina |
| 1.8. | Ragenos Vertex Distance nustatymai | 0, 10±0.5, 12, 13.5±0.25, 15 mm (galimybė pasirinkti) |
| 1.9. | Refrakcijos matavimo greitis | ≤0,1s |
| 1.10. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | ≤2,00 mm |
| 1.11. | Matuojamos ragenos kreivumo spindulio ribos, ne siauresniame diapazone, nei | 5,0 ÷ 10,0 mm |
| 1.12. | Ragenos kreivumo spindulio matavimo žingsnis | ≤0,01mm |
| 1.13. | Ragenos refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei | 35,0D ÷ 65,0D |
| 1.14. | Matuojamos ragenos refrakcijos žingsnis | Ne ≤ 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D |
| 1.15. | Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos | ≥ ±10D |
| 1.16. | Ragenos astigmatizmo kampo matavimo žingsnis | ≤ 10 |
| 1.17. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | ≥85mm |
| 1.18. | PD matavimas artumui ir toliui | Būtinas |
| 1.19. | Vyzdžio diametro matavimas skotopiniame apšvietime | Būtinas |
| 1.20. | Vyzdžio diametro matavimas fotopiniame apšvietime | Būtinas |
| 1.21. | Vyzdžio diametro matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei | Ø 2 ÷ 8,5mm |
| 1.22. | Vyzdžio diametro matavimo žingsnis | 0,1±0,01 mm |
| 1.23. | Monitorius | Liečiamas (touch screen), LCD monitorius |
| 1.24. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampa vertikaliai ir horizontaliai | Būtina, ≥ 30° |
| 1.25. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina |
| 1.26. | Rezultatų spausdinimas | Integruoto spausdintuvo pagalba |
| 1.27. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Būtinas |
| 1.28. | Staliukas refraktometrui pastatyti | Elektrinis, reguliuojamo aukščio, su keturiais ratukais ir stabdžiais |
| 1.29. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

II pirkimo objekto dalis „Oftalmoskopas“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoskopas | 1 vnt. |
| 1.1. | Šviesos šaltinis | LED, spalvų atpažinimo indeksas (CRI) ≥90 |
| 1.2. | Optinė sistema | Asferinė |
| 1.3. | Korekcinių lęšių diapazonas, ne siauresnis nei nurodyta | -35,0 ÷ +35,0 D |
| 1.4. | Korekcinių lęšių žingsnis | 0,25 D visame diapazone |
| 1.5. | Oftalmoskopo konstrukcija | Korpusas - atsparus dulkėms, optiniai elementai sumontuoti ant lengvo metalo lydinio rėmo, suteikiančio visai konstrukcijai tikslumo ir atsparumo smūgiams |
| 1.6. | Filtrai ir diafragmos | ≥3 skirtingo diametro diafragmos; Plyšinė diafragma; Pusmėnulio formos diafragma; Fiksacijos taikinys; Mėlynas filtras; Žalias (beraudės šviesos) filtras |
| 1.7. | Komplekte su pakraunama rankena | Rankena su Ličio-jonų akumuliatoriumi, pakraunama iš USB šaltinio |
| 1.8. | Komplekte su pakrovėju | Originalus arba lygiavertis, atitinkantis techninius parametrus, skirtas šiam prietaisui įkrauti iš 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklo |

III pirkimo objekto dalis „Anestezijos aparatas endoskopijų kabinetui“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas | 1 vnt. |
| 2. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras, tiekiami iš magistralinio vamzdyno |
| 3. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai dujų srauto matuokliai visoms (O2, Oras) tiekiamoms dujoms |
| 4. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime | Ne mažiau 0,2 – 12 l/min |
| 5. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Ne mažiau 25 l/min |
| 6. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas, sumažinantis kondensato ventiliacijos kontūre susidarymą dirbant su mažos ir minimalios tėkmės dujų apytaka, su jo išjungimo iš prietaiso valdymo ekrano galimybe | Būtina |
| 7. | Galimybė stebėti šviežių dujų kokybinį panaudojimą mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų visų šviežių dujų srauto indikatorius, leidžiantis įvertinti šio srauto tiekimo perviršį ar trūkumą |
| 8. | Integruotas teigiamo slėgio reguliavimo vožtuvas su ekstrine slėgio sumažinimo galimybe, nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės | Būtina |
| 9. | Srauto jutiklio gedimo metu neturi sutrikti mechaninė ventiliacija, kuri gali būti tęsiama nustatytu vienkartiniu kvėpavimo tūriu | Būtina |
| 10. | Ventiliavimo režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; 3. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu; 4. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu; 5. Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (PSV CPAP/CPAP PS); 6. Rankinė/spontaninė ventiliacija |
| 11. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, kada nustatytas maksimalus aparato pasiekiamas kvėpavimo tūris | ≤ 3,7 l |
| 12. | Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2, oro ir anestetinių dujų dozavimu turi būti galima esant išjungtam aparatui (avarinis paleidimas) | Būtina |
| 13. | Ventiliatorius privalo užtikrinti šiuos ventiliacijos parametrus: |  |
| 13.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 10-1500 ml |
| 13.2. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 5 - 100 k/min. |
| 13.3. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s |
| 13.4. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s |
| 13.5. | Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo diapazonas | Ne siauresnis už nurodytas ribas 15 - 80 cmH2O |
| 13.6 | Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,3 - 15 l/min |
| 14. | Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Ne mažesnė kaip 12" įstrižainė; 4. Su rotaciniu parametrų nustatymo ratuku |
| 15. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu |
| 16. | Pauzės režimas su laikmačiu | Būtina |
| 17. | Lakaus anestetinio agento sunaudojimo 1 (vienos) procedūros metu apskaičiavimas | Būtina |
| 18. | Galimybė pasirinkti iš anksto sukonfigūruotų parametrų langų išsidėstymo ekrane variantų | Ne < 3 pasirinkimų |
| 19. | Kilpinės kreivės aparato ekrane | Būtina |
| 20. | Tendencijos | 1. Deguonies įsisavinimo; 2. CO2 kiekis minutiniame tūryje |
| 21. | Papildomas ekranas integruotas aparate | Būtina |
| 22. | Turi būti monitoruojami šie ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Maksimalus slėgis įkvėpime; 5. Plato slėgis; 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 7. PEEP; 8. Pasipriešinimas; 9. Tamprumas; 10. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje, su automatiniu anestetikų atpažinimu; 11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |
| 23. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |
| 24. | Paramagnetinis deguonies koncentracijos matavimo principas | Deguonies ir anestetinių dujų analizės modulis integruotas anestezijos aparate |
| 25. | Su aparatu komplektuojamas anestetinių dujų garintuvas | Sevoflurano arba lygiavertėms dujoms – 1 vnt. |
| 26. | Anestezijos aparato komplektacija: | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |
| 27. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina - 3 vnt., ne ˂ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, techniškai suderinamos su Perkančiosios organizacijos naudojama sistema |
| 28. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą, su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi, techniškai suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama sistema |
| 29. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Aparatas ant vežimėlio, su ≥ 1 užrakinamu stalčiumi ir reguliuojamu darbo vietos apšvietimo intensyvumu |
| 30. | Galimybė sukomplektuoti anestezijos aparatą ir tvirtinimui prie konsolės (be vežimėlio su ratukais) | Būtina |
| 31. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |
| 32. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema | 1 vnt., tvirtinamas prie anestezijos aparato |
| 33. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT arba lygiavertis, ne ˂12" įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (TouchScreen); 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10 |
| 34. | Monitoriaus valdymas | 1. Lietimui jautriame ekrane; 2. Rotacinis parametrų nustatymo ir patvirtinimo ratukas |
| 35. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (tendencijos) ≥ 72 val.; 2. Garsinė ir vizuali |
| 36. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Temperatūra; 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2 – 1 kanalas |
| 37. | Reikalavimai EKG multi-derivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. ŠSD matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 20 - 350 k/min.; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 3 % |
| 38. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 10 – 45C; 2. Kanalo matavimo paklaida ≤ 0,1C |
| 39. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 10 - 230 mmHg; 2. 3 (trys) kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. |
| 40. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas - ne siauresnis už nurodytą 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams 2,0 diapazone 70-100 |
| 41. | Anestezijos aparato ir monitoriaus sujungimo galimybė | 1. Būtina; 2. Anestezijos aparato matuojami ir atvaizduojami parametrai (matavimų vertės, kreivės) gali būti stebimos ir siūlomo paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrane |
| 42. | Su monitoriumo komlektuojami priedai: |  |
| 42.1. | EKG elektrodų prijungimo kabelis | 1 vnt., 3-ių elektrodų, daugkartinio naudojimo |
| 42.2. | SpO2 matavimo daviklis | 1 vnt., daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas vaikams |
| 42.3. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 3 vnt., daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių po 1 vnt. |
| 42.4. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 1 vnt., daugkartinio naudojimo |
| 42.5. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt., daugkartinio naudojimo |
| 43. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 240 min. |

IV pirkimo objekto dalis „Laparoskopinių instrumentų rinkinys“ – 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Disekcinės žnyplės | 2 vnt.; „Maryland” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥21 mm |
| 2. | Mova | 14 vnt.; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm |
| 3. | Rankena | 7 vnt.; Monopolinė; Be užrakto |
| 4. | Žirklės | 2 vnt.; „Hook“ tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥12 mm |
| 5. | Žirklės | 1 vnt.; „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥19 mm |
| 6. | Žnyplės | 2 vnt.; „Clinching” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥26 mm |
| 7. | Rankena | 7 vnt.; Monopolinė; Su užraktu |
| 8. | Žnyplės | 2 vnt.; „Crocodile” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥18 mm |
| 9. | Žnyplės | 2 vnt.; „Atraumatic” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm |
| 10. | Žnyplės | 2 vnt.; „Johann” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥21 mm |
| 11. | Žnyplės | 1 vnt.; „Babcock” tipo arba lygiavertės; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Žiočių galų ilgis ≥21 mm |
| 12. | Elektrodas kabliukas | 1 vnt.; Ø ≥5 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm |
| 13. | Kabučių aplikatorius | 1 vnt.; M/L dydžio; Ø ≥10 mm; Darbinis ilgis ≥ 330 mm; Maksimali apkrova ≥150 N |
| 14. | Trokaras | 4 vnt.; Su jungtimi insufliavimui; Ø ≥10 mm; Ilgis ≥ 110 mm |
| 15. | Trokaras | 2 vnt.; Ø ≥5 mm; Ilgis ≥ 110 mm |
| 16. | Reduktorius | 2 vnt.; Iš 10 mm į 5 mm |

- Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, LT-31107, Visaginas.

- Apmokymui dirbti su Prekėmis turi būti skirta ne mažiau kaip nuo 15 min. iki 2 val.

- Apmokomų Perkančiosios organizacijos darbuotojų skaičius:

4.1.   Ne mažiau kaip 1 darbuotojas (taikoma 1-2 pirkimo objekto dalims);

4.2.    Ne mažiau kaip 2 darbuotojai (taikoma 3-4 pirkimo objekto dalims).

- Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

5.1.    galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją;

5.2.    Prekių perdavimo - priėmimo aktą;

5.3.    Medicinos prietaiso pasą (netaikoma 4 pirkimo objekto daliai);

5.4.    vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

5.5.    garantiją patvirtinantį dokumentą (-us).

6.      Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis (taikomas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos).

7.     Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiras įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi pranešti Perkančiajai organizacijai, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, instaliavimas bei personalo apmokymas.