Priedas Nr. 4.1.2.

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Mobili odontologinė įranga

I dalis

Įrodant tiekėjo siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės 	specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, 	jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas 	privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., 	prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus 	(informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos prekės parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/katalogas/bukletas ir pan.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Mobilus odontologinis įrenginys | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.1.1 | Įrangos elektros maitinimo šaltinis | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |
| 1.1.2 | Transportavimas | Su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais. Ištraukiama arba atlenkiama rankena. |  |
| 1.1.3 | Svoris | Ne daugiau kaip 25 kg |  |
| 1.1.4 | Talpa instrumentams ir medžiagoms | Turi būti lentynos arba stalčiai, ne daugiau 4 vienetų. |  |
| 1.1.5 | Integruotas siurblys | Taip |  |
| 1.1.6 | Siurblio našumas | Ne mažiau 300 l/min |  |
| 1.1.7 | Siurblio surinkimo talpa | Ne mažiau 1 l |  |
| 1.1.8 | Integruotas kompresorius | betepalinis |  |
| 1.1.9 | Distiliuota vandens talpa | Ne mažiau 0,5l |  |
| 1.1.10 | Kartu su įranga komplektuojami instrumentai | 1.Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2.Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 3.Rankovė skaleriui; 4.Dulkių ir seilių nusiurbimo žarna. |  |
| 1.1.11 | Distiliuoto vandens tiekimas | Atskirai reguliuojamas kiekvienam instrumentui |  |
| 1.1.12 | Instrumentų valdymo pedalas | Pneumatinis arba elektrinis |  |
| 1.2 | Elektrinis variklis su pašvietimu | Būtinas |  |
| 1.2.1 | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius 40000 aps/min. Su reversu. |  |
| 1.2.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |  |
| 1.2.3 | Šviesos šaltinis | LED diodas arba lygiavertis |  |
| 1.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.3.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.3.2 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.3.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 40,000 min-1 |  |
| 1.3.4 | Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 12 mm (+-2mm) |  |
| 1.3.5 | Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 15 mm (+-2mm) |  |
| 1.3.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško |  |
| 1.3.7 | Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |  |
| 1.3.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema |  |
| 1.3.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |
| 1.3.10 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje ne daugiau 135 °C | Būtinas |  |
| 1.4 | Greitinantis kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.4.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.4.2 | Perdavimo santykis | 1:5 |  |
| 1.4.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 200,000 min-1 |  |
| 1.4.4 | Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 12 mm (+-2mm) |  |
| 1.4.5 | Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 17 mm (+-2mm) |  |
| 1.4.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, su vandens išpurškimu iš ne mažiau 4 taškų |  |
| 1.4.7 | Stiklinis arba optinis šviesolaidis | Būtinas |  |
| 1.4.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Būtina |  |
| 1.4.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |
| 1.4.10 | Keraminiai guoliai | Būtinas |  |
| 1.4.11 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje ne daugiau 135 °C | Būtinas |  |
| 1.4.12 | Specialus tepalas | Komplekte turi būti pateiktas gamintojo rekomenduotas priežiūros tepalas (viena ar kelios priemonės, skirtos valymui ir tepimui, suderinamos su siūlomais antgaliais). |  |
| 1.5 | Skaleris | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.5.1 | Šviesos šaltinis | LED diodas arba lygiavertis |  |
| 1.5.2 | Darbo rėžimai | 3 rėžimai – endo, perio ir scaling |  |
| 1.5.3 | Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus |  |
| 1.5.4 | Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |

Mobili paciento kėdė (kiekis 1 vienetas)

II dalis

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos prekės parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/katalogas/bukletas ir pan.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mobili paciento kėdė | Turi būti nauja, neeksploatuota |  |
| 2.1 | Transportavimas | Sulankstoma, su ratukais |  |
| 2.2 | Pozicijos fiksavimas | Tolygus reguliavimas (ne žingsniais) |  |
| 2.3 | Galvos atlošas | Tolygiai reguliuojamas (ne žingsniais) |  |
| 2.4 | Svoris | Ne daugiau 20 kg |  |
| 2.5 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 150 kg |  |
| 2.6 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus |  |
| 2.7 | Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |

Mobili gydytojo kėdutė (kiekis 1 vienetas)

III dalis

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos prekės parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/katalogas/bukletas ir pan.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mobili gydytojo kėdutė | Turi būti nauja, neeksploatuota |  |
| 3.1 | Svoris | Ne daugiau 6 kg |  |
| 3.2 | Minimalus aukštis | Ne daugiau 550mm |  |
| 3.3 | Maksimalus aukštis | Ne mažiau 650mm |  |
| 3.4 | Transportavimas | Išardoma, su transportavimo krepšiu |  |
| 3.5 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus |  |
| 3.6 | Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |

Mobilus šviestuvas (kiekis 1 vienetas)

IV dalis

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos prekės parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/katalogas/bukletas ir pan.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Mobilus šviestuvas | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 4.1 | Tvirtinamas prie paciento kėdės ar mobilus | Būtina |  |
| 4.2 | Šviesos intensyvumas | Nemažiau 70 000 liuksų matuojant ne arčiau nei 70cm atstumu |  |
| 4.3 | Šviesos reguliavimas | Intensyvumas reguliuojamas ne mažiau kaip 5 žingsniais |  |
| 4.4 | Spalvos atkūrimo indeksas | Ne mažiau nei 95 |  |
| 4.5 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus |  |
| 4.6 | Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |

Bendrieji reikalavimai: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius: siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan. (jei yra)) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

__________________________________________                      ___________________                            __________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)