Techninė specifikacija  portatyvinis DPV (dirbtinės plaučių ventiliacijos) aparatas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių rodikliai/parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.-t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“, „+/-„ ar pan.) .) ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skirtas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai | Būtina |  |
| 2. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Intubacinė ventiliacija; 2. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 3. | Ventiliacijos režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; 3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija; 4. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija; 5. Pastovaus teigiamo slėgio su pagalbiniu slėgiu; 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija; 7. Apnėjos ventiliacija; 8. Neinvazinė ventiliacija. |  |
| 4. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | Būtina |  |
| 5. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: |  |  |
| 5.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | ≤ 100 – ≥ 2000 ml |  |
| 5.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | ≤ 5 – ≥ 50 k/min |  |
| 5.3 | PEEP keitimo ribos | ≤ 5 – 20 ≥ cmH₂O |  |
| 5.4 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | ≤ 0,3 – ≥ 5 s |  |
| 5.5 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos | ≤ 20 – ≥ 50 cmH₂O |  |
| 6. | Aliarmų sistema | Būtina |  |
| 9. | Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai: | 1. Pikinis slėgis; 2. Plato slėgis; 3. Vidutinis slėgis; 4. Kvėpavimo dažnis (spontaninis + priverstinis) 5. Vienkartinis įkvėpimo tūris; 6. Vienkartinis iškvėpimo tūris; 7. Iškvėptas minutinis tūris; 8. Įkvėptas minutinis tūris; 9. Dujų nuotėkis; 10. Deguonies koncentracija; 11. Dinaminis tamprumas; |  |
| 10. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |  |
| 10.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 3 kreivės |  |
| 10.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Būtina |  |
| 11. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | ≥ 48 val. |  |
| 12. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |
| 13. | O₂ sensorius | Būtina |  |
| 14. | Jungtys | USB/Ethernet ar lygiavertė duomenų perdavimui |  |
| 15. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 60 min. ventiliaciją |  |
| 16. | DPV aparato komplektacija | - Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti gamyklos numatytas funkcijas. 2. DPV aparato vežimėlis – 1 vnt. |  |
| 17. | Elektros maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 50 Hz , ~230 V ± 10 % |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 19. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojo sertifikuotas ir/ar įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Jeigu tiekėjas nėra įgaliotas atlikti siūlomų prekių techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros, tuomet turi pateikti sutartį su kitu ūkio subjektu dėl siūlomos įrangos techninio aptarnavimo ir garantinės priežiūros paslaugų teikimo). |  |
| 20. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |