2 priedas

Defibriliatorius/monitorius (daugKaRtinėmis mentelėmis, EKG, išorinė

kardiostimuliacija, neinvazinio kraujo spaudimo

matAvimo moduliu, SpO2)

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 punkto reikalavimams. Atitiktis 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Svoris | Ne daugiau nei 9 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis |
|  | Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių | Ne mažesnė nei IP 33 |
|  | Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos | Būtina |
|  | Baterijos tipas | Ličio jonų arba lygiavertė |
|  | Baterijos talpa | Baterijos talpa užtikrina ≥100 šokų arba ≥4 valandų stebėjimo |
|  | Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | Pilnas baterijos įkrovimo laikas – ne ilgesnis kaip 4 valandos, kai prietaisas kraunamas išjungtas |
|  | Defibriliatoriaus/monitoriaus ekrano tipas | Spalvotas LCD |
|  | Ekrano įstrižainė – ne mažesnė nei 6,5 colio. | Būtina |
|  | Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą | Būtina |
|  | Defibriliacijos bangos forma | Bifazinis defibriliacijos impulsas |
|  | Automatinis rėžimas (AED) | Būtina |
|  | Automatinis prietaiso persijungimas į vaikų režimą, kai prijungiami pediatriniai elektrodai arba rankiniu būdu perjungiamas | Būtina |
|  | Laikas iki 200 J įkrovimo – ne ilgesnis kaip 10 s, atitinkantis EN 60601-2-4 | Būtina |
|  | Turi būti palaikomi šie režimai: sinchronizuotas, nesinchronizuotas, automatinis (AED). | Būtina |
|  | Šoko perdavimas turi būti galimas naudojant lipnius elektrodus ir daugkartines menteles | Būtina |
|  | Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją | Būtina |
|  | Kardiostimuliacijos režimai: pareikalavimo (demand) ir fiksuoto dažnio (fixed). | Būtina |
|  | Kardiostimuliacijos impulso forma – stačiakampė arba lygiavertė | Būtina |
|  | Kardiostimuliacijai naudojami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai | Būtina |
|  | Prietaisas turi registruoti ne mažiau kaip 5 EKG derivacijas | Būtina |
|  | Širdies susitraukimų dažnis | Diapazonas ne siauriau nei nuo 20 iki 300 dūžių/min. |
|  | Prietaisas turi turėti neinvazinio kraujospūdžio (NIBP) matavimo modulį. | Būtina |
|  | NIBP matavimo režimai – automatinis ir rankinis. | Būtina |
|  | Matavimo metodas : oscilometrinis | Būtina |
|  | NIBP diapazonas | Diapazonas nesiauresnėse ribose nei: sistolinis 30–255 mmHg; diastolinis 15–220 mmHg. |
|  | Prietaisas turi turėti SpO2 matavimo modulį | Būtina |
|  | SpO₂ technologija – Masimo, Nellcor arba lygiavertė klinikinė technologija. | Būtina |
|  | SpO2 matavimo diapazonas | Ne siauriau nei nuo 0 iki 100 % |
|  | Duomenų perdavimas: Wi-Fi ir/arba Bluetooth; USB ir/arba SD ir/arba Ethernet jungtys | Būtina |
|  | Komplektacija: | Defibriliatorius su daugkartinėmis mentelėmis 1 vnt.; SpO2 daviklis suaugusiems -1 vnt., SpO2 daviklis vaikams -1 vnt. Manžetė suaugusiems – 1 vnt. Manžetė vaikams – 1 vnt. arba lygiavertė komplektacija pagal gamintojo projektinius sprendimus |