Narkozės sistema

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 punkto reikalavimams. Atitiktis 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

Lentelė Nr. 1 „Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su vaikais ir suaugusiais pacientais. |
| 2. | Ergonomika |  |
| 2.1. | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |
| 2.2. | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas |
| 2.3. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |
| 2.4. | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 30 cm |
| 2.5. | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |
| 2.6. | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis: |  |
| 3.1. | 220V 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 3.2. | Anestezijos aparatas turi būti maitinams per skiriamąjį transformatorių, pagal standartą IEC 60601-1 arba lygiavertį. |  |
| 3.3. | Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 45 min. |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų maišymas |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,3 iki 15 l/min |
| 6. | Greitas deguonies padavimas | < 35 iki > 50 l/min. (diapazonas turi būti ne siauresnis nei nurodytas) |
| 7. | CO2 absorbento kalkių indo talpa | ≤ 1,5 L. |
| 8. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime | ≤3,0 L |
| 9. | Ventiliavimo rėžimai |  |
| 9.1 | Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija |  |
| 9.2 | Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) |  |
| 9.3 | Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG, PRVC ar lygiavertė) |  |
| 9.4 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) |  |
| 9.5 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole su garantuotu vienkartiniu tūriu(SIMV PCV VG) |  |
| 9.6 | Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) |  |
| 9.7 | Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) |  |
| 10. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus ir funkcijas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |
| 10.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1500 ml |
| 10.3 | Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose | 5-80 k/min |
| 10.4 | Ventiliacijos dažnis asistuojančiuose ventiliacijos režimuose | 5-60 k/min |
| 10.5 | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas | Būtina. |
| 10.6 | Pastovus plaučių elastingumo monitoravimas | Išmatuotų elastingumo rezultatų atvaizdavimas monitoriaus ekrane po kiekvieno atlikto manevro (slėgio didinimo). |
| 10.7 | Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu | Būtina |
| 11. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: |  |
| 11.1 | Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu |  |
| 11.2 | Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės |  |
| 11.3 | Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą |  |
| 11.4 | Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |
| 12. | Reikalavimai paciento monitoriaus ekranui |  |
| 12.1 | ≥ 30 cm įstrižainės. |  |
| 12.2 | 12 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 12.3 | Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10 |  |
| 13. | Monitoriaus valdymas |  |
| 13.1 | Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje |  |
| 13.2 | Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas |  |
| 14. | Monitoruojamieji parametrai |  |
| 14.1 | EKG multiderivacinis kanalas |  |
| 14.2 | Kvėpavimas |  |
| 14.3 | ST segmento analizė |  |
| 14.4 | Neinvazinis kraujospūdis |  |
| 14.5 | SpO2 |  |
| 14.6 | Temperatūra – 2 kanalai |  |
| 14.7 | Tiesioginis spaudimo matavimas |  |
| 14.8 | Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) |  |
| 14.9 | Sąmonės būklės įvertinimas |  |
| 14.10 | Skausmo monitoravimas (modulis arba atskiras monitorius). |  |
| 15. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
| 16. | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |
| 17. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 iki 270 mmHg |
| 18. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |
| 19. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |
| 19.1 | Raumenų relaksacijos monitoravimas naudojant mechaninį arba akselerometrinį daviklį | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje. |
| 19.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, DBS, ST, PTC |
| 20. | Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | Modulis turi registruoti EEG ir EMG signalus bei atlikti sąmonės gylio analizę BIS arba entropijos algoritmu |
| 21. | Paciento atsako į skausminį dirgiklį skaitinė išraiška naudojant atskirą monitorių arba integruotą modulį į paciento monitorinę sistemą | Gyvybinių funkcijų; SpO2 ir/arba EKG ar lygiaverčių parametrų matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui |
| 22. | Matuojamų parametrų atmintis |  |
| 22.1 | Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 22.2 | ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje |  |
| 22.3 | Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje |  |
| 22.4 | Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |
| 23. | ANESTEZIJOS APARATO IR PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS KOMPLEKTACIJA (ne prastesnė nei): |  |
| 23.1 | EKG kabelis | 1 vnt. |
| 23.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su prailginimo kabeliu | 1 vnt. |
| 23.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti | Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio |
| 23.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt |
| 23.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |
| 23.6 | Raumenų relaksacijos jutiklis (mechaninis arba akselerometrinis) skirtas suaugusiems | 1 vnt. |
| 23.7 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt. |
| 23.8 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 5 vnt. turi būti pateikta su 1 vnt. įrangos komplektu. |
| 23.9 | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |