Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

II pirkimo dalis: Mobilaus akustinio Doplerio principu veikiančio debito matavimo prietaiso pirkimo techninė specifikacija

- Pirkimo objektas – mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui). Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus.

- Naudojantis Prekėmis, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir kurie sukelti ir/ar priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas iš anksto negalėjo numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša LHMT, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina LHMT. LHMT pritarus, prekių pristatymo terminas bendru rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

- Prekė turi užtikrinti patikimą ir tikslų hidrologinių matavimų atlikimą LHMT vykdomuose stebėjimuose bei prisidėti prie duomenų kokybės gerinimo. Prekėms keliami reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2 | Įrangos kokybė turi atitikti taikytinus Europos Sąjungos standartus: 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyva (RED); naudojamoje įrangoje neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (jei taikoma įsigyjamai įrangai) II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardintų didžiausių verčių; turi būti paženklinta CE ženklu. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti tai įrodančius dokumentus. |
| 1.3 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |
| 1.4 | Perkamų Prekių kiekis – 2 (du) vnt. |
| 2. Mobilaus akustinio Doplerio principu veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Mobilus, nešiojamas, skirtas vandens debito matavimams upėse ir kanaluose. |
| 2.2 | Konstrukcija: akustinis daviklis nukreiptas vertikaliai link vandens paviršiaus, sumontuotas ant surenkamų graduotų strypų su dviem rankenomis ir valdikliu bei išmaniuoju įrenginiu, su programinės įrangos komplektu. |
| 2.3 | Paruošto darbui įrenginio svoris be išmanaus nuskaitymo įrenginio – ne daugiau 10 kg. |
| 2.4 | Lengvas transportuoti: išrenkamas ir sutalpinamas į pateikiamą kieto korpuso transportavimo lagaminą, išskyrus hidrometrinius strypus. |
| 2.5 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,001 m/s iki 5 m/s. Apimant nurodytą diapazoną per visą gylį atskirais segmentais per visą profilį. |
| 2.6 | Vandens debito apskaičiavimas automatinis pagal ISO 748:2021. |
| 2.7 | Rankenos įrenginio laikymui ir pozicionavimui vandenyje ergonomiškos, su gulsčiuku. |
| 2.8 | Turi būti pateikti mechanizmai davikliui, kabeliui, valdikliui, rankenoms, išmaniajam įrenginiui ir kitiems elementams tvirtinti prie hidrometrinio strypo. |
| 2.9 | Komplektuojamas su dviem atskirais komunikaciniais – maitinimo kabeliais su jungtimis, kurių ilgiai ne mažiau kaip 1 m ir ne mažiau kaip 5 m. |
| 2.10 | Turi būti integruota slėgio ir temperatūros kompensacijos funkcija ir priemonės. |
| 2.11 | Valdiklis: |
| 2.11.1 | Atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip IP67. |
| 2.11.2 | Įkraunamos baterijos kartu su joms tinkančiu baterijų pakrovėju. |
| 2.11.3 | LED būsenos indikacija prietaiso statusui stebėti. |
| 2.11.4 | Įjungimo - išjungimo jungiklis. |
| 2.11.5 | Integruotas bevielis komunikacinis modulis. |
| 2.11.6 | Būtinas suderinamumas su šių platformų išmaniais įrenginiais: IOS, Windows, Android. |
| 2.11.7 | Valdiklis užtikrina akustinio daviklio elektros maitinimą. |
| 2.11.8 | Savidiagnostikos (matavimo kokybės ir techninės įrangos būklės) funkcija. |
| 2.11.9 | Išsaugotų matavimų kiekis – ne mažiau kaip 500 debito matavimų. |
| 2.11.10 | Matavimo technologija: tarpusavyje koreliacinis metodas (angl. Cross Correlation method). |
| 3. Matavimo charakteristikos techniniai reikalavimai |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba – ne mažesnė kaip 0,1 m. |
| 3.2 | Matuojamo srovės greičio tikslumas – ne daugiau 2 % nuo matuojamos vertės. |
| 3.3 | Matuojamo srovės greičio padalos vertė – ne daugiau 0,001 m/s. |
| 3.4 | Minimali srovės greičio matavimo riba – nuo 0,001 m/s. |
| 3.5 | Minimalus gylio matavimas – ne daugiau 0,1 m. |
| 3.6 | Maksimalus gylio matavimas – ne daugiau 5 m. |
| 3.7 | Gylio matavimo tikslumas – ne daugiau kaip 1 cm. |
| 3.8 | Temperatūros matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo -300C iki +400C. |
| 3.9 | Temperatūros matavimo tikslumas – ne daugiau 10C. |
| 3.10 | Pridedami pakraunami maitinimo šaltiniai kartu su joms tinkančiu pakrovėju. |
| 3.11 | Surenkamas iš ne mažiau nei 5 vnt. korozijai atsparaus nerūdijančio plieno segmentų po 1 m ilgio ir nemažesnio kaip 20 mm storio. |
| 3.12 | Prietaiso veikimo aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +40°C. |
| 3.13 | Panardinamos į vandenį prietaiso dalies atsparumo klasė ne mažiau IP68. |
| 3.14 | Turi būti užtikrinta galimybė perduoti, atvaizduoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis bei koreguoti prietaiso nustatymus, naudojant gamintojo pateikiamas priemones. |
| 3.15 | Matavimo duomenys pateikiami skaitine ir grafine išraiška. |
| 3.16 | Išmanus įrenginys prietaiso valdymui, duomenų rinkimui ir analizei, turi būti komplektuojamas su pakrovėju, dėklu apsaugai nuo atmosferinio poveikio, atsparumo klasė ne mažiau IP67. |
| 3.17 | Visas siūlomos įrangos komplektas turi būti tarpusavyje suderintas, o komponentų naudojimas kartu numatytas prietaiso gamintojo. |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių kalba. |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |
| 4.3 | Prekių kokybė turi atitikti standartus ir normas, taikomas šios rūšies paslaugoms. |

- Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinis periodas įsigalioja nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus (atlikti Prekių remontą arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti naujomis). Pristatymas naujų arba sutvarkytų Prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.