Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

I pirkimo dalis: Mobilaus plaustelio su akustiniu Doplerio principu veikiančiu debito matavimo prietaisu pirkimo techninė specifikacija

- Pirkimo objektas – mobilus plaustelis su akustiniu Doplerio principu veikiančiu debito matavimo prietaisu (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui).

- Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus. Naudojantis šia priemone, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir kurie sukelti ir/ar priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas iš anksto negalėjo numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša LHMT, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina LHMT. LHMT pritarus, prekių pristatymo terminas bendru rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų.

- Prekės turi užtikrinti patikimą ir tikslų hidrologinių matavimų atlikimą LHMT vykdomuose stebėjimuose bei prisidėti prie duomenų kokybės gerinimo. Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2 | Įrangos kokybė turi atitikti taikytinus Europos Sąjungos standartus: 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyva (RED) (jei taikoma įsigyjamai įrangai); naudojamoje įrangoje neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (jei taikoma įsigyjamai įrangai) II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardintų didžiausių verčių; turi būti paženklinta CE ženklu. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti tai įrodančius dokumentus. |
| 1.3 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |
| 1.4 | Perkamų Prekių kiekis – 4 (keturi) vnt. |
| 2. Mobilaus plaustelio techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Ilgis ne mažesnis nei 50 cm ir ne didesnis nei 100 cm. |
| 2.2 | Plotis ne daugiau 100 cm. |
| 2.3 | Svoris ≤ 10 kg. |
| 2.4 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne mažesniems nei 2 m/s. |
| 2.5 | Plaustelio pagrindas turi būti pagamintas iš vandenyje neskęstančios medžiagos. |
| 2.6 | Nerūdijančio plieno tvirtinimo taškai. |
| 2.7 | Vilkimo sagtis. |
| 2.8 | Turi būti plaustelio transportavimo dėklas. |
| 2.9 | Mobilusis plaustelis turi turėti tvirtinimo elementus: |
| 2.9.1 | Slankiojanti vilkimo dalis, tvirtinti lynui. |
| 2.9.2 | Ne mažiau nei 2 tvirtinimo taškai, kurie leidžia prisitaikyti prie vandens paviršiaus sąlygų esant skirtingiems vandens greičiams. |
| 2.9.3 | Turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi rankenos, išdėstytos priešingose plaustelio pusėse (priekyje ir gale arba šonuose), užtikrinant patogų paėmimą. |
| 2.9.4 | Akustiniam prietaisui fiksuoti laikikliai, reguliuojami pagal suspaudimą ir dydį. |
| 2.9.5 | Maitinimo šaltinio vieta. |
| 2.9.6 | GPS daviklio tvirtinimo vieta. |
| 3. Akustinio Doplerio principo veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba ne mažesnė kaip 0,2 m ir maksimali ne mažesnė kaip 10 m gyliuose. |
| 3.2 | Minimalus matuojamas srovės greičio tikslumas ≤ 0,001 m/s. |
| 3.3 | Maksimalus matuojamas srovės greitis ne mažiau kaip 5 m/s. |
| 3.4 | Minimalus gylio matavimas ne mažiau kaip 0,2 m. |
| 3.5 | Maksimalus gylio matavimas ne mažiau 10 m. |
| 3.6 | Gylio matavimo tikslumas lygus 10 mm. |
| 3.7 | Prietaise esančių jutiklių, kurie matuoja greitį-gylį skaičius ne mažesnis kaip 5. |
| 3.8 | Turi turėti pakraunamus maitinimo šaltinius su dėklais ir adapteriais akustiniam matuokliui ir kaupikliui. |
| 3.9 | Turi būti komplektuojama su 2 vnt. (1 vnt. - debito matavimo prietaisui ir 1 vnt. - kompiuteriui su debito matavimo prietaiso programine įranga) bevielio ryšio antenomis su USB tipo jungtimi duomenų siuntimui/priėmimui. |
| 3.10 | Prietaiso ir valdiklio efektyvus veikimo nuotolis ne mažiau 100 m. |
| 3.11 | Akustinio Doplerio matuoklio ir kaupiklio atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip IP-68. |
| 3.12 | Turi turėti GPS daviklį. |
| 3.13 | Turi būti užtikrinta galimybė perduoti, atvaizduoti, peržiūrėti ir apdoroti duomenis bei koreguoti prietaiso nustatymus, naudojant gamintojo pateikiamas priemones. |
| 3.14 | Turi turėti transportavimo dėžę. |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas. |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |
| 4.3 | Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. |

- Visoms Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinis periodas įsigalioja nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus (atlikti Prekių remontą arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti naujomis). Pristatymas naujų arba sutvarkytų Prekių įtvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Jeigu prekė garantiniu laikotarpiu pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.