## Lapas1
Pirkimo sąlygų
1 priedas
MEDICININĖS SIENINĖS KONSOLĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius gamintojų dokumentus (katalogus, techninius aprašus, bukletus ar analogiškus dokumentus). Dokumentai gali būti pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą arba lietuvių kalba). Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti pateikiamų dokumentų vietas (dokumento pavadinimą, puslapio numerį ir (ar) nuorodą), kuriose pateikiami reikalaujamų techninių charakteristikų duomenys. Visa informacija privalo būti pateikta lietuvių kalba. Tiekėjams, rengiant pasiūlymus, sudaroma galimybė (esant poreikiui) atvykti į objekto vietą ir susipažinti su montavimo sąlygomis, įvertinti montavimo darbų apimtis bei sudėtingumą. Toks apsilankymas nėra privalomas ir neturi įtakos pasiūlymų vertinimui.
1. Pirkimo dalis - Medicininės sieninės konsolės (Horizontalios) - 12 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Konsolės tvirtinimas | Konsolė tvirtinama prie sienos.
2. | Konstrukcijos tipas | Horizontali sieninė medicininė konsolė, pagaminta iš anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos, atsparios dezinfekcinėms priemonėms, su integruotomis medicininių dujų, elektros ir apšvietimo jungtimis.
3. | Konsolės ilgis | Ne trumpesnė kaip 1400 mm ir ne ilgesnė kaip 1500 mm. (arba parenkama pagal užsakovo poreikį).
4. | Dujų tiekimo reikalavimai | Pneumatinės jungtys turi atitikti DIN-CE ar kitą lygiavertį standartą.
5. | Deguonies tiekimas | Deguonies tiekimas 5 bar, ne mažiau 1 jungtis vienai lovai.
6. | Konsolės komplektacija | Integruotas medicininis bėgelis (priedų tvirtinimui).
7. | Elektros lizdai | Ne mažiau kaip 4 vienfazės rozetės (230 V, ≥16 A) su įžeminimu vienai lovai.
8. | Potencialų išlyginimas | Ne mažiau kaip 1 potencialų išlyginimo jungtis vienai lovai.
9. | Duomenų (monitoringo) jungtys | Ne mažiau kaip 1 RJ45 tinklo jungtis.
10. | Apšvietimas | Integruotas LED apšvietimas arba lygiavertis: - bendras palatos apšvietimas - ne mažiau kaip 4000lm; - naktinis apšvietimas - ne mažiau kaip 200 lm; - skaitymo apšvietimas - ne mažiau kaip 2000 lm; - personalo iškvietimo funkcija (integruota arba per suderinamą pultelį).
11. | Spalva | RAL 9002 arba lygiavertė (tikslinama užsakymo metu).
12. | Atitiktis ir sertifikatai | Gaminys turi atitikti Medicinos priemonių direktyvą 93/42/EEB arba Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR), turėti CE ženklinimą ir atitikties deklaraciją.
13. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalba); 2. Serviso / techninės priežiūros dokumentacija.
15. | CE ženklinimas | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopija.
2. Pirkimo dalis - Medicininės sieninės konsolės (Vertikalios) - 1 vnt.
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas
1. | Konsolės tvirtinimas | Konsolė tvirtinama prie sienos.
2. | Konstrukcijos tipas | Vertikali sieninė medicininė konsolė, pagaminta iš anoduoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos, atsparios dezinfekcinėms priemonėms, su integruotomis medicininių dujų, elektros ir apšvietimo jungtimis.
3. | Konsolės ilgis | Ilgis parenkamas pagal užsakovo poreikį (rekomenduojamas apie 1400 mm).
4. | Dujų tiekimo reikalavimai | Pneumatinės jungtys turi atitikti DIN-CE ar lygiavertį standartą.
5. | Deguonies tiekimas | Deguonies tiekimas 5 bar, ne mažiau 1 jungtis vienai lovai.
6. | Konsolės komplektacija | Nemažiau kaip 1 lašelinės stovas ir 1 lentyna, arba lygeverčiai laikikliai.
7. | Elektros lizdai | Ne mažiau kaip 4 vienfazės rozetės (230 V, ≥16 A) su įžeminimu vienai lovai.
8. | Potencialų išlyginimo gnybtai | Ne mažiau kaip 1 potencialų išlyginimo jungtis vienai lovai.
9. | Duomenų (monitoringo) jungtys | Ne mažiau kaip 1 RJ45 tinklo jungtis.
10. | Apšvietimas | Integruotas LED apšvietimas arba lygiavertis: - bendras palatos apšvietimas - ne mažiau kaip 4000lm; - naktinis apšvietimas - ne mažiau kaip 200 lm; - skaitymo apšvietimas - ne mažiau kaip 2000 lm; - personalo iškvietimo funkcija (integruota arba per suderinamą pultelį).
11. | Spalva | RAL 9002 arba lygiavertė (tikslinama užsakymo metu).
12. | Atitiktis ir sertifikatai | Gaminys turi atitikti Medicinos priemonių direktyvą 93/42/EEB arba Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR), turėti CE ženklinimą ir atitikties deklaraciją.
13. | Garantija. | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija (lietuvių arba anglų kalba); 2. Serviso / techninės priežiūros dokumentacija.
15. | CE ženklinimas | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopija.
Kiti reikalavimas:
1. Tiekėjas privalo pristatyti, sumontuoti, prijungti ir paleisti įrangą.
2. Tiekėjas privalo apmokyti užsakovo personalą naudotis įranga.
3. Darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai.
4. Visi darbai atliekami laikantis gamintojo instrukcijų ir teisės aktų.