## Lapas1
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS ATLIKTI
Eil. Nr. | Privalomų pasiūlyti tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibracijas) per 36 mėnesius | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Protrombino (II, V,VII, X, fibrinogenas) laikas ir tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) | 9000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai arba laboratorijoje esama įranga (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) | 7500
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai laboratorijoje esama įranga (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
3. | Fibrino monomerai | 900
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėnesius atlikti su siūloma įranga panaudai laboratorijoje esama įranga (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį)
...
...
4. | Rivaroksabano koncentracijos nustatymas (anti- Xa kalibruotas rivaroksabanui) | 900
4.1.
...
...
5. | Kiti kokybiškam darbui reikalingi reagentai, eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
5.1.
...
...
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Bendras PVM Eur:
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:
3.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Siūlomos įrangos gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Įrangos paskirtis | Patikimai išmatuoti krešėjimo sistemos analites pagal pateiktą analičių sąrašą, su dvikrypčiui duomenų perdavimu
1.2. | Įrangos charakteristika | Automatinis analizatorius su automatiniu mėginio pasiurbimu
1.3. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatorius turi būti komplektuojamas su brūkšninių kodų nuskaitymu, nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS), ir kitomis priemonėmis, reikalingomis kokybiškam darbui pagal gamintojo reikalavimus
1.4. | Mėginių tipai | Veninė plazma
1.5. | Reikalavimai analizės metodams | PL, ADTL pagal krešulio susidarymo laiką. ISI (tarptautinis jautrumo indeksas) - 1. Rivaroksabano koncentracija: chromogeninins metodas.
1.6. | Reikalavimai kalibracijai | Kalibracinė kreivė įkeliama brūkšninio kodo pagalba
1.7. | Reikalavimai mėginių tūriui | Turi būti galimybė atlikti matavimus iš pirminių. antrinių ir mažų tūrių mėgintuvėlių
1.8. | Reikalavimai reagentų stabilumo valdymui | Būtinos visos reagentų apsaugos priemonės nuo garavimo, reagentų maišymo ir stabilumo palaikymo priemonės pagal nustatytas gamintojo instrukcijas. Būtina galimybė paruoštus reagentus supilti į mažesnio tūrio talpas. Reagentų tūriai turi būti ne didesni kaip 5 ml.
1.9. | Reikalavimai kokybės kontrolei | Turi būti kontrolinio mėginio matavimo galimybė, atpažįstant mėginį kaip kontrolinį. Statistinių duomenų skaičiavimas ir kokybės kontrolės rezultatų atvaizdavimas Levey-Jennings kreivėse yra privalomas. Turi būti elektroninė galimybė atlikti tarplaboratorinį vertinimą su tomis pačiomis kokybės kontrolės medžiagų serijomis ("peer group" funkcionalumas).
1.10. | Reikalavimai matavimo vienetams | Protrombino tyrimui: rezultatai turi būti išreikšti sekundėmis, kaip TNS santykis, procentine išraiška. Fibrino monomerų, rivaroksabano koncentracija: ug/L.
1.11. | Reikalavimai duomenų saugojimui analizatoriuje | Privaloma saugoti tam tikrą kiekį pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų, VKK rezultatus ir kreives
1.12. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Tiekėjas įsipareigoja pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai. Jei siūloma įranga perduoda duomenis RS232 sąsaja, tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga suteikti RS232-LAN keitiklį reikalingą įrangos integracijai į įstaigos kompiuterinį tinklą.
1.13. | Reikalavimai įrangos priežiūrai | Privaloma pateikti planinės įrangos priežiūros procedūrų sąrašą pagal gamintojo įrangos vadovą
1.14. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Būtinas naujas, nenaudotas analizatorius