TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitmeninis linijinis greitintuvas | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 1.1 | Spindulių pluošto šaltinis |  |  |
| 1.1.1 | Radijo dažnio spinduliuotės šaltinis | Magnetronas arba klistronas |  |
| 1.1.2 | Fotonų spinduliuotės energijos diapazonas | Ne blogiau 6-10 MV |  |
| 1.1.3 | Fotonų spinduliuotės energijų kiekis | ≥ 2 energijos, pasirenkamų užsakymo metu |  |
| 1.1.4 | Fotonais švitinamo lauko dydžių diapazonas | Ne blogiau 0.5 cm x 0.5 cm – 40 cm x 40 cm |  |
| 1.1.5 | Galimi procedūrų tipai ir naudojami darbo režimai | - Moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (angl. IMRT (intensity modulated radio therapy)), - Vaizdais valdoma spindulinė terapija (angl. IGRT (image guided radio therapy)), - Rotacinė tūrinė moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (angl. VMAT (volumetric modulated arc therapy)), - Stereotaksinė spindulinė terapija ir radiochirurgija (angl. SRS (sterotactic radiosurgery), SRT (stereotactic radiation therapy)), - Adaptyvinė „on-line“ spindulinės terapija (Adaptive online Radiotherapy) (vaizdinimas atliekamas integruota CBCT sistema. CBCT sistemos gaunami vaizdai yra tinkami tiesioginiam dozimetrinio plano skaičiavimui (tikslus HU )). |  |
| 1.2 | Daugialapė diafragma (MLC) |  |  |
| 1.2.1 | Daugialapė diafragma tinkama moduliuoto intensyvumo radioterapijos procedūroms atlikti | Būtina |  |
| 1.2.2 | Lapelių skaičius | ≥ 120 vnt. |  |
| 1.2.3 | Lapelių plotis izocentro plokštumoje centrinėje 20 cm x 20 cm dalyje | ≤ 5 mm |  |
| 1.3 | Stovas (Gantry) |  |  |
| 1.3.2 | Diafragmos sistemos sukimosi kampo diapazonas | ≥ 360° |  |
| 1.3.3 | Stovo sukimosi apie horizontalią ašį kampo diapazonas | ≥ 360° |  |
| 1.3.4 | Kampinio pozicionavimo tikslumas | ≥ ±0.5° |  |
| 1.3.5 | Visi stovo judesiai motorizuoti | Būtina |  |
| 1.3.6 | Kintami judėjimo greičiai | Būtina |  |
| 1.4 | Paciento stalas |  |  |
| 1.4.1 | Anglies pluošto stalviršis | Būtina |  |
| 1.4.2 | Tinkamas moduliuoto intensyvumo radioterapijos procedūroms atlikti | Būtina |  |
| 1.4.3 | Stalo judėjimo krypčių skaičius | ≥ 6 |  |
| 1.4.4 | Visi stalo judesiai motorizuoti | Būtina |  |
| 1.4.5 | Stalo judėjimo diapazonai |  |  |
| 1.4.5.1 | Izocentrinio posūkio kampo diapazonas | ≥ 190° |  |
| 1.4.5.2 | Vertikalaus judėjimo diapazonas | Ne mažiau 100 cm |  |
| 1.4.5.3 | Skersinio judėjimo diapazonas | Ne mažiau 40 cm |  |
| 1.4.5.4 | Išilginio judėjimo diapazonas | Ne mažiau 90 cm |  |
| 1.4.6 | Paciento stalo pozicionavimo tikslumas | ±1 mm |  |
| 1.4.7 | Maksimalus leistinas paciento svoris | ≥ 200 kg |  |
| 1.4.8 | Paciento stalo maksimalus įlinkio dydis veikiant didžiausiam leistinam paciento svoriui ar kitoms jėgoms (Deflection) | ≤ 0,5 cm |  |
| 1.4.9 | Galimybė koreguoti paciento stalo padėtį iš pultinės | Būtina |  |
| 1.4.10 | Galimybė stalą nuleisti žemyn, jei išsijungtų elektra | Būtina |  |
| 1.4.11 | Stalviršis tinkamas įmobilizavimo priemonėms tvirtinti | Būtina |  |
| 1.5 | Reikalavimai kilovoltinei vaizdinimo sistemai |  |  |
| 1.5.1 | Kilovoltinė vaizdavimo sistema | Būtina |  |
| 1.5.2 | Apsauga nuo susidūrimų | Būtina |  |
| 1.5.3 | Tūrinis (3D) vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 1.5.4 | Maksimalus apžvalgos laukas (FOV) | ≥ 45 cm |  |
| 1.5.5 | Vaizdavimo ir terapijos sinchronizacija pagal paciento kvėpavimo ritmą | Būtina |  |
| 1.6 | Kita įranga |  |  |
| 1.6.1 | Paciento pozicionavimo lazeriai | ≥3 vnt., du iš jų su kryžminiais spinduliais |  |
| 1.6.2 | Video ir audio (abipusė) sistema paciento stebėjimui procedūros metu | Būtina |  |
| 2. | Kompiuterizuotos darbo vietos ir programinė įranga |  |  |
| 2.1 | Kompiuterizuota darbo vieta spindulinio gydymo siūlomu ir įstaigoje turimu Elekta Infinity linijiniais greitintuvais planavimui ir kontūravimui | Ne mažiau nei 6 kompl. |  |
| 2.2 | Programinės įrangos paketai ar licencijos | - 2D, 3D, 4D planavimui, - Moduliuoto intensyvumo gydymo planavimui, - Rotacinio tūrinio moduliuoto intensyvumo gydymo planavimui, - Radiochirurginio gydymo planavimui, - Adaptyvios spindulinės terapijos planavimui (programinės įrangos paketai reikalingi galvos-kaklo; krūtinės ląstos, pilvo ir dubens sričių navikų adaptyviai spindulinei terapijai). - Kontūravimui MRT, KT, konusinio spindulio KT (angl. CBCT), PET radiologiniuose vaizduose, - MRT, KT, konusinio spindulio KT, PET radiologinių vaizdų koregistravimui, - Plano tinkamumo įvertinimui, |  |
| 2.3 | Programinė įranga iš KT gaunamų vaizdų automatiniam įvairių kūno sričių (galvos-kaklo, krūtinės ląstos, pilvo, dubens) vidaus organų apibrėžimui. Programinė įranga turi leisti inicijuoti pasirinktos srities automatinį kontūravimą, leidžiant vartotojui atlikti rankinę korekciją ir išsaugoti sukurtus kontūravimo profilius arba šablonus. Programinė įranga automatiškai apibrėžia visus KT nuskenuotus vaizdus ir automatiškai perduoda į planavimo sistemą. | Būtina |  |
| 2.4 | GPU serverio diegimas ir pritaikymas (konfiguravimas) spindulinio gydymo plano sudarymui naudojant GPU. | Būtina |  |
| 2.5 | Serverių (pagal gamintojo reikalavimus) diegimas ir pritaikymas (konfigūravimas) naujai įsigyjamo LG, esamų LG bei naudojamos spindulinio gydymo planavimo ir informacinės sistemos funkcionalumo užtikrinimui. Būtinas automatinis atsarginės duomenų kopijos darymas. | Būtina |  |
| 2.6 | Duomenų saugojimo talpa ne mažiau nei 50TB. |  |  |
| 2.7 | Suderinamumas ir integracija su įstaigoje veikiančia KT GE Revolution RT sistema, naudojama simuliacijai ir gydymo planavimui | Būtina |  |
| 3. | Paciento fiksavimo įranga |  |  |
| 3.1 | Pagalvėlių galvai rinkinys | Būtina (≥3 komplektai) |  |
| 3.2 | Anglies pluošto rėmas termoplastinėms fiksavimo kaukėms tvirtinti | Būtina (≥3 vnt.) |  |
| 3.3 | Dubens, kelių ir kojų fiksavimo priemonės | Būtina (≥3 vnt.) |  |
| 3.4 | Krūties ir krūtinės ląstos pozicionavimo įtaisas (Breastboard) | Būtina (≥3 vnt.) |  |
| 3.5 | Pagamintas iš anglies pluošto | Būtina |  |
| 3.6 | Nugaros pakėlimas | Ne mažiau 4 nugaros pakėlimo padėčių |  |
| 3.7 | Reguliuojamos padėties ir aukščio atramos žąstams | ≥2, abiejų pusių |  |
| 3.8 | Integruota atrama sėdmenims | Būtina |  |
| 3.9 | Laikiklis virš galvos pakeltoms rankoms | Būtina |  |
| 4. | Optinė spindulinio gydymo valdymo sistema (OSMS) |  |  |
| 4.1 | OSMS siūlomo greitintuvo ir kompiuterinio tomografo (KT) procedūrų patalpose su reikalinga kompiuterine ir programine įranga | Greitintuvo patalpoje ≥3 kameros; KT patalpoje ≥1 kamera. |  |
| 4.2 | Vaizdavimo ir terapijos sinchronizacija pagal paciento kvėpavimo ritmą | Būtina |  |
| 4.3 | OSMS tinkama stereotaksinės spindulinės radiochirurgijos procedūroms | Pozicionavimo tikslumas ne blogesnis kaip 1 mm. |  |
| 4.4 | Spinduliuotės valdymas remiantis kūno paviršiaus stebėjimo sistema (spinduliuotės stabdymas pagal padėtį ar kvėpavimo kreivę) (Auto Beam Hold) | Būtina |  |
| 4.5 | Kameros kadrų dažnis (Frame rate) | ≥12 Hz |  |
| 4.6 | Stebimas tūris | Kryptys: Išilginė ≥100 cm; Skersinė ≥ 65 cm; Vertikali ≥ 35 cm. |  |
| 4.7 | Vizualinės priemonės, skirtos pacientui procedūros bei pasiruošimo metu, įkvėpimui stebėti (kontroliuoti) | Būtina |  |
| 5. | Priemonės, fantomai ir priedai pilnavertei siūlomos skaitmeninės linijinio greitintuvo sistemos parametrų patikrai |  |  |
| 5.1 | Įrenginys kasdieninei greitintuvo spindulių pluošto dozimetrijai (aparatinė ir programinė įranga, suderinta su nauju greitintuvu), veikiantis be elektros maitinimo laido (su stovu-pakrovėju) | Būtina |  |
| 5.2 | Kietakūnis fantomas ir jonizacinių kamerų matrica moduliuoto intensyvumo ir rotacinių dinaminio moduliuoto intensyvumo švitinimo planų tikrinimui | Būtina |  |
| 5.3 | Programinės įrangos rinkinys kokybės kontrolės bandymas atlikti jonizacinių kamerų matricos pagalba | Būtina |  |
| 5.4 | Jonizacinė kamera arba dozimetrijos diodas | Tūris (0,004...0,03) mm³; Mažiausias galimas matuoti laukas ne didesnis , nei 1x1 cm2. |  |
| 5.5 | Jonizacinės kameros ir puslaidininkinių detektorių jungčių suderinamumas | Suderinti su turimo vandens fantomo elektrometru ir PTW UNIDOS elektrometru |  |
| 5.6 | Pagalbinės priemonės | Kabelis dozimetriniams detektoriams ≥ 20 m |  |
| 6. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 6.1 | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) |  |
| 6.2 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 6.3 | Garantinio aptarnavimo įsigaliojimas | Įrenginį įtraukus į veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją |  |
| 6.4 | Personalo apmokymas dirbti su siūloma įranga ir programine įranga | Būtina |  |
| 6.5 | Visų į komplektą įeinančių įrenginių vartotojų vadovai lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
| 6.6 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Visi instaliavimo, montavimo, paruošimo eksploatacijai darbai, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 6.7 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) |  |
| 6.8 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) |  |
| 6.9 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) |  |