VPP-6372, TSD-8

LOR darbo vietos techninė specifikacija (kiekis - 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Otolaringologinės (LOR) darbo vietos bazinė dalis (1 vnt.) |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai | - Darbo vieta mobili, su ratukais; - ≥ 3 stalčiai instrumentams; - ≥ 2 instrumentų padėklai; - Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius; - Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės ligų gydytojo darbo vietą; - Į darbo vietą integruota ≥ 2 moduliai/sistemos, tarp kurių yra: - Endoskopų modulis; - Siurbimo sistema. |
| 1.2. | Moduliai/sistemos: |  |
| 1.2.1. | Endoskopų modulis – 1 vnt. | - Integruotas; - ≥ 2 vietų instrumentams. |
| 1.2.2. | Siurbimo sistema – 1 vnt. | - Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema; - Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 50 l/min; - Vakuumas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki -0,7 bar; - Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną; - Siurblys įmontuotas į darbo vietą; - Autoklavuojama arba antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi; - Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt. |
| 2. | Paciento kėdė (1 vnt.) |  |
| 2.1. | Reikalavimai paciento kėdei | - Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - Kėdės aukščio reguliavimo intervalas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 300 mm; - Nugaros atlošas atlenkiamas ≥ 80º; - Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį ≥ 140º; - Su reguliuojamos padėties atrama galvai; - Su pėdų atrama; - Su atlenkiamomis rankų atramomis; - Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių) arba ≥ 650 mm (įskaitant porankius); - Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti; - Paminkštintų kėdės dalių spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas); - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥160 kg. |
| 3. | Gydytojo kėdė (1 vnt.) |  |
| 3.1. | Reikalavimai gydytojo kėdei | - Mobili, su ratukais; - Su atlošu; - Aukštis reguliuojamas; - Sėdimos dalies skersmuo: ≥ 34 cm; - Be porankių (arba su nuimamais porankiais); - Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas); - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥120 kg. |
| 4. | Darbo vietos apšvietimas (1 kompl.) |  |
| 4.1. | Reikalavimai darbo vietos apšvietimui | - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Dviejų kanalų; - Šviesos ryškumas reguliuojamas; - Šviesos šaltinio šviesos srauto ryškumas ≥ 480 lm. |
| 4.2. | Komplektacija | Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 1 vnt. |
| 5. | Mikroskopas (1 vnt.) |  |
| 5.1. |  | - Tvirtinamas prie LOR darbo vietos (suderinamas su 1 pozicija) arba prie mobilaus stovo; - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Didinimas ≥ 3 lygių; - Apochromatinis (arba lygiavertis) didinimo keitiklis; - Objektyvo židinio nuotolis (f): ≥ 250 mm; - Binokulinis tiesus vamzdis, kur židinio nuotolis (f) ≥ 125 mm; - 2 vnt. okuliarų, kurie ≥ 10× didinimo; - LED šviesa; - LED veikimo laikas: ≥ 50 000 val.; - Šviesos temperatūra: ≥ 5500 K ± 10%; - T formos arba dviguba rankena (arba lygiavertė); - Uždangalas nuo dulkių. |
| 5.2. | Komplektacija | Į komplektaciją įeina mikroskopo laikiklis (tvirtinimui prie LOR darbo vietos) arba mobilus stovas ant ≥ 4 ratukų su stabdžiais – 1 vnt. |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 9. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai įrangai; - ≥ 12 mėnesių instrumentams. |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Pastaba:

Techninės specifikacijos lentelėje aprašytos prekės sudaro vieną pirkimo dalį. Į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkama kartu naudojama, tarpusavyje techniškai suderinama įranga, sudaranti LOR darbo vietos komplektą.

______________________