TSD-1305, VPP-5947

DEXA įrangos techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 2. | Darbinės sistemos charakteristikos |  |  |
| 2.1. | Skenavimas dvigubos energijos principu (DXA) | Būtina |  |
| 2.2. | Maksimali anodinė įtampa | ≥ 100 kV |  |
| 2.3. | Maksimali srovė | ≥ 2.5 mA |  |
| 2.4. | Skenavimo ilgis | ≥ 1950 mm |  |
| 2.5. | Skenavimo plotis | ≥ 650 mm |  |
| 2.6. | Laisva vertikali erdvė tarp stalviršio ir detektoriaus paviršių | ≥ 450 mm |  |
| 2.7. | Išsklaidytoji spinduliuotė | Ne daugiau 0,01 mGy/h 2 m atstumu nuo rentgeno spindulio centrinės ašies |  |
| 3. | Tyrimo tipai |  |  |
| 3.1. | Viso kūno tyrimas | Būtina viso kūno tyrimas |  |
| 3.2. | Stuburo L1 – L4 dalies tyrimas | Būtina stuburo L1 – L4 dalies tyrimas |  |
| 3.3. | Šlaunikaulio proksimalinės dalies tyrimas | Būtina šlaunikaulio proksimalinės dalies tyrimas |  |
| 3.4. | Dilbio tyrimas | Būtina dilbio tyrimas |  |
| 4. | Mechaninės sistemos charakteristikos |  |  |
| 4.1. | Maksimali leistina apkrova | ≥ 220 kg |  |
| 5. | Vaizdo imtuvo (detektoriaus) charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Kanalų skaičius | ≥ 64 |  |
| 6. | Technologo darbo vietos charakteristikos |  |  |
| 6.1. | Darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus |  |
| 6.2. | Spausdintuvas | Spalvotas |  |
| 6.3. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist funkcija) | Būtina galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist funkcija) |  |
| 6.4. | Informacijos išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Būtina informacijos išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) |  |
| 7. | Programinės įrangos charakteristikos |  |  |
| 7.1. | Tyrimo vertinimo programos |  |  |
| 7.1.1. | Viso kūno programa su kūno sudėties analize ir visceralinių riebalų vertinimu | Būtina viso kūno programa su kūno sudėties analize ir visceralinių riebalų vertinimu |  |
| 7.1.2. | AP (priekinė-nugarinė) stuburo programa | Būtina AP (priekinė-nugarinė) stuburo programa |  |
| 7.1.3. | LAT (šoninė) stuburo programa | Būtina LAT (šoninė) stuburo programa |  |
| 7.1.4. | Dilbio programa | Būtina dilbio programa |  |
| 7.1.5. | Abiejų klubų programa | Būtina abiejų klubų programa |  |
| 7.1.6. | Proksimalinio šlaunikaulio programa | Būtina proksimalinio šlaunikaulio programa |  |
| 7.1.7. | Mažo tankio stuburo ir klubo programa | Pageidautina mažo tankio stuburo ir klubo programa. |  |
| 7.1.8. | Protezuoto klubo vertinimo programa | Būtina protezuoto klubo vertinimo programa |  |
| 7.1.9. | Ortopedinio kelio programa | Pageidautina ortopedinio kelio programa |  |
| 7.1.10. | Skoliozinio stuburo programa | Pageidautina skoliozinio stuburo programa |  |
| 7.1.11. | Pediatrinio viso kūno programa su kūno sudėties analize | Būtina pediatrinio viso kūno programa su kūno sudėties analize |  |
| 7.1.12. | Pediatrinio stuburo programa | Būtina pediatrinio stuburo programa |  |
| 7.1.13. | Pediatrinio klubo programa | Būtina pediatrinio klubo programa |  |
| 7.1.14. | Naujagimių viso kūno programa su kūno sudėties analize | Būtina naujagimių viso kūno programa su kūno sudėties analize |  |
| 7.2. | Automatinė kokybės kontrolės programa | Būtina automatinė kokybės kontrolės programa |  |
| 7.3. | Automatinė tyrimo atlikimo kokybės įvertinimo programa | Būtina automatinė tyrimo atlikimo kokybės įvertinimo programa |  |
| 7.4. | Šlaunikaulio lūžio rizikos nustatymo programa | Būtina šlaunikaulio lūžio rizikos nustatymo programa |  |
| 7.5. | Stuburo slankstelio lūžio analizė su pilvo aortos kalcifikacijos aptikimo funkcija | Pageidautina stuburo slankstelio lūžio analizė su pilvo aortos kalcifikacijos aptikimo funkcija |  |
| 7.6. | Funkcija, leidžianti tyrimo metu pakartotinai nustatyti tiriamos zonos poziciją nekeičiant paciento padėties | Pageidautina funkcija, leidžianti tyrimo metu pakartotinai nustatyti tiriamos zonos poziciją nekeičiant paciento padėties |  |
| 7.7. | Šviesumo/kontrasto keitimas vaizdų kokybės optimizavimui | Būtina šviesumo/kontrasto keitimas vaizdų kokybės optimizavimui |  |
| 7.8. | Ataskaitų formavimas | Būtina ataskaitų formavimas |  |
| 8. | Lazerinis pozicionavimo įrenginys | Būtina lazerinis pozicionavimo įrenginys |  |
| 9. | Fantomas(-ai) kokybės kontrolei atlikti | Būtina fantomas(-ai) kokybės kontrolei atlikti |  |
| 10. | Prietaisas, informuojantis apie įrangos skleidžiamą spinduliuotę radiologinės procedūros metu | Būtina prietaisas, informuojantis apie įrangos skleidžiamą spinduliuotę radiologinės procedūros metu |  |
| 12. | Priedai | Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą. |  |
| 12. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 13. | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |