TSD-15, VPP-7130

Linijinių lanksčių siuvimo aparatų su papildomomis kasetėmis techninė specifikacija

| Eil. Nr. | # Parametrai # (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linijinis lankstus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas su peiliu (kiekis 9 vnt.) | 1. Aparato darbinės dalies ilgis 340 mm ± 20 mm; 2. Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses (po tris padėtis: 15°, 30° ir 45° į kairę/dešinę nuo centrinės ašies); 3. Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių; 4. Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas ir yra vienodas visame žiočių ilgyje; 5. Formuojamos siūlės ilgis: 60 mm ± 2 mm; 6. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui; 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; 8. Peilis nupjauna visą atstumą trimis rankenos nuspaudimais, o ketvirtuoju rankenos nuspaudimu peilis grąžinamas į pradinę padėtį; 9. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 10. Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ≥ 12 kasečių; 11. Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams; 12. Aparatas užtaisytas 2 punkte pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis. |  |
| 2. | Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (kiekis 12 vnt.) | 1. Siūlės ilgis 60 mm ± 2 mm, pjūvio ilgis 57 mm ± 2 mm; 2. Šešios kabučių eilės; 3. Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); 4. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 ± 0,05 mm (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį); 5. Peilis integruotas prietaise; 6. Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės). |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kiti gamintojo dokumentai su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų prekių vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.