TSD-15, VPP-7130
Linijinių lanksčių siuvimo aparatų su papildomomis kasetėmis techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai 
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Linijinis lankstus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas su peiliu
(kiekis 9 vnt.)
	 1. Aparato darbinės dalies ilgis 340 mm ± 20 mm;
 2. Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses (po tris padėtis: 15°, 30° ir 45° į kairę/dešinę nuo centrinės ašies);
 3. Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių;
 4. Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas ir yra vienodas visame žiočių ilgyje;
 5. Formuojamos siūlės ilgis: 60 mm ± 2 mm;
 6. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento darbinėje dalyje, yra indikatorius, rodantis peilio padėtį, ir galimybė avariniam peilio grąžinimui;
 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
 8. Peilis nupjauna visą atstumą trimis rankenos nuspaudimais, o ketvirtuoju rankenos nuspaudimu peilis grąžinamas į pradinę padėtį;
 9. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
 10. Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ≥ 12 kasečių;
 11. Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams;
 12. Aparatas užtaisytas 2 punkte pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis.
	

	2.
	Papildomos kasetės lanksčiam endoskopiniam
mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu 
(kiekis 12 vnt.)
	 1. Siūlės ilgis 60 mm ± 2 mm, pjūvio ilgis 57 mm ± 2 mm;
 2. Šešios kabučių eilės;
 3. Kabutės pagamintos iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos);
 4. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 ± 0,05 mm (būtinas kasetės spalvinis žymėjimas pagal kabučių aukštį);
 5. Peilis integruotas prietaise;
 6. Kasetės paviršiuje yra atraumatiniai iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu;
 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės).
	

	3.
	 Žymėjimas CE ženklu 

	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	 Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kiti gamintojo dokumentai su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.
2. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
3. Tiekėjas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų prekių vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.  
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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