## Sheet1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, Ref kodas | Pastabos, dėl techninės specifikacijos
1 | Linijinis pjovimo/siuvimo aparatas ir kasetės atviroms operacijoms
1.1 | Linijinis pjovimo/siuvimo aparatas atviroms operacijoms | vnt. | 63
1.1 | Linijinis pjovėjas, susiuva ir nupjauna audinius atvirų operacijų metu. Abi instrumento pusės gali būti fiksuojamos, todėl prietaisą galima naudoti viena ranka. Iššovimo svirtys yra abejose instrumento pusėse. Instrumentą galima iššauti 8 kartus. Šūvio metu suformuojamos 4 kabučių eilės po 2 eiles kiekvienoje pjūvio pusėje. Kabutės pagamintos iš titano lydinio. Kabutės yra 3D formos, geresnei hemostazei pasiekti. Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Instrumentas turi keletą apsauginių funkcijų: instrumento neįmanoma iššauti, jei neįdėta kasetė arba kasetė jau buvo iššauta; instrumento nepavyks atidaryti ir uždaryti jei peilis nėra pradinėje padėtyje. Instrumento rankena padengta guma, kad neslystų.
1.2 | Kasetės linijiniam pjovimo/siuvimo aparatui atviroms operacijoms | kasetė | 300
1.2 | 80mm kasetė, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm, atviros kabutės aukštis 3,7 mm, tinkamos audiniams 1,5 - 2,4 mm storio, 60 kabučių kasetėje. Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes. Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 80 mm.
1.3 | Kasetės linijiniam pjovimo/siuvimo aparatui atviroms operacijoms | kasetė | 66
1.3 | 80mm kasetė, uždarytos kabutės aukštis 2.0mm, atviros kabutės aukštis 4.5mm, tinkamos audiniams 2.0-3.3mm storio, 60 kabučių kasetėje. Kasetė yra su paviršiuje esančiais iškilumais (GST technologija), kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes.Turi tikti siūlomam linijiniam pjovėjui 80 mm.
2 | Endoskopiniai instrumentai
2.1 | Endoskopinio lankstaus linijinio siuvimo/pjovimo aparato rankena | vnt. | 117
2.1 | Darbinė dalis rotuojama 360°, natūrali artikuliacija iki ir įskaitant 45° - 55° kampu į kiekvieną pusę, turi turėti mažiausiai tris padėtis į kiekvieną pusę arba turi turėti laisvą artikuliacijos pozicijos pasirinkimą į kiekvieną pusę; aparato darbinės dalies ilgis ne trumpesnis nei 15,5 cm; turi peilio indikatorių rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu; turi saugumo mechanizmą neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; galima naudoti viena ranka; tinkamas 12 mm trokarui ar jo movoms; ta pati rankena tinkamas visoms kasetėms.
2.2 | Kasetės endoskopiniam lanksčiam linijiniam siuvimo/pjovimo aparatui, tinkančios kraujagyslėms ir ploniems audiniams, vidutinio storumo ir storiems audiniams | kasetė | 1398
2.2 | Siūlės ilgis 45 arba 60 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; kabutės pagamintos iš titano lydinio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, kabutės išdėstytos po tris eiles, kiekvienoje peilio pusėje. Peilis integruotas kasetės viduryje arba integruotas į apartą. Atviros kabutės kojelės ilgis 2,5 ± 0,1 mm, 3,6 ± 0,2 mm, 4,4 ± 0,4 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2.3 | Trokaras | vnt. | 1494
2.3 | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu arba žiedais išorėje; pagaminti iš skaidraus plastiko; skersmuo 12 mm, ilgis 105 ± 5 mm; trokaro vožtuvas patikimai išlaiko slėgį; skaidrus pravedėjas atrauminis, turi praeiti 2 pirkimo dalyje perkami instrumentai.
2.4 | Trokaro mova | vnt. | 1458
2.4 | Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu arba žiedais išorėje; pagaminta iš skaidraus plastiko; skersmuo 12 mm, ilgis 105 ± 5 mm, turi praeiti 2 pirkimo dalyje perkami instrumentai.
3 | 1/2 apskritimo lenktas žarnų siuvimo aparatas ir kasetės
3.1 | 1/2 apskritimo lenktas žarnų siuvimo aparatas su lenktu peiliu | vnt. | 24
3.1 | Pagrindo linijos ilgis 51 ± 1 mm, siūlės ilgis 40 ± 1 mm, maksimalus vienos procedūros iššovimų skaičius 6.
3.2 | Kasetės prie 1/2 linijinio mechaninio siuvimo aparato su lenktu peiliu | kasetė | 72
3.2 | Atviros kabutės aukštis 4,7 ± 0,1 mm, uždaros kabutės aukštis 2 ± 0,1 mm, vielos diametras 0,23 ± 0,01 mm.
4 | Išvaržų tinklelio fiksavimo sistema
4 | Išvaržų tinklelio fiksavimo sistema | vnt. | 108
4 | Vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, kurio diametras 5 ± 0,5 mm, ilgis ne mažiau 36 cm; 25 ± 5 iššaunamos inkaro formos kabutės ar sraigteliai viename instrumente, besirezorbuojantys, pagaminti iš polidioksanono ir L-laktido/glikolido kopolimero ar lygiavertės tirpumu medžiagos.
5 | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 25 mm
5 | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 25 mm | vnt. | 9
5 | Sterilus; vienkartinis; išorinis aparato skersmuo 25 - 25,6 mm; vidinis diametras 16,4 - 17 mm; anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 18 cm; atviros kabutės aukštis 4,6 - 5,5 mm; uždaros kabutės aukštis 1,0 - 2,5 mm; uždaryta kabutė suformuoja „B“ formą; turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
6 | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 28-29 mm
6 | Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas 28-29 mm | vnt. | 24
6 | Sterilus; vienkartinis; išorinis aparato skersmuo 28 - 29,6 mm; vidinis diametras 19,5 - 21 mm; anatomiškai išlenktu stiebu, kurio ilgis ne trumpesnis nei 18 cm; atviros kabutės aukštis 4,6 - 5,5 mm; uždaros kabutės aukštis reguliuojamas 1,0 - 2,5 mm; uždaryta kabutė suformuoja „B“ formą; turi saugiklį apsaugantį nuo aparato atsitiktinio panaudojimo.
7 | Prailginimo linija, tinkanti Ulrich Medical CT Motion sistemai (pacientui)
7 | Prailginimo linija, tinkanti Ulrich Medical CT Motion sistemai (pacientui) | vnt. | 37500
7 | Sterili; vienkartinė; permatoma; be latekso; su dviem apsauginiais vožtuvais; ne trumpesnė nei 250 cm; supakuota po 1 vnt.
8 | Vienkartinės priemonės darbui su Ethicon harmoninio skalpelio generatoriumi GEN11 arba lygiavertis aparatas teikiamas Ligoninei panaudai 2 vnt.
8.1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos skydliaukės bei krūtų chirurgijai 90 ± 5 mm | vnt. | 36
8.1 | Sterilios 90 ± 5 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms operacijoms.
8.2 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 170 ± 10 mm | vnt. | 24
8.2 | Sterilios 170 ± 10 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atvirai chirurgijai.
8.3 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 ± 0,5 mm x 230 ± 10 mm | vnt. | 84
8.3 | Sterilios 5,5 ± 0,5mm x 230 ± 10mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos ir atvirai chirurgijai.
8.4 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 ± 0,5 mm x 360 ± 10 mm | vnt. | 174
8.4 | Sterilios 5,5 ± 0,5mm x 360 ± 10mm koaguliuojančios žnyplės. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai.
8.5 | Ultragarsinis skalpelis kabliuko formos atvirai chirurgijai | vnt. | 2
8.5 | Sterilus ultragarsinis skalpelis su besikeičiančio ilgio stiebu, kurį galima reguliuoti nuo 4 iki 9 mm. Kabliuko formos darbinė dalis turi skirtingo aštrumo paviršius. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 2 mm kraujagyslių koaguliacijai.
8.6 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės su integruota rankena | vnt. | 186
8.6 | Sterilios, 5,5 ± 0,5 mm x 360 ± 10 mm ilgio instrumento stiebas, 18 ± 1 mm peilis. Pistoleto tipo integruota rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas skirtas iki 7 mm, įskaitant ir 7 mm, kraujagyslių koaguliacijai. Skirtos laparoskopinei chirurgijai.
9 | Artroskopinė Y tipo plovimo sistema
9 | Artroskopinė Y tipo plovimo sistema | vnt. | 2500
9 | Dirbant nereikalingos specialios sistemos.
10 | Vamzdelis automatinei pompai Ulrich Medical CT Motion
10 | Vamzdelis automatinei pompai Ulrich Medical CT Motion | vnt. | 200
10 | Sterilus; pagamintas iš poliuretano arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, be latekso ir be DEHP; nepirogeniškas; naudojamas iki 24 val.; 3 kanalai talpų prijungimui; oro filtrai smaiguose; vožtuvas; integruotas slėgio kontrolės elementas.
11 | Sterilios plovimo sistemos Karl Storz Endomat Select UP 210 aparatui
11.1 | Urologinėms operacijoms | vnt. | 1190
11.1 | Sterili plovimo sistema su dviem punkcinėmis adatomis; yra galimybė plovimo žarneles uždaryti spaustukais; plovimo sistema turi jungtį, naudojamą, su ratukiniu plovimo įrenginiu ir slėgine membrana, tinkanti Endomat Select UP 210 aparatui; veikianti slėginiu reguliavimo principu.
11.2 | Pilvo chirurgijos operacijoms | vnt. | 200
11.1 | Sterili plovimo sistema su dviem punkcinėmis adatomis; yra galimybė plovimo žarneles uždaryti spaustukais; plovimo sistema turi jungtį, naudojamą, su ratukiniu plovimo įrenginiu ir slėgine membrana, tinkanti Endomat Select UP 210 aparatui; veikianti srauto-tėkmės reguliavimo principu.