KLAUSIMYNAS

KOLONINIS STALAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KOLONINIS STALAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stalo konstrukcinis išpildymas: | - Operacinis stalas su platforma, darbinėje padėtyje tvirtinamas patalpos grindyse - Stalviršis lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, kuris pateiktas komplektacijoje; - Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninins; - Operacinio stalo valdymas: Laidiniu pultu - kuri esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą; Integruotu į stalą pagalbiniu pultu; kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) |  |
|  | Elektro-mechaninė sistema | Aukščiui, išilginio poslinkio, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti. |  |
|  | Stalo baterija | - Įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10%; - Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas. - Baterijos indikatorius integruotas rankiniame pultelyje, stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje |  |
|  | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys | 1.Ilgis 2075 mm ± 50 mm 2.Plotis (įskaitant šoninius bėgius) ne didesnis kaip 600 mm. |  |
|  | Stalviršio konstrukcinė sudėtis: | - Bazinė sėdmenų dalis. - Juosmens / apatinės nugaros segmentas. - Galvos segmentas (nuimamas): a) Reguliuojamas rankiniu būdu. b) Nuleidimo ir pakėlimo kampas reguliuojamas nuo –25° iki +25°. - Viršutinės nugaros prailginimo segmentas (nuimamas): a) Lengvai uždedamas ir nuimamas be papildomų priedų. - Kojų segmentas (nuimamas): a) Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. |  |
|  | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys; 2. Galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai; 3. Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti 4. Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams. |  |
|  | Radioskopijai prieinamas stalo ilgis | ≥ 2000 mm |  |
|  | Stalo apsaugos nuo susidūrimų | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pvz., kojų atramų ir nugaros atramų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą. Būtina |  |
|  | Operacinio stalo atminties funkcija | Galima iš anksto užsistatyti stalo padėtį, ≥ 30 stalo pozicijų atmintyje. |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 4. Čiužinio storis 70 – 90 mm; 5. Pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos; |  |
|  | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 45°; 2. Anti-trendelenburgo padėtis ≥ 45°; 3. Lateralinė pozicija ≥ ±28°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 621 mm iki 1161 mm; 5. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 6. Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 400 mm |  |
|  | Reikalavimai apatinės nugaros sekcijos reguliavimui: | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –90° iki +90°. |  |
|  | Reikalavimai viršutinės nugaros sekcijos reguliavimui: | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –110° iki +90°. |  |
|  | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas | Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas, lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis |  |
|  | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė) | Ne mažiau kaip 380 kg. |  |
|  | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (dinaminė) | Ne mažiau kaip 250 kg. |  |
|  | Kartu su operaciniu stalu pridedami priedai: | Priedai orginalūs to pačio tiekėjo/gamintojo ir tinka perkamam stalui |  |
|  | Stalviršio transportavimo vežimėlis – 1 vnt. | - Vežimėlio stovas ir rėmas turi būti pagaminti iš chromuoto nikelio plieno arba lygiavertės žaliavos - Aukščio ir polinkio reguliavimas - Gabaritiniai matmenys: Ilgis ≤ 1600 mm. |  |
|  | Nugaros prailginimo segmentas 1 vnt. | - Skirta prailginti operacinį stalą - Tvirtinama prie operacinio stalo užpakalinės dalies |  |
|  | Galvos segmentas/atrama 1 vnt. : | 1. Reguliuojamas rankiniu būdu; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ribose nuo –25° iki +25° |  |
|  | 2 dalių kojų sekcija – 2 vnt. (1 pora) | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –100° iki +90°; 3. Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito; 4. Su reguliuojamu plitimu (abdukcija) |  |
|  | Priedas, skirtas pacientui pritvirtinti prie operacinio stalo - 1 vnt. | 1. Diržas paciento liemens tvirtinimui; 2. Pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių; 3. Matmenys: plotis 100 ± 20mm, ilgis ne trumpesnis kaip 1350mm |  |
|  | Universalūs pacientų fiksavimo diržai – 2 vnt. | - Kūno dirželis su lipniu Velcro® užsegimu - Reguliuojamo ilgio |  |
|  | Reguliuojamo aukščio atrama skirta padėti rankai – 1 vnt. | 1. Atrama gali judėti vertikaliai ir horizontaliai; 2. Su rankos fiksavimo diržu; 3. Pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/- 35°. |  |
|  | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 1 vnt. (1 kompl.) | Rėmas: 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais; 2. Reguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje; 3. Fiksuojamos nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais. Atraminės "pagalvėlės": 1. Plokščios; 2. Padengtos minkšta danga; 3. Išmatavimai: 120x170 ± 5 mm (1 vnt.) |  |
|  | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių su artikuliuojama konstrukcija – 1 vnt. (1kompl.) | Rėmas: - Atrama su artikuliuojama 3 alkūninių laikančiąja konstrukcija, kurios padėtis operatyviai užfiksuojama fiksavimo mechanizmu - Užfiksuojama bet kurioje padėtyje - Tvirtinama prie operacinio stalo bėgelio Atraminės "pagalvėlės": 1. Plokščios arba šiek tiek išlenktos; 2. Padengtos minkšta danga; |  |
|  | Kojos laikiklis – 2 vnt. (po vieną kairei ir dešinei kojoms) | - Su pneumatiniu valdymo mechanizmu; - Laikiklis skirtas Bato tipo (arba lygiavertei) kojos atramai (žiūrėti 2.6 punktą); - Ilgis ≥ 1000 mm; - Tinkamas naudoti imtinai iki 200 kg svorio pacientams (pageidautina ir sunkesniems); - Nukreipimo žemyn / aukštyn reguliavimo ribos ne siauresnės negu nuo -30° iki +60°; Abdukcijos reguliavimo ribos ne siauresnės negu nuo -8° iki +20°. |  |
|  | Batas suaugusiems – 2 vnt. (po vieną kairei ir dešinei kojoms) | - Turi jungtį tvirtinimui prie pneumatinio kojos laikiklio (žiūrėti 28 punktą); - Tinkamas vidutinio/didelio dydžio pėdoms; - Užsegamas plastikiniais fiksatoriais arba velcro juostomis arba lygiaverčiais konstrukciniais elementais; Naudojamas su komplekte pateikiamais minkšto audinio dangalais. |  |
|  | Mobili sukama taburetė operacinėje – 1 vnt. | - Apvalus paminkštintas sėdimosios dalies paviršius - 4 arba daugiau dvigubi ratukai stabilumui |  |
|  | Rankos atrama – 1 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo; - Padengtas minkšta danga; - 3. Su rankos fiksavimo diržu (-ais). - 4. Su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku (tinka pritvirtinti pakeltą ranką, kai pacientas yra šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas. |  |
|  | Rankos atrama – 1 vnt. | - Reguliuojamo aukščio; - Turinti konstrukcinį (-ius) elementą (-us) atramos pozicionavimui tiek horizontalioje, tiek vertikalioje plokštumose, t. y. pasukimo į šoną kampo reguliavimui bei pakėlimo aukštyn/nuleidimo žemyn kampo reguliavimui (galimybė reguliuoti atramos aukštį, nekeičiant jos pakėlimo kampo, pageidautina tačiau neprivaloma); - Su darbinio paviršiaus paminkštinimu; - Komplektuojama su rankos fiksavimo diržu. |  |
|  | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių - 4 vnt. | 1. Sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje; 2. Nustačius reikiamą padėtį, fiksatorius suveržiamas ranka; 3. Prie šoninių bėgelių fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis. |  |
|  | Kopetėlė (laiptelis) chirurgui – 1 vnt. | - Operacinės laiptelis geresniam priėjimui prie chirurginės zonos - 2 pakopos su neslystančia danga |  |
|  | Reguliuojamo aukščio ir ilgio lankas anesteziologo zonos atskyrimui (1vnt.) | - Nerūdijančio plieno; - L formos. |  |
|  | Infuzinių tirpalų laikiklis | - Ne mažiau kaip 4 metaliniai kabliukai infuzijos indams kabinti - Reguliuojama stovo vertikali padėtis |  |
|  | Specializuotų operacinio stalo priedo transportavimo ir laikymo vežimėlis | Būtina |  |
|  | Paciento paminkštinimai, pagaminti iš gelio arba lygiavertės medžiagos | - Gelinis paminkštinimas (po kūnu), 520 x 10 x 1,150 mm ± 10 mm – 1 vnt. - Minkšta atrama, skirta gulinčiam pacientui ant šono – 1 vnt. - Galvai padėti skirtas gelinis padukas (apvalus) – 2 vnt. |  |