KLAUSIMYNAS

INTEGRUOTOS OPERACINĖS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INTEGRUOTOS OPERACINĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| BENDROSIOS PROJEKTO GAIRĖS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specialieji reikalavimai dėl išmaniųjų integruotų operacinių įrengimo Klaipėdos universiteto ligoninės Moters ir vaiko klinikoje |  |  |  |
| Reikalavimai apima trijų operacinių patalpų išdėstymo planą, lubinių įrangos laikiklių įrengimą, įrenginių ir jų dalių diegimą bei integraciją į bendrą operacinės įrenginių valdymo sistemą, taip pat operacinės įrenginių duomenų perdavimo, transliavimo ir saugojimo funkcijos diegimą. |  |  |  |
| Operacinės bus skirtos endoskopinėms ir atviroms operacijoms. |  |  |  |
| Laimėjęs konkurso dalyvis turi suprojektuoti ir įrengti 3 operacines: |  |  |  |
| · 1-oji operacinė, skirta endoskopinėms ir atvirojo tipo operacijoms; |  |  |  |
| · 2-oji operacinė, skirta endoskopinėms ir atvirojo tipo operacijoms; |  |  |  |
| · 3-oji operacinė, skirta atvirojo tipo operacijoms. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| 1. | 1-oji operacinė, skirta endoskopinėms ir atvirojo tipo operacijoms |  |  |
| 1.1. | AV valdymo ir maršrutizavimo sistema: | 1. Sistemos valdymas: sistema valdoma iš sterilios zonos lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu bei iš nesterilios zonos sieninės valdymo stotelės lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu; |  |
|  |  | 2. Audio/Video (AV) valdymas – tai sistema, skirta valdyti vaizdo duomenų paskirstymą iš integruotų signalų šaltinių į signalų gavėjus (pasirinktus monitorius, archyvavimo įrenginius) arba kitus įrenginius operacinėje, turinčioje integruotą telekonferencijos funkciją; |  |
|  |  | 3. AV valdymas leidžia pasirinkti iki ≥ 8 išorinių vaizdo šaltinių ir ≥ 8 išorinių vaizdo gavėjų duomenų perdavimui. Be to, galimi „vaizdas vaizde“ (PiP) ir „vaizdas šalia vaizdo“ (PoP) rodymai. Transliacijos perdavimas (angl. Streaming) leidžia perduoti vaizdo įrašus už operacinės ribų ligoninės tinkle, siųsti garso komentarus dviem kryptimis ir vizualiai komentuoti vaizdo įrašus televizija bet kuriam dalyviui, esančiam operacinėje arba už jos ribų; |  |
|  |  | 4. Vizualiniai dvipusiai komentarai (ženklai/piešiniai) turi būti atvaizduojami skirtingomis spalvomis kiekvienam komentuotojui ir automatiškai išnykti po kelių ar keliolikos sekundžių; |  |
|  |  | 5. Turi būti galimybė suteikti saugią transliacijos prieigą internetu nutolusiam vartotojui, sukuriant aktyvią nuorodą, kurią galima persiųsti elektroniniu paštu pasirinktam gavėjui (apsaugotą identifikaciniu numeriu); |  |
|  |  | 6. Nutolęs vartotojas pats gali pasirinkti, kurio iš operacinėje esančių vaizdo šaltinių vaizdus stebėti; |  |
|  |  | 7. Medicininės paskirties: (EU 2017/745 MDR) |  |
| 1.2. | Vaizdų ir duomenų gavimo ir įrašymo sistema: | 1. Sistemos valdymas: sistema valdoma iš sterilios zonos lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu bei iš nesterilios zonos sieninės valdymo stotelės lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu; |  |
|  |  | 2. Didžiausia video įrašų raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 3. ≥ 2 atskirų šaltinių video vaizdų įrašymas sinchroniškai; |  |
|  |  | 4. 3D formato vaizdų įrašymas; |  |
|  |  | 5. Sistema privalo turėti apsaugą nuo virusinių ir kenkėjiškų programų, pagrįstą baltojo sąrašo sertifikatais; |  |
|  |  | 6. Gautų vaizdų redagavimas: |  |
|  |  | 7.1. Galimybė redaguoti ir išsaugoti gautus video vaizdus: iškirpti į mažesnius klipus, išgauti nuotraukas; |  |
|  |  | 7.2. Galimybė sistemoje automatiškai sukurti PowerPoint skaidres; |  |
|  |  | 7.3. Išsiųsti nuotraukas ir video įrašus į mobiliuosius įrenginius; |  |
|  |  | 7.4. Galimybė lyginti vienos ar kelių procedūrų video vaizdus rodant juos vieną šalia kito; |  |
|  |  | 7.5. Turi būti procedūros vaizdinė laiko juosta (skirta greitesnei orientacijai atskiriant procedūros etapus); |  |
|  |  | 7. Vaizdų išsaugojimas: |  |
|  |  | 7.1. Sistemos vidiniame ≥ 2 TB talpos kietajame diske; |  |
|  |  | 7.2. USB atminties įrenginiai; |  |
|  |  | 7.3. FTP saugyklos; |  |
|  |  | 7.4. DICOM formatu ligoninės PACS serveriuose; |  |
|  |  | 8. Komplekte turi būti informacinė lempa (angl. ON-Air lamp), pranešanti, kad vyksta transliacija; |  |
|  |  | 9. Medicininės paskirties: (EU 2017/745 MDR) |  |
| 1.3. | AV sistemos valdymas: |  |  |
| 1.3.1. | Iš sterilios zonos: | 1. AV valdoma į sistemą integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu (Panel PC tipo arba lygiaverčiu); |  |
|  |  | 2. Kompiuteris veikia nepriklausomai nuo kompiuterio, esančio valdymo stotelėje nesterilioje zonoje, todėl vienu metu galima reguliuoti skirtingas funkcijas; |  |
|  |  | 3. Monitorius turi turėti „swipe“ funkciją; |  |
|  |  | 4. Būtina gydytojo arba operacinėje esančio kompiuterio integracija su galimybe jį valdyti; |  |
|  |  | 5. Kompiuterio ekrano įstrižainė: ≥ 21”; |  |
|  |  | 6. Ekrano raiška: ≥ (1920 x 1080) taškų; |  |
|  |  | 7. USB tipo jungtis: ≥ 2 vnt.; |  |
|  |  | 8. Tinklo jungtis: ≥ 2 vnt; |  |
|  |  | 9. Video signalų išvestys: ≥ 1 DP arba DVI-D, arba lygiavertė; |  |
|  |  | 10. Garso išėjimo ir įėjimo jungtys; |  |
|  |  | 11. Su VESA 100 tipo jungtimi tvirtinimui prie artikuliuojamo lubinio laikiklio (alkūnės); |  |
|  |  | 12. Priekinės dalies apsaugos klasė ne blogesnė nei IP65. |  |
| 1.3.2. | Iš nesterilios zonos: | 1. AV valdoma į sistemą integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu (Panel PC tipo arba lygiaverčiu); |  |
|  |  | 2. Kompiuteris veikia nepriklausomai nuo kompiuterio, esančio sterilioje zonoje, todėl vienu metu galima reguliuoti skirtingas funkcijas; |  |
|  |  | 3. Monitorius turi turėti „swipe“ funkciją; |  |
|  |  | 4. Kompiuterio ekrano įstrižainė: ≥ 21”; |  |
|  |  | 5. Ekrano raiška: ≥ (1920 x 1080) taškų; |  |
|  |  | 6. USB tipo jungtis: ≥ 2 vnt.; |  |
|  |  | 7. Tinklo jungtis: ≥ 2 vnt; |  |
|  |  | 8. Video signalų išvestys: ≥ 1 DP arba DVI-D, arba lygiavertė; |  |
|  |  | 9. Garso išėjimo ir įėjimo jungtys; |  |
|  |  | 10. Su VESA 100 tipo jungtimi tvirtinimui; |  |
|  |  | 11. Priekinės dalies apsaugos klasė ne blogesnė nei IP65; |  |
|  |  | 12. Kompiuteris tvirtinamas sienoje įrengtame modulyje su stikliniu pakeliamu dangčiu; |  |
|  |  | 13. Modulyje įrengta vietos papildomiems įrenginiams susidėti bei aktyvi aušinimo sistema. |  |
| 1.4. | Papildoma operacinės įranga |  |  |
| 1.4.1. | Patalpos kamera | 1. CMOS arba lygiavertis vaizdo sensorius; |  |
|  |  | 2. Didžiausia raiška: ≥ 4K (3840 x 2160); |  |
|  |  | 3. Horizontalaus matymo kampas: ≥ 170° |  |
|  |  | 4. Optinis priartinimas: ≥ 12x; |  |
|  |  | 5. Su vaizdo stabilizavimo funkcija; |  |
|  |  | 6. Su automatinio fokusavo funkcija; |  |
|  |  | 7. Video signalų išvestys: ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė ir ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė; |  |
|  |  | 8. Su priedais reikalingais tvirtinimui prie lubų; |  |
|  |  | 9. Kameros funkcijos (priartinimas, pasukimas ir kt.) valdomos integruotais kompiuteriais iš sterilios ir nesterilios zonų. |  |
| 1.4.2. | Garso įrangos rinkinys | 1. Lubose montuojamų garsiakalbių komplektas: ≥ 2 garsiakalbiai; |  |
|  |  | 2. Nešiojamas mikrofono komplektas su imtuvu; |  |
|  |  | 3. „Bluetooth“ imtuvo komplektas. |  |
| 1.4. | Vaizdo monitoriai: |  |  |
| 1.4.1. | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius | 1. Su LED ar lygiaverčiu foniniu pašvietimu; |  |
|  |  | 2. Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; |  |
|  |  | 3. Šviesumas ≥ 650 cd/m2; |  |
|  |  | 4. Ekrano įstrižainė ≥ 31 col.; |  |
|  |  | 5. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 6. Signalų įvestys (užtikrinančios 4K raišką): |  |
|  |  | 6.1. ≥ 1 x DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė, |  |
|  |  | 6.2. ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; |  |
|  |  | 7. Signalų išvestys: |  |
|  |  | 7.1. ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; |  |
|  |  | 8. Skirtas naudoti medicinoje; |  |
|  |  | 9. Su jungtimis tvirtinimui prie artikuliuojamų lubinių laikiklių (alkūnių). |  |
| 1.4.2. | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius | 1. Šviesumas ≥ 620 cd/m2; |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55 col.; |  |
|  |  | 3. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 4. Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; |  |
|  |  | 5. Monitorius montuojamas sienoje įrengtame modulyje su stikliniu permatomu dangčiu; |  |
|  |  | 6. Dangtis turi būti patogiai atidaromas monitoriaus aptarnavimo metu; |  |
|  |  | 7. Modulyje įrengta vietos papildomiems įrenginiams susidėti bei aktyvi aušinimo sistema. |  |
| 1.5. | Chirurginė sistema: |  |  |
| 1.5.1. | Videokameros galva | 1.Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; |  |
|  |  | 2. Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos; |  |
|  |  | 3. Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; |  |
|  |  | 4. Su pasirenkamais specialiais vizualizacijos režimais vaizdų optimizavimui: |  |
|  |  | 4.1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; |  |
|  |  | 4.2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; |  |
|  |  | 4.3. Ne mažiau kaip 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai; |  |
|  |  | 5. ICG fluorescenciniai režimai: |  |
|  |  | 5.1. Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); |  |
|  |  | 5.2. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas; |  |
|  |  | 5.3. Fluorescencinio signalo intensyvumo atvaizdavimas skirtingomis spalvomis santykinėje skalėje |  |
| 1.5.2. | Vaizdo sistema | 1. Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 2. Suderinama su: |  |
|  |  | 1.1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; |  |
|  |  | 1.2. 4K ICG (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; |  |
|  |  | 1.3. 4K 3D (3840 x 2160) vaizdo endoskopais su ICG funkcija; |  |
|  |  | 1.4. Daugkartiniais ir vienkartiniais skaitmeniniais video endoskopais; |  |
|  |  | 2. Skaitmeninis didinimas ≥ 3 kartai; |  |
|  |  | 3. Signalų išvestys: |  |
|  |  | 4.1. ≥ 1 12 - SDI arba lygiavertė; |  |
|  |  | 4.2. ≥ 1 DisplayPort tipo jungtis; |  |
|  |  | 4. Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimi vaizdų ir įrašų perkėlimui; |  |
|  |  | 5. Video vaizdų įrašymas ne blogiau nei Full HD formatu, nuotraukų kokybė ne blogiau 4K standartas; |  |
|  |  | 6. Režimas vienu metu monitoriuje vaizduojantis ir paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą (angl. side by side). |  |
| 1.5.3. | Šviesos šaltinis | 1. LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; |  |
|  |  | 2. Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; |  |
|  |  | 3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas; |  |
|  |  | 4. Darbinis resursas: ≥ 15000 valandų; |  |
| 1.5.4. | CO2 dujų insufliatorius | 1. Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 40 l/min; |  |
|  |  | 2. Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; |  |
|  |  | 3. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; |  |
|  |  | 4. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; |  |
|  |  | 5. Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelės su dujų pašildymu; |  |
|  |  | 6. Komplekte: |  |
|  |  | 1.1. Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai - 2 vnt.; |  |
|  |  | 1.2. Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymu - 1 vnt.; |  |
|  |  | 1.3. Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt.; |  |
|  |  | 1.4. CO2 dujų filtrai ≥ 25 vnt. |  |
| 1.5.5. | Elektrochirurginis įrenginys | 1. Universalus: laparoskopinėms, atviroms ir bipolinės rezektoskopijos operacijoms; |  |
|  |  | 2. ≥5 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; |  |
|  |  | 3. ≥5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W; |  |
|  |  | 4. ≥5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; |  |
|  |  | 5. ≥ 6 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 150 W; |  |
|  |  | 6. Bipolinė koaguliacija su start/stop funkcija; |  |
|  |  | 7. Bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale režimas; |  |
|  |  | 8. Komplekte: |  |
|  |  | 8.1 Paciento elektrodo kabelis-1 vnt.; |  |
|  |  | 8.2 Paciento elektrodai, padalinti, vienkartiniai, ≥ 50 vnt.; |  |
|  |  | 8.3 Dvigubas kojinis jungiklis |  |
| 1.5.6. | Plovimo įrenginys | 1. Ratukinio tipo arba lygiavertė; |  |
|  |  | 2. Valdymas lietimui jautriu ekranu; |  |
|  |  | 3. Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; |  |
|  |  | 4. Su programinės įrangos paketu bei užprogramuotais darbo režimais laparoskopijai ir ginekologijai (histeroskopija, rezektoskopija); |  |
|  |  | 5. Galimybė dirbti su vienkartiniais ir daugkartiniais žarnelių rinkiniais; |  |
|  |  | 6. Komplekte: |  |
|  |  | 6.1 Daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 10 vnt; |  |
|  |  | 6.2 Daugkartinių žarnelių rinkinys urologijai ≥ 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 10 vnt. |  |
| 1.5.7. | Šviesolaidis | 1. Fibrooptinis; |  |
|  |  | 2. Skersmuo 5 ± 0,5 mm; |  |
|  |  | 3. Ilgis ≥ 200 cm; |  |
|  |  | 4. Su tiesia jungtimi; |  |
|  |  | 5. Autoklavuojamas. |  |
| 1.5.8. | Optika | 1. Matymo kryptis 0°; |  |
|  |  | 2. Skersmuo 10 ± 0,2 mm; |  |
|  |  | 3. Ilgis 31 ± 1 cm; |  |
|  |  | 4. Specializuota ICG procedūroms; |  |
|  |  | 5. Autoklavuojama; |  |
|  |  | 6. Komplekte konteineris sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 1.6. | Chirurginis šviestuvas: |  |  |
| 1.6.1. | Chirurginio šviestuvo konstrukcija | 1. Du chirurginio šviestuvo kupolai (pagrindinis ir pagalbinis) pritvirtinti prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti kupolo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą; |  |
|  |  | 2. Šviestuvas (abu moduliai) pritaikytas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (turi endoskopinį darbo režimą); |  |
|  |  | 3. Šviestuvo kupolų forma pritaikyta laminariniam oro srautui operacinėje; |  |
|  |  | 4. Šviestuvo paviršiai lygūs, be išsikišusių (neuždengtų) varžtų ar kitokių tvirtinimo elementų, pagaminti iš dezinfekavimo priemonėms atsparių medžiagų |  |
|  |  | 5. Pagrindinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤ 75 cm ir ≥ 60 cm; |  |
|  |  | 6. Pagalbinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤ 65 cm ir ≥ 50 cm; |  |
|  |  | 7. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; |  |
|  |  | 8. Rankenos pagalba galima reguliuoti apšvietimo lauko skersmenį ir apšvietimo intensyvumą; |  |
|  |  | 9. Komplekte su kiekvienu chirurginio šviestuvo moduliu pateikiama ne mažiau kaip po 2 vnt. sterilizuojamų rankenų. |  |
| 1.6.2. | Šviesos parametrai | 1. Didelio intensyvumo tik baltą šviesą skleidžiantys šviesos diodai; |  |
|  |  | 2. Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas: ≥ 60 000 valandų; |  |
|  |  | 3. Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume: ≥ 160 000 liuksų; |  |
|  |  | 4. Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%): ≥ 50 cm; |  |
|  |  | 5. Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%): ≥ 100 cm; |  |
|  |  | 6. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydžio (d10, matuojant 1 m atstume) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 20 iki 25 cm; |  |
|  |  | 7. Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥ 95; |  |
|  |  | 8. Reguliuojant šviesos intensyvumą, skleidžiamos šviesos spalvos temperatūra ir spalvinis indeksas (Ra) lieka nepakitę; |  |
|  |  | 9. Pagrindiniame modulyje (šviestuve) yra integruota videokamera, kurios raiška ≥ (1920 x 1080) taškų (Full HD) (kamera komplektuojama su visais priedais reikalingais video signalo perdavimui į operacinės AV sistemą); |  |
| 1.7. | Konsolė endoskopinei įrangai |  |  |
| 1.7.1. | Konsolės konstrukcija | 1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė; |  |
|  |  | 2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 1800 mm; |  |
|  |  | 3. Konsolės tvirtinimo prie lubų funkciniame mazge integruotas (sumontuotas ant konsolės pagrindinių alkūnių tvirtinimo ašies arba šalia jos, ant atskiros tvirtinimo ašies) papildomas laikiklis su dviem alkūnėmis, skirtas monitoriui sumontuoti, atitinkantis sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 3.1. monitoriaus laikiklio pagrindinės alkūnės ilgis ≥1150 mm; |  |
|  |  | 3.2. monitoriaus laikiklio antra alkūnė ≥ 750 mm ilgio, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu, su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto); |  |
|  |  | 3.3. monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnį kaip 20 colių ekrano įstrižainės monitorių; |  |
|  |  | 3.4. monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui; |  |
|  |  | 4. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; |  |
|  |  | 5. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm; |  |
|  |  | 6. Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų; |  |
|  |  | 7. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių stabdžių sistema; |  |
|  |  | 8. Įranga, tokia kaip lentynos, monitoriai, gali būti montuojama ant vertikalių konsolės bėgelių; |  |
|  |  | 9. Didžiausia konsolės apkrova: ≥ 140 kg; |  |
|  |  | 10. Alkūnių ir jungčių vidinis skersmuo turi užtikrinti pakankamą vietą papildomoms dujų ir elektros linijoms: ≥ 120 mm; |  |
|  |  | 11. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; |  |
|  |  | 12. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; |  |
|  |  | 13. Konsolė uždaro tipo - be tarpų. |  |
| 1.7.2. | Modulio įrangai (vertikalios kolonos) komplektacija | 1. 4 lentynos, montuojamos priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 1.1. lentynų matmenys (plotis x gylis): (500 x 500) mm ± 60 mm; |  |
|  |  | 1.2. kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 50 kg; |  |
|  |  | 2. Vienos iš lentynų priekinėje pusėje sumontuotas (-i) konsolės padėties nustatymo valdiklis (-iai) su sensorine stabdžių valdymo sistema; |  |
|  |  | 3. Prie konsolės kolonos (priešingoje pusėje nei įrengtos lentynos) pritvirtinta (-os) rankena (-os) su stabdžių valdymo funkcija, skirta (-os) konsolės padėties nustatymui; |  |
|  |  | 4. Vienas ≥ 100 mm aukščio stalčius, montuojamas po apatine lentyna; |  |
|  |  | 5. Esant poreikiui, konsolės lentynų kiekį galima padidinti - prie konsolės kolonos primontuoti papildomai įsigytą (-as) lentyną (-as). |  |
| 1.7.3. | Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai): | 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 3. O2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 4. Jungtis suspaustam orui - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 5. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). |  |
|  |  | 6. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); |  |
| 1.7.4. | Elektros rozetės ir kitos jungtys (lizdai su privestais (jei nenurodyta kitaip) jungiamaisiais laidais) | 1. Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 2. RJ45 (kompiuterinio tinklo) lizdas - ne mažiau kaip 2 vnt. (arba ne mažiau kaip vienas dvigubas RJ45 lizdas); |  |
|  |  | 3. Lizdas vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui – 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims bei įmontuoti jungiamųjų laidų pravedikliai); |  |
|  |  | 5. Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 6. Elektros rozetės ir kitos elektrinės jungtys sumontuotos konsolės kolonos šoninėse sienelėse ir/arba kolonos galinėje sienelėje. |  |
| 1.8. | Konsolė anesteziologijai |  |  |
| 1.8.1. | Konsolės konstrukcija | 1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė: |  |
|  |  | 2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 1800 mm; |  |
|  |  | 3. Su priedais, skirtais anestezijos aparatui pakabinti; |  |
|  |  | 4. Didžiausia konsolės apkrova: ≥ 160 kg; |  |
|  |  | 5. Alkūnių ir jungčių vidinis skersmuo turi užtikrinti pakankamą vietą papildomoms dujų ir elektros linijoms: ≥ 120 mm; |  |
|  |  | 6. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; |  |
|  |  | 7. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; |  |
|  |  | 8. Konsolė uždaro tipo - be tarpų. |  |
| 1.8.2. | Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai): | 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 3. O2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 4. Jungtis suspaustam orui - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 5. Jungti atidirbusių anestetinių dujų evakuacijai - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 6. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). |  |
|  |  | 7. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 1.8.3. | Elektros rozetės ir kitos jungtys (lizdai su privestais (jei nenurodyta kitaip) jungiamaisiais laidais) | 1. Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 2. RJ45 (kompiuterinio tinklo) lizdas - ne mažiau kaip 2 vnt. (arba ne mažiau kaip vienas dvigubas RJ45 lizdas); |  |
|  |  | 3. Lizdas vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui – 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims bei įmontuoti jungiamųjų laidų pravedikliai); |  |
|  |  | 5. Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 6. Elektros rozetės ir kitos elektrinės jungtys sumontuotos konsolės kolonos šoninėse sienelėse ir/arba kolonos galinėje sienelėje. |  |
| 1.9. | Lubiniai laikikliai monitoriams |  |  |
| 1.9.1. | Lubinio laikiklio monitoriams konstrukcija ir tvirtinimas | 1. Lubinis laikiklis tvirtinami į lubas (pagal lubų tipą/konstrukciją bei aukštį) parinktais konstrukciniais elementais (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas); |  |
|  |  | 2. Laikiklio tvirtinimo prie lubų funkciniame mazge integruotas (sumontuotas ant konsolės pagrindinių alkūnių tvirtinimo ašies arba šalia jos, ant atskiros tvirtinimo ašies) laikiklis su dviem alkūnėmis, skirtas monitoriui sumontuoti, atitinkantis sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 3. monitoriaus laikiklio pagrindinės alkūnės ilgis ≥1150 mm; |  |
|  |  | 4. monitoriaus laikiklio antra alkūnė ≥ 750 mm ilgio, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu, su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto); |  |
|  |  | 5. monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnį kaip 31 colių ekrano įstrižainės monitorių; |  |
|  |  | 6. monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui. |  |
| 2. | 2-oji operacinė, skirta endoskopinėms ir atvirojo tipo operacijoms |  |  |
| 1.1. | AV valdymo ir maršrutizavimo sistema: | 1. Sistemos valdymas: sistema valdoma iš sterilios zonos lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu bei iš nesterilios zonos sieninės valdymo stotelės lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu; |  |
|  |  | 2. Audio/Video (AV) valdymas – tai sistema, skirta valdyti vaizdo duomenų paskirstymą iš integruotų signalų šaltinių į signalų gavėjus (pasirinktus monitorius, archyvavimo įrenginius) arba kitus įrenginius operacinėje, turinčioje integruotą telekonferencijos funkciją; |  |
|  |  | 3. AV valdymas leidžia pasirinkti iki ≥ 8 išorinių vaizdo šaltinių ir ≥ 8 išorinių vaizdo gavėjų duomenų perdavimui. Be to, galimi „vaizdas vaizde“ (PiP) ir „vaizdas šalia vaizdo“ (PoP) rodymai. Transliacijos perdavimas (angl. Streaming) leidžia perduoti vaizdo įrašus už operacinės ribų ligoninės tinkle, siųsti garso komentarus dviem kryptimis ir vizualiai komentuoti vaizdo įrašus televizija bet kuriam dalyviui, esančiam operacinėje arba už jos ribų; |  |
|  |  | 4. Vizualiniai dvipusiai komentarai (ženklai/piešiniai) turi būti atvaizduojami skirtingomis spalvomis kiekvienam komentuotojui ir automatiškai išnykti po kelių ar keliolikos sekundžių; |  |
|  |  | 5. Turi būti galimybė suteikti saugią transliacijos prieigą internetu nutolusiam vartotojui, sukuriant aktyvią nuorodą, kurią galima persiųsti elektroniniu paštu pasirinktam gavėjui (apsaugotą identifikaciniu numeriu); |  |
|  |  | 6. Nutolęs vartotojas pats gali pasirinkti, kurio iš operacinėje esančių vaizdo šaltinių vaizdus stebėti; |  |
|  |  | 7. Medicininės paskirties: (EU 2017/745 MDR) |  |
| 1.2. | Vaizdų ir duomenų gavimo ir įrašymo sistema: | 1. Sistemos valdymas: sistema valdoma iš sterilios zonos lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu bei iš nesterilios zonos sieninės valdymo stotelės lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu; |  |
|  |  | 2. Didžiausia video įrašų raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 3. ≥ 2 atskirų šaltinių video vaizdų įrašymas sinchroniškai; |  |
|  |  | 4. 3D formato vaizdų įrašymas; |  |
|  |  | 5. Sistema privalo turėti apsaugą nuo virusinių ir kenkėjiškų programų, pagrįstą baltojo sąrašo sertifikatais; |  |
|  |  | 6. Gautų vaizdų redagavimas: |  |
|  |  | 7.1. Galimybė redaguoti ir išsaugoti gautus video vaizdus: iškirpti į mažesnius klipus, išgauti nuotraukas; |  |
|  |  | 7.2. Galimybė sistemoje automatiškai sukurti PowerPoint skaidres; |  |
|  |  | 7.3. Išsiųsti nuotraukas ir video įrašus į mobiliuosius įrenginius; |  |
|  |  | 7.4. Galimybė lyginti vienos ar kelių procedūrų video vaizdus rodant juos vieną šalia kito; |  |
|  |  | 7.5. Turi būti procedūros vaizdinė laiko juosta (skirta greitesnei orientacijai atskiriant procedūros etapus); |  |
|  |  | 7. Vaizdų išsaugojimas: |  |
|  |  | 7.1. Sistemos vidiniame ≥ 2 TB talpos kietajame diske; |  |
|  |  | 7.2. USB atminties įrenginiai; |  |
|  |  | 7.3. FTP saugyklos; |  |
|  |  | 7.4. DICOM formatu ligoninės PACS serveriuose; |  |
|  |  | 8. Komplekte turi būti informacinė lempa (angl. ON-Air lamp), pranešanti, kad vyksta transliacija; |  |
|  |  | 9. Medicininės paskirties: (EU 2017/745 MDR) |  |
| 1.3. | AV sistemos valdymas: |  |  |
| 1.3.1. | Iš sterilios zonos: | 1. AV valdoma į sistemą integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu (Panel PC tipo arba lygiaverčiu); |  |
|  |  | 2. Kompiuteris veikia nepriklausomai nuo kompiuterio, esančio valdymo stotelėje nesterilioje zonoje, todėl vienu metu galima reguliuoti skirtingas funkcijas; |  |
|  |  | 3. Monitorius turi turėti „swipe“ funkciją; |  |
|  |  | 4. Būtina gydytojo arba operacinėje esančio kompiuterio integracija su galimybe jį valdyti; |  |
|  |  | 5. Kompiuterio ekrano įstrižainė: ≥ 21”; |  |
|  |  | 6. Ekrano raiška: ≥ (1920 x 1080) taškų; |  |
|  |  | 7. USB tipo jungtis: ≥ 2 vnt.; |  |
|  |  | 8. Tinklo jungtis: ≥ 2 vnt; |  |
|  |  | 9. Video signalų išvestys: ≥ 1 DP arba DVI-D, arba lygiavertė; |  |
|  |  | 10. Garso išėjimo ir įėjimo jungtys; |  |
|  |  | 11. Su VESA 100 tipo jungtimi tvirtinimui prie artikuliuojamo lubinio laikiklio (alkūnės); |  |
|  |  | 12. Priekinės dalies apsaugos klasė ne blogesnė nei IP65. |  |
| 1.3.2. | Iš nesterilios zonos: | 1. AV valdoma į sistemą integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu (Panel PC tipo arba lygiaverčiu); |  |
|  |  | 2. Kompiuteris veikia nepriklausomai nuo kompiuterio, esančio sterilioje zonoje, todėl vienu metu galima reguliuoti skirtingas funkcijas; |  |
|  |  | 3. Monitorius turi turėti „swipe“ funkciją; |  |
|  |  | 4. Kompiuterio ekrano įstrižainė: ≥ 21”; |  |
|  |  | 5. Ekrano raiška: ≥ (1920 x 1080) taškų; |  |
|  |  | 6. USB tipo jungtis: ≥ 2 vnt.; |  |
|  |  | 7. Tinklo jungtis: ≥ 2 vnt; |  |
|  |  | 8. Video signalų išvestys: ≥ 1 DP arba DVI-D, arba lygiavertė; |  |
|  |  | 9. Garso išėjimo ir įėjimo jungtys; |  |
|  |  | 10. Su VESA 100 tipo jungtimi tvirtinimui; |  |
|  |  | 11. Priekinės dalies apsaugos klasė ne blogesnė nei IP65; |  |
|  |  | 12. Kompiuteris tvirtinamas sienoje įrengtame modulyje su stikliniu pakeliamu dangčiu; |  |
|  |  | 13. Modulyje įrengta vietos papildomiems įrenginiams susidėti bei aktyvi aušinimo sistema. |  |
| 1.4. | Papildoma operacinės įranga |  |  |
| 1.4.1. | Patalpos kamera | 1. CMOS arba lygiavertis vaizdo sensorius; |  |
|  |  | 2. Didžiausia raiška: ≥ 4K (3840 x 2160); |  |
|  |  | 3. Horizontalaus matymo kampas: ≥ 170° |  |
|  |  | 4. Optinis priartinimas: ≥ 12x; |  |
|  |  | 5. Su vaizdo stabilizavimo funkcija; |  |
|  |  | 6. Su automatinio fokusavo funkcija; |  |
|  |  | 7. Video signalų išvestys: ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė ir ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė; |  |
|  |  | 8. Su priedais reikalingais tvirtinimui prie lubų; |  |
|  |  | 9. Kameros funkcijos (priartinimas, pasukimas ir kt.) valdomos integruotais kompiuteriais iš sterilios ir nesterilios zonų. |  |
| 1.4.2. | Garso įrangos rinkinys | 1. Lubose montuojamų garsiakalbių komplektas: ≥ 2 garsiakalbiai; |  |
|  |  | 2. Nešiojamas mikrofono komplektas su imtuvu; |  |
|  |  | 3. „Bluetooth“ imtuvo komplektas. |  |
| 1.4. | Vaizdo monitoriai: |  |  |
| 1.4.1. | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius | 1. Šviesumas ≥ 620 cd/m2; |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55 col.; |  |
|  |  | 3. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 4. Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; |  |
|  |  | 5. Monitorius montuojamas sienoje įrengtame modulyje su stikliniu permatomu dangčiu; |  |
|  |  | 6. Dangtis turi būti patogiai atidaromas monitoriaus aptarnavimo metu; |  |
|  |  | 7. Modulyje įrengta vietos papildomiems įrenginiams susidėti bei aktyvi aušinimo sistema. |  |
| 1.5. | Chirurginis šviestuvas: |  |  |
| 1.5.1. | Chirurginio šviestuvo konstrukcija | 1. Du chirurginio šviestuvo kupolai (pagrindinis ir pagalbinis) pritvirtinti prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti kupolo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą; |  |
|  |  | 2. Šviestuvas (abu moduliai) pritaikytas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (turi endoskopinį darbo režimą); |  |
|  |  | 3. Šviestuvo kupolų forma pritaikyta laminariniam oro srautui operacinėje; |  |
|  |  | 4. Šviestuvo paviršiai lygūs, be išsikišusių (neuždengtų) varžtų ar kitokių tvirtinimo elementų, pagaminti iš dezinfekavimo priemonėms atsparių medžiagų |  |
|  |  | 5. Pagrindinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤ 75 cm ir ≥ 60 cm; |  |
|  |  | 6. Pagalbinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤ 65 cm ir ≥ 50 cm; |  |
|  |  | 7. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; |  |
|  |  | 8. Rankenos pagalba galima reguliuoti apšvietimo lauko skersmenį ir apšvietimo intensyvumą; |  |
|  |  | 9. Komplekte su kiekvienu chirurginio šviestuvo moduliu pateikiama ne mažiau kaip po 2 vnt. sterilizuojamų rankenų. |  |
| 1.5.2. | Šviesos parametrai | 1. Didelio intensyvumo tik baltą šviesą skleidžiantys šviesos diodai; |  |
|  |  | 2. Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas: ≥ 60 000 valandų; |  |
|  |  | 3. Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume: ≥ 160 000 liuksų; |  |
|  |  | 4. Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%): ≥ 50 cm; |  |
|  |  | 5. Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%): ≥ 100 cm; |  |
|  |  | 6. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydžio (d10, matuojant 1 m atstume) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 20 iki 25 cm; |  |
|  |  | 7. Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥ 95; |  |
|  |  | 8. Reguliuojant šviesos intensyvumą, skleidžiamos šviesos spalvos temperatūra ir spalvinis indeksas (Ra) lieka nepakitę; |  |
|  |  | 9. Pagrindiniame modulyje (šviestuve) yra integruota videokamera, kurios raiška ≥ (1920 x 1080) taškų (Full HD) (kamera komplektuojama su visais priedais reikalingais video signalo perdavimui į operacinės AV sistemą); |  |
| 1.6. | Konsolė endoskopinei įrangai |  |  |
| 1.6.1. | Konsolės konstrukcija | 1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė; |  |
|  |  | 2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 1800 mm; |  |
|  |  | 3. Konsolės tvirtinimo prie lubų funkciniame mazge integruotas (sumontuotas ant konsolės pagrindinių alkūnių tvirtinimo ašies arba šalia jos, ant atskiros tvirtinimo ašies) papildomas laikiklis su dviem alkūnėmis, skirtas monitoriui sumontuoti, atitinkantis sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 3.1. monitoriaus laikiklio pagrindinės alkūnės ilgis ≥1150 mm; |  |
|  |  | 3.2. monitoriaus laikiklio antra alkūnė ≥ 750 mm ilgio, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu, su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto); |  |
|  |  | 3.3. monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnį kaip 20 colių ekrano įstrižainės monitorių; |  |
|  |  | 3.4. monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui; |  |
|  |  | 4. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; |  |
|  |  | 5. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm; |  |
|  |  | 6. Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų; |  |
|  |  | 7. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių stabdžių sistema; |  |
|  |  | 8. Įranga, tokia kaip lentynos, monitoriai, gali būti montuojama ant vertikalių konsolės bėgelių; |  |
|  |  | 9. Didžiausia konsolės apkrova: ≥ 140 kg; |  |
|  |  | 10. Alkūnių ir jungčių vidinis skersmuo turi užtikrinti pakankamą vietą papildomoms dujų ir elektros linijoms: ≥ 120 mm; |  |
|  |  | 11. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; |  |
|  |  | 12. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; |  |
|  |  | 13. Konsolė uždaro tipo - be tarpų. |  |
| 1.6.2. | Modulio įrangai (vertikalios kolonos) komplektacija | 1. 4 lentynos, montuojamos priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 1.1. lentynų matmenys (plotis x gylis): (500 x 500) mm ± 60 mm; |  |
|  |  | 1.2. kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 50 kg; |  |
|  |  | 2. Vienos iš lentynų priekinėje pusėje sumontuotas (-i) konsolės padėties nustatymo valdiklis (-iai) su sensorine stabdžių valdymo sistema; |  |
|  |  | 3. Prie konsolės kolonos (priešingoje pusėje nei įrengtos lentynos) pritvirtinta (-os) rankena (-os) su stabdžių valdymo funkcija, skirta (-os) konsolės padėties nustatymui; |  |
|  |  | 4. Vienas ≥ 100 mm aukščio stalčius, montuojamas po apatine lentyna; |  |
|  |  | 5. Esant poreikiui, konsolės lentynų kiekį galima padidinti - prie konsolės kolonos primontuoti papildomai įsigytą (-as) lentyną (-as). |  |
| 1.6.3. | Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai): | 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 3. O2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 4. Jungtis suspaustam orui - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 5. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). |  |
|  |  | 6. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); |  |
| 1.6.4. | Elektros rozetės ir kitos jungtys (lizdai su privestais (jei nenurodyta kitaip) jungiamaisiais laidais) | 1. Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 2. RJ45 (kompiuterinio tinklo) lizdas - ne mažiau kaip 2 vnt. (arba ne mažiau kaip vienas dvigubas RJ45 lizdas); |  |
|  |  | 3. Lizdas vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui – 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims bei įmontuoti jungiamųjų laidų pravedikliai); |  |
|  |  | 5. Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 6. Elektros rozetės ir kitos elektrinės jungtys sumontuotos konsolės kolonos šoninėse sienelėse ir/arba kolonos galinėje sienelėje. |  |
| 1.7. | Konsolė anesteziologijai |  |  |
| 1.7.1. | Konsolės konstrukcija | 1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė: |  |
|  |  | 2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 1800 mm; |  |
|  |  | 3. Su priedais, skirtais anestezijos aparatui pakabinti; |  |
|  |  | 4. Didžiausia konsolės apkrova: ≥ 160 kg; |  |
|  |  | 5. Alkūnių ir jungčių vidinis skersmuo turi užtikrinti pakankamą vietą papildomoms dujų ir elektros linijoms: ≥ 120 mm; |  |
|  |  | 6. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; |  |
|  |  | 7. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; |  |
|  |  | 8. Konsolė uždaro tipo - be tarpų. |  |
| 1.7.2. | Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai): | 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 3. O2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 4. Jungtis suspaustam orui - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 5. Jungti atidirbusių anestetinių dujų evakuacijai - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 6. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). |  |
|  |  | 7. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 1.7.3. | Elektros rozetės ir kitos jungtys (lizdai su privestais (jei nenurodyta kitaip) jungiamaisiais laidais) | 1. Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 2. RJ45 (kompiuterinio tinklo) lizdas - ne mažiau kaip 2 vnt. (arba ne mažiau kaip vienas dvigubas RJ45 lizdas); |  |
|  |  | 3. Lizdas vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui – 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims bei įmontuoti jungiamųjų laidų pravedikliai); |  |
|  |  | 5. Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 6. Elektros rozetės ir kitos elektrinės jungtys sumontuotos konsolės kolonos šoninėse sienelėse ir/arba kolonos galinėje sienelėje. |  |
| 1.8. | Lubiniai laikikliai monitoriams |  |  |
| 1.8.1. | Lubinio laikiklio monitoriams konstrukcija ir tvirtinimas | 1. Lubinis laikiklis tvirtinami į lubas (pagal lubų tipą/konstrukciją bei aukštį) parinktais konstrukciniais elementais (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas); |  |
|  |  | 2. Laikiklio tvirtinimo prie lubų funkciniame mazge integruotas (sumontuotas ant konsolės pagrindinių alkūnių tvirtinimo ašies arba šalia jos, ant atskiros tvirtinimo ašies) laikiklis su dviem alkūnėmis, skirtas monitoriui sumontuoti, atitinkantis sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 3. monitoriaus laikiklio pagrindinės alkūnės ilgis ≥1150 mm; |  |
|  |  | 4. monitoriaus laikiklio antra alkūnė ≥ 750 mm ilgio, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu, su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto); |  |
|  |  | 5. monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnį kaip 31 colių ekrano įstrižainės monitorių; |  |
|  |  | 6. monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui. |  |
| 3. | 3-oji operacinė, skirta atvirojo tipo operacijoms |  |  |
| 1.1. | AV valdymo ir maršrutizavimo sistema: | 1. Sistemos valdymas: sistema valdoma iš nesterilios zonos sieninės valdymo stotelės lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu; |  |
|  |  | 2. Audio/Video (AV) valdymas – tai sistema, skirta valdyti vaizdo duomenų paskirstymą iš integruotų signalų šaltinių į signalų gavėjus (pasirinktus monitorius, archyvavimo įrenginius) arba kitus įrenginius operacinėje, turinčioje integruotą telekonferencijos funkciją; |  |
|  |  | 3. AV valdymas leidžia pasirinkti iki ≥ 8 išorinių vaizdo šaltinių ir ≥ 8 išorinių vaizdo gavėjų duomenų perdavimui. Be to, galimi „vaizdas vaizde“ (PiP) ir „vaizdas šalia vaizdo“ (PoP) rodymai. Transliacijos perdavimas (angl. Streaming) leidžia perduoti vaizdo įrašus už operacinės ribų ligoninės tinkle, siųsti garso komentarus dviem kryptimis ir vizualiai komentuoti vaizdo įrašus televizija bet kuriam dalyviui, esančiam operacinėje arba už jos ribų; |  |
|  |  | 4. Vizualiniai dvipusiai komentarai (ženklai/piešiniai) turi būti atvaizduojami skirtingomis spalvomis kiekvienam komentuotojui ir automatiškai išnykti po kelių ar keliolikos sekundžių; |  |
|  |  | 5. Turi būti galimybė suteikti saugią transliacijos prieigą internetu nutolusiam vartotojui, sukuriant aktyvią nuorodą, kurią galima persiųsti elektroniniu paštu pasirinktam gavėjui (apsaugotą identifikaciniu numeriu); |  |
|  |  | 6. Nutolęs vartotojas pats gali pasirinkti, kurio iš operacinėje esančių vaizdo šaltinių vaizdus stebėti; |  |
|  |  | 7. Medicininės paskirties: (EU 2017/745 MDR) |  |
| 1.2. | Vaizdų ir duomenų gavimo ir įrašymo sistema: | 1. Sistemos valdymas: sistema valdoma iš nesterilios zonos sieninės valdymo stotelės lietimui jautriu ≥ 21“ kompiuteriu; |  |
|  |  | 2. Didžiausia video įrašų raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 3. ≥ 2 atskirų šaltinių video vaizdų įrašymas sinchroniškai; |  |
|  |  | 4. 3D formato vaizdų įrašymas; |  |
|  |  | 5. Sistema privalo turėti apsaugą nuo virusinių ir kenkėjiškų programų, pagrįstą baltojo sąrašo sertifikatais; |  |
|  |  | 6. Gautų vaizdų redagavimas: |  |
|  |  | 7.1. Galimybė redaguoti ir išsaugoti gautus video vaizdus: iškirpti į mažesnius klipus, išgauti nuotraukas; |  |
|  |  | 7.2. Galimybė sistemoje automatiškai sukurti PowerPoint skaidres; |  |
|  |  | 7.3. Išsiųsti nuotraukas ir video įrašus į mobiliuosius įrenginius; |  |
|  |  | 7.4. Galimybė lyginti vienos ar kelių procedūrų video vaizdus rodant juos vieną šalia kito; |  |
|  |  | 7.5. Turi būti procedūros vaizdinė laiko juosta (skirta greitesnei orientacijai atskiriant procedūros etapus); |  |
|  |  | 7. Vaizdų išsaugojimas: |  |
|  |  | 7.1. Sistemos vidiniame ≥ 2 TB talpos kietajame diske; |  |
|  |  | 7.2. USB atminties įrenginiai; |  |
|  |  | 7.3. FTP saugyklos; |  |
|  |  | 7.4. DICOM formatu ligoninės PACS serveriuose; |  |
|  |  | 8. Komplekte turi būti informacinė lempa (angl. ON-Air lamp), pranešanti, kad vyksta transliacija; |  |
|  |  | 9. Medicininės paskirties: (EU 2017/745 MDR) |  |
| 1.3. | AV sistemos valdymas: |  |  |
| 1.3.1. | Iš nesterilios zonos: | 1. AV valdoma į sistemą integruotu kompiuteriu su lietimui jautriu ekranu (Panel PC tipo arba lygiaverčiu); |  |
|  |  | 2. Kompiuteris veikia nepriklausomai nuo kompiuterio, esančio sterilioje zonoje, todėl vienu metu galima reguliuoti skirtingas funkcijas; |  |
|  |  | 3. Monitorius turi turėti „swipe“ funkciją; |  |
|  |  | 4. Kompiuterio ekrano įstrižainė: ≥ 21”; |  |
|  |  | 5. Ekrano raiška: ≥ (1920 x 1080) taškų; |  |
|  |  | 6. USB tipo jungtis: ≥ 2 vnt.; |  |
|  |  | 7. Tinklo jungtis: ≥ 2 vnt; |  |
|  |  | 8. Video signalų išvestys: ≥ 1 DP arba DVI-D, arba lygiavertė; |  |
|  |  | 9. Garso išėjimo ir įėjimo jungtys; |  |
|  |  | 10. Su VESA 100 tipo jungtimi tvirtinimui; |  |
|  |  | 11. Priekinės dalies apsaugos klasė ne blogesnė nei IP65; |  |
|  |  | 12. Kompiuteris tvirtinamas sienoje įrengtame modulyje su stikliniu pakeliamu dangčiu; |  |
|  |  | 13. Modulyje įrengta vietos papildomiems įrenginiams susidėti bei aktyvi aušinimo sistema. |  |
| 1.4. | Papildoma operacinės įranga |  |  |
| 1.4.1. | Patalpos kamera | 1. CMOS arba lygiavertis vaizdo sensorius; |  |
|  |  | 2. Didžiausia raiška: ≥ 4K (3840 x 2160); |  |
|  |  | 3. Horizontalaus matymo kampas: ≥ 170° |  |
|  |  | 4. Optinis priartinimas: ≥ 12x; |  |
|  |  | 5. Su vaizdo stabilizavimo funkcija; |  |
|  |  | 6. Su automatinio fokusavo funkcija; |  |
|  |  | 7. Video signalų išvestys: ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė ir ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė; |  |
|  |  | 8. Su priedais reikalingais tvirtinimui prie lubų; |  |
|  |  | 9. Kameros funkcijos (priartinimas, pasukimas ir kt.) valdomos integruotais kompiuteriais iš sterilios ir nesterilios zonų. |  |
| 1.4.2. | Garso įrangos rinkinys | 1. Lubose montuojamų garsiakalbių komplektas: ≥ 2 garsiakalbiai; |  |
|  |  | 2. Nešiojamas mikrofono komplektas su imtuvu; |  |
|  |  | 3. „Bluetooth“ imtuvo komplektas. |  |
| 1.4. | Vaizdo monitoriai: |  |  |
| 1.4.1. | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius | 1. Šviesumas ≥ 620 cd/m2; |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55 col.; |  |
|  |  | 3. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |
|  |  | 4. Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; |  |
|  |  | 5. Monitorius montuojamas sienoje įrengtame modulyje su stikliniu permatomu dangčiu; |  |
|  |  | 6. Dangtis turi būti patogiai atidaromas monitoriaus aptarnavimo metu; |  |
|  |  | 7. Modulyje įrengta vietos papildomiems įrenginiams susidėti bei aktyvi aušinimo sistema. |  |
| 1.5. | Chirurginis šviestuvas: |  |  |
| 1.5.1. | Chirurginio šviestuvo konstrukcija | 1. Du chirurginio šviestuvo kupolai (pagrindinis ir pagalbinis) pritvirtinti prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti kupolo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą; |  |
|  |  | 2. Šviestuvas (abu moduliai) pritaikytas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (turi endoskopinį darbo režimą); |  |
|  |  | 3. Šviestuvo kupolų forma pritaikyta laminariniam oro srautui operacinėje; |  |
|  |  | 4. Šviestuvo paviršiai lygūs, be išsikišusių (neuždengtų) varžtų ar kitokių tvirtinimo elementų, pagaminti iš dezinfekavimo priemonėms atsparių medžiagų |  |
|  |  | 5. Pagrindinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤ 75 cm ir ≥ 60 cm; |  |
|  |  | 6. Pagalbinio operacinio šviestuvo modulio diametras: ≤ 65 cm ir ≥ 50 cm; |  |
|  |  | 7. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; |  |
|  |  | 8. Rankenos pagalba galima reguliuoti apšvietimo lauko skersmenį ir apšvietimo intensyvumą; |  |
|  |  | 9. Komplekte su kiekvienu chirurginio šviestuvo moduliu pateikiama ne mažiau kaip po 2 vnt. sterilizuojamų rankenų. |  |
| 1.5.2. | Šviesos parametrai | 1. Didelio intensyvumo tik baltą šviesą skleidžiantys šviesos diodai; |  |
|  |  | 2. Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas: ≥ 60 000 valandų; |  |
|  |  | 3. Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume: ≥ 160 000 liuksų; |  |
|  |  | 4. Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%): ≥ 50 cm; |  |
|  |  | 5. Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%): ≥ 100 cm; |  |
|  |  | 6. Sufokusuoto apšvietimo lauko dydžio (d10, matuojant 1 m atstume) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 20 iki 25 cm; |  |
|  |  | 7. Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥ 95; |  |
|  |  | 8. Reguliuojant šviesos intensyvumą, skleidžiamos šviesos spalvos temperatūra ir spalvinis indeksas (Ra) lieka nepakitę; |  |
|  |  | 9. Pagrindiniame modulyje (šviestuve) yra integruota videokamera, kurios raiška ≥ (1920 x 1080) taškų (Full HD) (kamera komplektuojama su visais priedais reikalingais video signalo perdavimui į operacinės AV sistemą); |  |
| 1.6. | Konsolė endoskopinei įrangai |  |  |
| 1.6.1. | Konsolės konstrukcija | 1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė; |  |
|  |  | 2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 1800 mm; |  |
|  |  | 3. Konsolės tvirtinimo prie lubų funkciniame mazge integruotas (sumontuotas ant konsolės pagrindinių alkūnių tvirtinimo ašies arba šalia jos, ant atskiros tvirtinimo ašies) papildomas laikiklis su dviem alkūnėmis, skirtas monitoriui sumontuoti, atitinkantis sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 3.1. monitoriaus laikiklio pagrindinės alkūnės ilgis ≥1150 mm; |  |
|  |  | 3.2. monitoriaus laikiklio antra alkūnė ≥ 750 mm ilgio, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu, su monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto); |  |
|  |  | 3.3. monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnį kaip 20 colių ekrano įstrižainės monitorių; |  |
|  |  | 3.4. monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui; |  |
|  |  | 4. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; |  |
|  |  | 5. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm; |  |
|  |  | 6. Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų; |  |
|  |  | 7. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių stabdžių sistema; |  |
|  |  | 8. Įranga, tokia kaip lentynos, monitoriai, gali būti montuojama ant vertikalių konsolės bėgelių; |  |
|  |  | 9. Didžiausia konsolės apkrova: ≥ 140 kg; |  |
|  |  | 10. Alkūnių ir jungčių vidinis skersmuo turi užtikrinti pakankamą vietą papildomoms dujų ir elektros linijoms: ≥ 120 mm; |  |
|  |  | 11. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; |  |
|  |  | 12. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; |  |
|  |  | 13. Konsolė uždaro tipo - be tarpų. |  |
| 1.6.2. | Modulio įrangai (vertikalios kolonos) komplektacija | 1. 4 lentynos, montuojamos priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios sekančius reikalavimus: |  |
|  |  | 1.1. lentynų matmenys (plotis x gylis): (500 x 500) mm ± 60 mm; |  |
|  |  | 1.2. kiekvienos lentynos keliamoji galia ≥ 50 kg; |  |
|  |  | 2. Vienos iš lentynų priekinėje pusėje sumontuotas (-i) konsolės padėties nustatymo valdiklis (-iai) su sensorine stabdžių valdymo sistema; |  |
|  |  | 3. Prie konsolės kolonos (priešingoje pusėje nei įrengtos lentynos) pritvirtinta (-os) rankena (-os) su stabdžių valdymo funkcija, skirta (-os) konsolės padėties nustatymui; |  |
|  |  | 4. Vienas ≥ 100 mm aukščio stalčius, montuojamas po apatine lentyna; |  |
|  |  | 5. Esant poreikiui, konsolės lentynų kiekį galima padidinti - prie konsolės kolonos primontuoti papildomai įsigytą (-as) lentyną (-as). |  |
| 1.6.3. | Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai): | 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 3. O2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 4. Jungtis suspaustam orui - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 5. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). |  |
|  |  | 6. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas); |  |
| 1.6.4. | Elektros rozetės ir kitos jungtys (lizdai su privestais (jei nenurodyta kitaip) jungiamaisiais laidais) | 1. Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 2. RJ45 (kompiuterinio tinklo) lizdas - ne mažiau kaip 2 vnt. (arba ne mažiau kaip vienas dvigubas RJ45 lizdas); |  |
|  |  | 3. Lizdas vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui – 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims bei įmontuoti jungiamųjų laidų pravedikliai); |  |
|  |  | 5. Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 6. Elektros rozetės ir kitos elektrinės jungtys sumontuotos konsolės kolonos šoninėse sienelėse ir/arba kolonos galinėje sienelėje. |  |
| 1.7. | Konsolė anesteziologijai |  |  |
| 1.7.1. | Konsolės konstrukcija | 1. Prie lubų tvirtinama vieno modulio (vertikalios kolonos tipo), dviejų alkūnių konsolė: |  |
|  |  | 2. Alkūnių bendras ilgis ≥ 1800 mm; |  |
|  |  | 3. Su priedais, skirtais anestezijos aparatui pakabinti; |  |
|  |  | 4. Didžiausia konsolės apkrova: ≥ 160 kg; |  |
|  |  | 5. Alkūnių ir jungčių vidinis skersmuo turi užtikrinti pakankamą vietą papildomoms dujų ir elektros linijoms: ≥ 120 mm; |  |
|  |  | 6. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; |  |
|  |  | 7. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; |  |
|  |  | 8. Konsolė uždaro tipo - be tarpų. |  |
| 1.7.2. | Konsolėje sumontuotos medicininių dujų tiekimo jungtys (lizdai): | 1. Vakuumo jungtis - ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
|  |  | 2. CO2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 3. O2 jungtis - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 4. Jungtis suspaustam orui - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 5. Jungti atidirbusių anestetinių dujų evakuacijai - ne mažiau kaip 1 vnt.; |  |
|  |  | 6. Konsolėje sumontuoti dujų tiekimo lizdai, priklausomai nuo jų paskirties, yra skirtingos formos, pažymėti skirtingomis spalvomis (apsaugai nuo netinkamo prijungimo). |  |
|  |  | 7. Komplekte su konsole pateikiamas visus joje įmontuotų dujų tiekimo lizdų tipus bei kiekius atitinkančių atsakomųjų jungčių (kištukų) rinkinys (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 1.7.3. | Elektros rozetės ir kitos jungtys (lizdai su privestais (jei nenurodyta kitaip) jungiamaisiais laidais) | 1. Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 2. RJ45 (kompiuterinio tinklo) lizdas - ne mažiau kaip 2 vnt. (arba ne mažiau kaip vienas dvigubas RJ45 lizdas); |  |
|  |  | 3. Lizdas vaizdo signalo (12G-SDI standarto) perdavimui – 2 vnt. |  |
|  |  | 4. Žemos įtampos signalų jungtims įmontuoti paruoštos vietos - ne mažiau kaip 4 vnt. (vėlesnei pageidaujamų žemos įtampos signalų jungčių (vaizdo signalų, kompiuterinio tinklo) instaliacijai konsolės kolonoje turi būti gamykliškai paruoštos dangteliais uždengtos ertmės jungtims bei įmontuoti jungiamųjų laidų pravedikliai); |  |
|  |  | 5. Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys - ne mažiau kaip 8 vnt.; |  |
|  |  | 6. Elektros rozetės ir kitos elektrinės jungtys sumontuotos konsolės kolonos šoninėse sienelėse ir/arba kolonos galinėje sienelėje. |  |