Techninė specifikacija (projektas)

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI INTEGRUOTŲ AUTOMATINIŲ ANALIZATORIŲ ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri reikalavimai:

1.1. Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija numato pagal poreikį įsigyti reagentus ir papildomas priemones pilnai automatizuotam šlapimo tyrimų atlikimui, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius bei panaudos būdu įsigyti pilnai automatizuotą analizatorių sistemą šlapimo tyrimų atlikimui (toliau – Analizatorius / Analizatoriai / Įranga) (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei Analizatoriaus veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą). BVPŽ kodai: 38434000-6, 33696000-5, 33197000-7.

2. Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:

2.1. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus Analizatorių darbas. Jeigu Tiekėjas, atlikdamas kiekių skaičiavimus, padarys klaidą, tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Perkančioji organizacija (Pirkėjas) įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

2.2. Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

2.3. Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną analizatorių darbo dieną, reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

2.4. Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti suderinami. Tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tuo atveju, jei dalyvio su pasiūlymu teikiama medžiaga (pvz., metodiniai aprašai, diegimo protokolai, sertifikatai ar tyrimų rezultatai) objektyviai patvirtina, kad dalyvio siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi, sistema. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.

2.5. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

2.6. Visos siūlomos prekės (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

2.7. Kontrolinės medžiagos gali būti siūlomos trečiųjų šalių ir nebūtinai to paties gamintojo kaip reagentai ir kalibratoriai.

2.8. Siūlomi reagentai ir (ar) įranga turi būti paženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių arba, pereinamuoju laikotarpiu, pagal Direktyvą 98/79/EC, arba lygiaverčiu ženklu. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu.

2.9. Analizatoriai turi būti ne senesni nei 3 metų nuo eksploatacijos pradžios (2023 metu gamybos ir vėliau), skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir galėti perduoti duomenis į Perkančiosios organizacijos Laboratorijos informacine sistema (LIS). Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.

3. ANALIZATORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1. Pilnai automatinė šlapimo dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistema (3 vnt.):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Analizatorių sistemos paskirtis, sandara |  | Panaudai turi būti suteikiama visiškai automatizuotos šlapimo analizės prietaisų sistema apimanti šlapimo automatinės fizikocheminės analizės ir šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo etapus, taip pat automatinį mėginių transportavimą iš automatinės fizikocheminės analizės prietaiso į šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisą. Šlapimo automatinės fizikocheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su šlapime esančių dalelių automatinio skaičiavimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungti tarpusavyje programiškai. |  | įrašyti | įrašyti |  |
| 3.1.2. | Automatinių integruotų ar sujungtų analizatorių ypatumai |  | Būtina. Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (fizinės ir cheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – fizikinei ir cheminei šlapimo analizei, kiti – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopavimo (kito lygiaverčio sprendimo nuosėdų analizei) sistemos dalį. |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Mėgintuvėliai/mėgintuv ėlių stoveliai |  | Būtina. Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai. |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Ėminių padavimas |  | Automatinė integruota ar sujungta analizinė sistema turi turėti galimybę, kad būtų galima netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti ėminius analizatoriaus darbo metu. |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Integracija į laboratorijos informacinę sistemą |  | Sistema turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą LabData LIMS. |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema |  | Sistema privalo turėti vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Sistemos gamybos metai |  | Siūloma automatizuota šlapimo analizės prietaisų sistema pagaminta ne seniau kaip 2020 metais. |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Spausdintuvas |  | Galimybe prijungti spausdintuvą |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Komplektacija |  | Sistema turi būti su nepertraukiamu srovės šaltiniu. |  |  |  |  |
| 3.2. Šlapimo automatinis fiziko cheminių analizės tyrimų analizatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Tyrimo principas |  | Sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus). |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Matavimo metodas |  | Atspindžio (refleksinės) fotometrijos arba lygiavertis. |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | Ekranas |  | Lietimui jautrus arba mygtukų pagalba valdomas ekranas arba lygiavertis sprendimas (gali būti statomas PC su programine įranga, kuri susieta su analizatoriais) |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Automatinė juostelių paėmimo sistema |  | Būtina |  |  |  |  |
| 3.2.5. |  | Automatinė panaudotų juostelių talpa |  | Būtina |  |  |  |  |
| 3.2.6. |  | Kokybės kontrolinė medžiaga |  | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui, nereikia papildomai skiesti. |  |  |  |  |
| 3.2.7. |  | Kokybės kontrolės grafikai |  | Automatiškai braižomi kontrolės grafikai |  |  |  |  |
| 3.2.9. |  | Parametrų nustatymas |  | 9 ar daugiau parametrų juostelės (eritrocitai, leukocitai, baltymas, gliukozė, ketonai, urobilinogenas, bilirubinas, nitritai, pH, santykinis tankis, bei įvertinama šlapimo spalva ir skaidrumas; |  |  |  |  |
| 3.2.10. |  | Analičių specifiškumas |  | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: Eritrocitai – intaktiniams eritrocitams ir/arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui arba baltymams; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir/arba lizuotiems leukocitams/ histiocitams. |  |  |  |  |
| 3.2.11. |  | Analičių jautrumas |  | Būtinas sekantis analičių jautrumas (ne didesnis nei): Eritrocitų: ne > 8 RBC/ mikrolitre arba ne > 0,00024 g/l hemoglobino; bilirubinas - 0,004 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,016 g/l; ketonai : 0,08 g/l; baltymas - 0,12 g/l baltymo; nitritai: 0,0005 g/l nitritų jonų arba nitritų; gliukozė: 0,4 g/l gliukozės; leukocitai: 20 WBC/mikrolitre. |  |  |  |  |
| 3.2.12. |  | Interferencijos poveikis |  | Turi būti analizatoriaus gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms. |  |  |  |  |
| 3.2.13. |  | Diagnostinių juostelių apsauga nuo aplinkos poveikio |  | Būtina. Diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje talpoje). |  |  |  |  |
| 3.2.14. |  | Tyrimų greitis |  | Ne mažiau 250 tyrimų per valandą |  |  |  |  |
| 3.2.15. |  | Minimalus mėginio kiekis |  | Turi turėti galimybę atlikti tyrimą iš ne didesnio kaip 1 ml mėginio tūrio |  |  |  |  |
| 3.2.16. |  | Kalibravimas |  | Pagal gamintojo reikalavimus |  |  |  |  |
| 3.2.17. |  | Analizatoriaus atminties talpa |  | Turi būti galima saugoti mažiausiai 10 000 paciento tyrimų rezultatų. |  |  |  |  |
| 3.3. Šlapimo automatinis nuosėdų analizės tyrimų analizatorius |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Sujungimas ir integralumas su šlapimo fiziko cheminės analizės analizatoriumi |  | Būtina, kad būtų galima atlikti iš vieno šlapimo mėgintuvėlio cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų automatinės mikroskopijos tyrimus nepertraukiamai. |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  | Funkcijų valdymas |  | PC programinės įrangos pagalba arba lygiavertis sprendimas. |  |  |  |  |

| 3.3.3. | Naudojamas tyrimo metodas | Automatinis natyvinio šlapimo mikroskopavimas ir skaitmeninių vaizdų vizualizacija arba lygiavertis (automatinis šviesaus lauko mikroskopavimas arba automatinis tėkmės citometrijos identifikuojant šlapimo nuosėdose esančius komponentus arba skaitmeninių vaizdų metodai, kad būtų galima identifikuoti šlapimo formuojančių elementų morfologiją). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4. | Analizatoriaus paskirtis | Kiekybinio bakterijų nustatymo šlapime ir šlapimo dalelių nustatymo automatizuotų tyrimų atlikimui. |  |  |
| 3.3.5. | Mėginio tūris | Turi turėti galimybę atlikti šlapimo tyrimą iš ne didesnio kaip 2 ml mėginio tūrio, atsižvelgiant į negyvąjį tūrį. |  |  |
| 3.3.6. | Mažo šlapimo mėginio tūrio matavimo funkcija | Turi būti galimybė atlikti šlapimo matavimą iš 0,6 ml tūrio mėginio. |  |  |
| 3.3.7. | Nustatomi diagnostiniai parametrai šlapimo mėginyje | Turi būti nustatomi automatizuotu kiekybiniu būdu parametrai: eritrocitų skaičiaus nustatymas, leukocitų skaičiaus nustatymas, epitelio ląstelių skaičiaus nustatymas, ploščiojo epitelio skaičiaus nustatymas, ne-plokščiojo epitelio skaičiaus nustatymas, pereinamojo epitelio skaičiaus nustatymas, inkstų kanalėlių epitelio skaičiaus nustatymas, cilindrų skaičiaus nustatymas, hialininių cilindrų skaičiaus nustatymas, nehialininių cilindrų skaičiaus nustatymas, bakterijų skaičiaus nustatymas, kristalų skaičiaus nustatymas, į mieles panašių ląstelių skaičiaus nustatymas, spermatozoidų skaičiaus nustatymas. |  |  |
| 3.3.8. | Rezultatų pateikimas | Būtina. Turi būti galimybė pateikti rezultatus sekančiais vienetais: mikroL (dalelių skaičius/µl); HPF (DPL), LPF (MPL). |  |  |
| 3.3.9. | Patologinių rezultatų žymėjimas | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas. |  |  |
| 3.3.10. | Vidaus kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių, normos ir patologijos, atliekama kasdien. |  |  |
| 3.3.11. | Kokybės kontrolės grafikai | Braižomi automatiškai. |  |  |
| 3.3.12. | Našumas | Ne mažiau 60 šlapimo tyrimų per valandą |  |  |
| 3.3.13. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Vidinė ėminių/ mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas). |  |  |

3.4. Pilnai automatine šlapimo dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistema atliekamų tyrimų preliminarūs kiekiai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 60 mėn., vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendras šlapimo tyrimas automatiniu analizatoriumi | 302 000 |
| 2. | Šlapimo nuosėdų tyrimas automatiniu analizatoriumi (identifikuojant šlapimo formuojančių elementų morfologiją) | 106 660 |

3.5. Kokybės kriterijai

3.5.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina =65 |  |  |
| 2. | Pilnai automatinės šlapimo dalelių nustatymo tyrimų analizatorių sistemos kokybės charakteristikos (Q) |  |  |  |
| 2.1. | Siūlomas šlapimo nuosėdų analizatorius turi gebėti aptikti netipines ląsteles šlapime. Netipinių ląstelių buvimas šlapime gali rodyti šlapimo pūslės urotelinės karcinomos buvimą ir padėti anksti nustatyti šlapimo pūslės vėžį. | Wkokybė = 10 |  |  |
| 2.2. | Siūlomas šlapimo nuosėdų analizatoriaus turi automatiniu būdu suklasifikuoti nustatytas bakterijas pagal jų nusidažymo Gramo būdu tipą, kadangi tai yra svarbi informacija renkantis empirinį šlapimo takų infekcijos gydymą. | Wkokybė = 5 |  |  |
| 2.3. | Siūlomas šlapimo nuosėdų analizatorius turi gebėti nustatyti osmoliariškumą šlapime. | Wkokybė = 5 |  |  |
| 2.4. | Siūlomo šlapimo nuosėdų analizatoriaus programinė įranga pagal gamintojo pateiktus kriterijus turi pateikti įspėjimus apie galimą šlapimo takų infekciją ir mikrobiologinio pasėlio būtinumą. Siūlomos analizės technologijos veiksmingumas priimant sprendimą dėl pasėlio būtinumą turėtų būti įrodytas bent trijuose moksliniuose publikacijose. | Wkokybė = 10 |  |  |
| 2.5. | Siūlomo šlapimo nuosėdų analizatoriaus kokybės kontrolinė medžiaga turi patvirtinti šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitai, leukocitai, epitelio ląstelės, bakterijos, cilindrai. | Wkokybė = 5 |  |  |