KLAUSIMYNAS
MEDICININĖS PASKIRTIES BALDAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



MEDICININĖS PASKIRTIES BALDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1 dalis
	Mechaninė (arkinė) konsolė (2 vnt)
	 
	

	1
	Veikimo principas: Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas). 
	 
	

	2
	Dekompresijų atlikimo principas: Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos. Suaugusiems ir vaikams naudojamas tas pats vakuuminis griebtuvas.
	 
	

	3
	Kompresijų gylis diapazone: Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą)
	 
	

	4
	Kompresijos / dekompresijos ciklas: 50% ± 5%
Galimi pacientai:
a) Neribotas pacientų svoris;
b) Krūtinės ląstos dydis ≥ 30cm (maksimalus atstumas tarp paspaudėjo griebtuvo  ir nugarinės lentos).
	 
	

	5
	Kompresijų greičio nustatymo ribos: Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai  100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min (pagal LR gaivinimo algoritmą). Galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu.
	 
	

	6
	Pagrindiniai reguliuojami parametrai:
a) kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 3s iki 5 s su garsiniais signalais kas 30 paspaudimų;
b) pastovios kompresijos režimas. Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 1 s iki 1,5 s garsiniais signalais kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas; 
c) pauzės režimas – kompresijos neatliekamos.
d) krūtinės ląstos dekopresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu - paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1cm virš krūtinės ląstos paviršiaus.
	 
	

	7
	Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu:
a) Plokščia nugarinė lenta, neturinti aštrių kampų, pakišama po gulinčio paciento nugara. Storis ne daugiau 1,5 cm;
b) paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento;
c) paciento fiksavimo diržai rankų pritvirtinimui prie aparato korpuso, saugiam transportavimui
	 
	

	8
	Darbinės aplinkos sąlygos ir atsparumas išoriniams veiksniams:
a) temperatūra diapazone 
≥ (0° ± 40°) C;
b) santykinė drėgmė diapazone  ≥ (5% - 98%); 
c) IP ≥ 43.
	 
	

	9
	Saugojimo ir transportavimo krepšys
Kieto korpuso krepšys skirtas aparato ir jo priedų saugojimui. Lengvai valomas, pagamintas iš polikarbonato.
	 
	

	10
	Akumuliatorių įkroviklis integruotas aparate: Būtina. Prietaisas pastoviai kraunamas neišimtas iš krepšio, pro krepšyje esančią įkrovimo laido angą.
	 
	

	11
	Akumuliatorių savybės:
a) pakraunamas ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius. 
b) galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. 
c) minimalus veikimo laikas ≥ 40 min.
	 
	

	12
	Akumuliatoriaus indikatorius
Indikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį. Įkrovimo lygį galima matyti pro saugojimo ir transportavimo krepšyje esantį skaidrų „langelį“.
	 
	

	13
	Savitikros sistema:
Automatinė patikros sistema (self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui.
	 
	

	14
	Garsinė aliarmo sistema: Informuoja apie ventiliavimo pauzę, per mažą pacientą, sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą. 
	 
	

	15
	Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu ir ataskaitos generavimas:
a) WiFi arba bluetooth gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į elektroninį paštą.
b) Pdf ataskaitos generavimas su paspaudimų laiko, greičio, trukmės, paspaudimų skaičiaus, nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičiumi.
	 
	

	16
	Prietaiso svoris: Svoris su baterija (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg.
	 
	

	17
	Komplektuojami priedai:
1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt.
2. Akumuliatoriai – 2 vnt.
3. Maitinimo šaltinis 230V.
	 
	

	18
	Žymėjimas CE ženklu:
Būtina: Siūloma prekė turi būti ženklinta CE pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą, būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.
	 
	

	19
	Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims - ne mažiau 24 mėnesių
	 
	

	2 dalis
	Naujagimių apšildomas staliukas (1 vnt)
	 
	

	1
	Paskirtis – Naujagimių gaivinimui, gydymui bei slaugai
	 
	

	2
	Maitinimas – 230 V ±10%, 50 Hz
	 
	

	3
	Šildymo režimai – Paciento vietos pašildymo „laukimo“ režimas; šildymo intensyvumo reguliavimas diapazone ne siauresniame nei 10 iki 100 proc.; automatinis šildymo galingumo reguliavimas pagal naujagimio temperatūrą; naujagimio kūno temperatūros nustatymo ir palaikymo diapazonas ne siauresnis už 34–37,5°C
	 
	

	4
	Lovelės pasvirimas – Pavertimo laipsnis ne siauresnis nei nuo -12° iki 12°
	 
	

	5
	Aukščio reguliavimas – Elektrinis, valdomas pedalu.
	 
	

	6
	Valdymo ekranas – Spalvotas LCD ekranas, įstrižainė ne mažiau 16 cm, su valdymo ratuku arba lietimui jautrus.
	 
	

	7
	Ekrane stebimi parametrai – Nustatyta temperatūra; paciento kūno temperatūra; paciento svoris; saturacija (SpO2); širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); laikmatis; kitos papildomos funkcijos – privalumas
	 
	

	8
	Duomenų saugojimas – Registruojamų parametrų atmintis su tendencijų grafiniu vaizdavimu; galimybė išsaugoti paciento kūno temperatūrą, šildymo nustatymus ir įvykių duomenis
	 
	

	9
	Aliarmų sistema – Garsinė ir vaizdinė, ≥ 2 lygiai, įskaitant savikontrolę, parametrų viršijimą,  dujų įspėjimus
	 
	

	10
	Integruotas SpO2 modulis – Matavimo ribos 40-100 proc. (ne siauresnės už nurodytas)
	 
	

	11
	Integruota T-formos kvėpavimo sistema – Deguonies koncentracijos reguliavimo diapazonas ≥21-100 proc.; integruoto srauto reguliatoriaus skalės intervalas ≥0-15 l/min
	 
	

	12
	Gaivinimo sistema su reguliuojamu PEEP kūdikių gaivinimui. Minimalūs PEEP lygiai: 
kai srautas 5L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygi vertė ≤ 2cmH2O 
kai srautas 10L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygio vertė  ≤ 4cmH2O 
kai srautas 15L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygio vertė ≤ 14cmH2O
	 
	

	13
	Svarstyklės – Integruotos, sveria diapazone 0.3–7 kg, paklaida ≤ ±10 g su CE ženklinimu
	 
	

	14
	Apšvietimas – Apžiūros/procedūrinė lempa turi  atitikti IEC 60601-2-41 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (reguliuojama, ≥1500 lux)
	 
	

	15
	Konstrukcija – Su 4 ratukais (visi su stabdžiais), svoris ≤140 kg
	 
	

	16
	Stalčiai – ≥ 2 vnt.
	 
	

	17
	Komplektacija – Čiužinukas atitinkantis lovelės pagrindo matmenis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; kvėpavimo kontūrai su PEEP lygio ir kvėpavimo dažnio reguliavimu, vienkartinio naudojimo – ≥25 vnt.; sekreto surinkimo indas, 800 ml – 20 vnt.; sekreto surinkimo indų laikiklis – 1 vnt.; odos ir periferinės odos temperatūros davikliai – po 5 vnt.; medicininių dujų tiekimo žarnelės O2 ir suspaustam orui, 3 m ilgio – po 1 vnt.; infuzinis stovas – 1 vnt.; lentynėlė papildomai įrangai – 1 vnt.; nuleidžiamos šoninės apšildomo staliuko apsauga; Y tipo, daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis skirtas naujagimiams (Masimo arba lygiavertis) – 1 kompl. 
SpO2 matavimo daviklio tvirtinimo juostelės – 100 vnt.
	 
	

	18
	Dokumentacija – Pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija lietuvių ir/ar anglų kalba
	 
	

	19
	CE sertifikatas – Būtinas (su pasiūlymu – CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija)
	 
	

	20
	Garantija – 24 mėn.
	 
	

	3 dalis
	Tirpalų šildymo spinta (1 vnt)
	 
	

	1
	Šildymo spintos paskirtis : Infuzinių tirpalų, skysčių, ranksluosčių, gelio paklotų šildymui
	 
	

	2
	Šildymo spintos išmatavimai Išoriniai: aukštis 170 cm±7 cm, plotis 70 cm±5 cm, gylis 60 cm±15 cm.
	 
	

	3
	Šildymo spintos talpa 400 l ±35 l
	 
	

	4
	Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia / ugniai atsparia medžiaga
	 
	

	5
	Kaitinimo elemento galingumas :1000W ± 200 W
	 
	

	6
	Spintos durelės permatomos: Dvigubo stiklo
	 
	

	7
	Oro temperatūros nustatymo diapazonas: Nuo 35°V iki 50°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis 1°C.
	 
	

	8
	Vizualinė indikacija perkaitus: būtina
	 
	

	9
	Vidiniai stalčiai ir lentynėlės: Aukštis tarp lentynėlių 10 cm ± 5 cm
	 
	

	10
	Maksimali lentynos arba stalčiuko apkrova : Ne mažiau 20 kg ± 0,5 kg
	 
	

	11
	Aiškiai matomos temperatūros reikšmės LED ekrane. Galimybė reguliuoti temperatūrą: būtina
	 
	

	12
	Šildymo spinta su 1 stalčiuku ir 3 lentynom arba su ne mažiau nei 4 lentynomis
	 
	

	13
	Temperatūros matavimo tikslumas : Ne blogiau 2°C
	 
	

	14
	Žymėjimas CE ženklinimu: būtinas s (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). 
	 
	

	15
	Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėnesiai
	 
	



2

