KLAUSIMYNAS

MEDICININĖS PASKIRTIES BALDAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICININĖS PASKIRTIES BALDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Mechaninė (arkinė) konsolė (2 vnt) |  |  |
| 1 | Veikimo principas: Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas). |  |  |
| 2 | Dekompresijų atlikimo principas: Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos. Suaugusiems ir vaikams naudojamas tas pats vakuuminis griebtuvas. |  |  |
| 3 | Kompresijų gylis diapazone: Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |  |
| 4 | Kompresijos / dekompresijos ciklas: 50% ± 5% Galimi pacientai: a) Neribotas pacientų svoris; b) Krūtinės ląstos dydis ≥ 30cm (maksimalus atstumas tarp paspaudėjo griebtuvo ir nugarinės lentos). |  |  |
| 5 | Kompresijų greičio nustatymo ribos: Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai 100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min (pagal LR gaivinimo algoritmą). Galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. |  |  |
| 6 | Pagrindiniai reguliuojami parametrai: a) kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 3s iki 5 s su garsiniais signalais kas 30 paspaudimų; b) pastovios kompresijos režimas. Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 1 s iki 1,5 s garsiniais signalais kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas; c) pauzės režimas – kompresijos neatliekamos. d) krūtinės ląstos dekopresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu - paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. |  |  |
| 7 | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu: a) Plokščia nugarinė lenta, neturinti aštrių kampų, pakišama po gulinčio paciento nugara. Storis ne daugiau 1,5 cm; b) paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; c) paciento fiksavimo diržai rankų pritvirtinimui prie aparato korpuso, saugiam transportavimui |  |  |
| 8 | Darbinės aplinkos sąlygos ir atsparumas išoriniams veiksniams: a) temperatūra diapazone ≥ (0° ± 40°) C; b) santykinė drėgmė diapazone ≥ (5% - 98%); c) IP ≥ 43. |  |  |
| 9 | Saugojimo ir transportavimo krepšys Kieto korpuso krepšys skirtas aparato ir jo priedų saugojimui. Lengvai valomas, pagamintas iš polikarbonato. |  |  |
| 10 | Akumuliatorių įkroviklis integruotas aparate: Būtina. Prietaisas pastoviai kraunamas neišimtas iš krepšio, pro krepšyje esančią įkrovimo laido angą. |  |  |
| 11 | Akumuliatorių savybės: a) pakraunamas ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius. b) galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. c) minimalus veikimo laikas ≥ 40 min. |  |  |
| 12 | Akumuliatoriaus indikatorius Indikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį. Įkrovimo lygį galima matyti pro saugojimo ir transportavimo krepšyje esantį skaidrų „langelį“. |  |  |
| 13 | Savitikros sistema: Automatinė patikros sistema (self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. |  |  |
| 14 | Garsinė aliarmo sistema: Informuoja apie ventiliavimo pauzę, per mažą pacientą, sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą. |  |  |
| 15 | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu ir ataskaitos generavimas: a) WiFi arba bluetooth gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į elektroninį paštą. b) Pdf ataskaitos generavimas su paspaudimų laiko, greičio, trukmės, paspaudimų skaičiaus, nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičiumi. |  |  |
| 16 | Prietaiso svoris: Svoris su baterija (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg. |  |  |
| 17 | Komplektuojami priedai: 1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatoriai – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis 230V. |  |  |
| 18 | Žymėjimas CE ženklu: Būtina: Siūloma prekė turi būti ženklinta CE pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą, būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. |  |  |
| 19 | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims - ne mažiau 24 mėnesių |  |  |
| 2 dalis | Naujagimių apšildomas staliukas (1 vnt) |  |  |
| 1 | Paskirtis – Naujagimių gaivinimui, gydymui bei slaugai |  |  |
| 2 | Maitinimas – 230 V ±10%, 50 Hz |  |  |
| 3 | Šildymo režimai – Paciento vietos pašildymo „laukimo“ režimas; šildymo intensyvumo reguliavimas diapazone ne siauresniame nei 10 iki 100 proc.; automatinis šildymo galingumo reguliavimas pagal naujagimio temperatūrą; naujagimio kūno temperatūros nustatymo ir palaikymo diapazonas ne siauresnis už 34–37,5°C |  |  |
| 4 | Lovelės pasvirimas – Pavertimo laipsnis ne siauresnis nei nuo -12° iki 12° |  |  |
| 5 | Aukščio reguliavimas – Elektrinis, valdomas pedalu. |  |  |
| 6 | Valdymo ekranas – Spalvotas LCD ekranas, įstrižainė ne mažiau 16 cm, su valdymo ratuku arba lietimui jautrus. |  |  |
| 7 | Ekrane stebimi parametrai – Nustatyta temperatūra; paciento kūno temperatūra; paciento svoris; saturacija (SpO2); širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); laikmatis; kitos papildomos funkcijos – privalumas |  |  |
| 8 | Duomenų saugojimas – Registruojamų parametrų atmintis su tendencijų grafiniu vaizdavimu; galimybė išsaugoti paciento kūno temperatūrą, šildymo nustatymus ir įvykių duomenis |  |  |
| 9 | Aliarmų sistema – Garsinė ir vaizdinė, ≥ 2 lygiai, įskaitant savikontrolę, parametrų viršijimą, dujų įspėjimus |  |  |
| 10 | Integruotas SpO2 modulis – Matavimo ribos 40-100 proc. (ne siauresnės už nurodytas) |  |  |
| 11 | Integruota T-formos kvėpavimo sistema – Deguonies koncentracijos reguliavimo diapazonas ≥21-100 proc.; integruoto srauto reguliatoriaus skalės intervalas ≥0-15 l/min |  |  |
| 12 | Gaivinimo sistema su reguliuojamu PEEP kūdikių gaivinimui. Minimalūs PEEP lygiai: kai srautas 5L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygi vertė ≤ 2cmH2O kai srautas 10L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygio vertė ≤ 4cmH2O kai srautas 15L ir pasirinktas minimlaus PEEP lygio nustatymas PEEP lygio vertė ≤ 14cmH2O |  |  |
| 13 | Svarstyklės – Integruotos, sveria diapazone 0.3–7 kg, paklaida ≤ ±10 g su CE ženklinimu |  |  |
| 14 | Apšvietimas – Apžiūros/procedūrinė lempa turi atitikti IEC 60601-2-41 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (reguliuojama, ≥1500 lux) |  |  |
| 15 | Konstrukcija – Su 4 ratukais (visi su stabdžiais), svoris ≤140 kg |  |  |
| 16 | Stalčiai – ≥ 2 vnt. |  |  |
| 17 | Komplektacija – Čiužinukas atitinkantis lovelės pagrindo matmenis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; kvėpavimo kontūrai su PEEP lygio ir kvėpavimo dažnio reguliavimu, vienkartinio naudojimo – ≥25 vnt.; sekreto surinkimo indas, 800 ml – 20 vnt.; sekreto surinkimo indų laikiklis – 1 vnt.; odos ir periferinės odos temperatūros davikliai – po 5 vnt.; medicininių dujų tiekimo žarnelės O2 ir suspaustam orui, 3 m ilgio – po 1 vnt.; infuzinis stovas – 1 vnt.; lentynėlė papildomai įrangai – 1 vnt.; nuleidžiamos šoninės apšildomo staliuko apsauga; Y tipo, daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis skirtas naujagimiams (Masimo arba lygiavertis) – 1 kompl. SpO2 matavimo daviklio tvirtinimo juostelės – 100 vnt. |  |  |
| 18 | Dokumentacija – Pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių kalba, serviso dokumentacija lietuvių ir/ar anglų kalba |  |  |
| 19 | CE sertifikatas – Būtinas (su pasiūlymu – CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija) |  |  |
| 20 | Garantija – 24 mėn. |  |  |
| 3 dalis | Tirpalų šildymo spinta (1 vnt) |  |  |
| 1 | Šildymo spintos paskirtis : Infuzinių tirpalų, skysčių, ranksluosčių, gelio paklotų šildymui |  |  |
| 2 | Šildymo spintos išmatavimai Išoriniai: aukštis 170 cm±7 cm, plotis 70 cm±5 cm, gylis 60 cm±15 cm. |  |  |
| 3 | Šildymo spintos talpa 400 l ±35 l |  |  |
| 4 | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia / ugniai atsparia medžiaga |  |  |
| 5 | Kaitinimo elemento galingumas :1000W ± 200 W |  |  |
| 6 | Spintos durelės permatomos: Dvigubo stiklo |  |  |
| 7 | Oro temperatūros nustatymo diapazonas: Nuo 35°V iki 50°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis 1°C. |  |  |
| 8 | Vizualinė indikacija perkaitus: būtina |  |  |
| 9 | Vidiniai stalčiai ir lentynėlės: Aukštis tarp lentynėlių 10 cm ± 5 cm |  |  |
| 10 | Maksimali lentynos arba stalčiuko apkrova : Ne mažiau 20 kg ± 0,5 kg |  |  |
| 11 | Aiškiai matomos temperatūros reikšmės LED ekrane. Galimybė reguliuoti temperatūrą: būtina |  |  |
| 12 | Šildymo spinta su 1 stalčiuku ir 3 lentynom arba su ne mažiau nei 4 lentynomis |  |  |
| 13 | Temperatūros matavimo tikslumas : Ne blogiau 2°C |  |  |
| 14 | Žymėjimas CE ženklinimu: būtinas s (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |  |
| 15 | Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |