TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- PH /impedansometrijos matavimo kateteris:

- skirtas atlikti ambulatorinius pH ir impedanso matavimus stemplėje;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- 6 Fr;

- kateteryje integruoti 8 varžos matavimo davikliai;

- kateteryje integruotas 1 pH matavimo daviklis;

- pagamintas nenaudojant natūralios gumos latekso;

- vidinio standarto (neturi klijuojamo išorinio standarto elektrodo);

- ant kateterio pažymėtas / sugraduotas gylis stemplėje kas 1 cm;

- tinkamas naudoti su Ohmega pH/impedansometrijos matavimo sistema „Medical Measurment Systems (MMS)“ ar lygiaverte sistema.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Harrison vaisiaus šlapimo pūslės stento rinkinys:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas vaisiaus šlapimo takų dekompresijai (nuo 18 iki 32 nėštumo savaičių);

- su specialia technologija, pagerinančia adatos galiuko vizualizavimą ultragarsu;

- dvigubas stentas;

- nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos vielos nukreipėjas, dengtas PTFE arba lygiaverte medžiaga;

- ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Adatos dydis | Adatos ilgis (cm) | Vielos nukreipėjo skersmuo (coliais/mm) | Vielos nukreipėjo ilgis (cm) | Stento dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 13G | 18 cm | .038/.97 | 40 | 5 Fr/24 cm | 8 |

- Optikos antirasojimo skystis

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skirtas optikos lęšio rasojimo prevencijai chirurginių procedūrų metu;

- užtikrina aiškų matymo lauką nuo operacijos pradžios iki pabaigos;

- pritaikytas naudoti su visų tipų endoskopais;

- sudėtyje yra specialus, biologiškai suderinamas antifog skystis, neturintis alkoholio ir nedirginantis audinių;

- naudojamas kambario temperatūroje, nereikalauja aktyvavimo ar kaitinimo;

- vienas rinkinys skirtas vienai procedūrai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Periferinis venos kateteris 3fr 20cm:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- kateteris Midline arba lygiaverčio tipo, skirtas įvedimui į periferines venas;

- gali būti laikomas venoje iki 29 dienų;

- vienos atšakos;

- dydis 3Fr, diametras 0,67mmx 1mm±0,01mm;

- ilgis 20cm ±1cm;

- pagamintas iš poliuretano;

- įvedamas pagal Seldingerio metodiką;

- profiliuotas atraumatinis antgalis, sumažinantis trombozės riziką;

- pirminis užpildymo tūris ≤ 0,3ml;

- tėkmės greitis ≥ 10 ml/min;

- sužymėtas kas 1cm, kas 5 cm skaičiais;

- rentgenokontrastinis;

- gali būti naudojamas KT;

- atlaiko slėgį iki 100 PSI, galima maksimali tėkmė 1ml/s;

- su integruota prailginimo atkarpa, su spaustuku;

- komplektuojama:

- su echogenine  punkcine adata 21G x 4cm ±0,5cm;

- su echogenine  punkcine adata 21G x 7cm ±0,5cm;

- su dilatatoriumi 4Fr x 5cm ±0,5cm;

- su nerūdijančio plieno ar analogiškos medžiagos lanksčiu pravedėju, ilgis 50cm, diametras 0,53mm;

- lipdukas su informacija: koks kateterio tipas ir galimos maksimalios tėkmės;

- sudėtyje neturi būti latekso ir DEHP arba lygiaverčių medžiagų;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Periferinės venos kateterio fiksavimo priemonė:

- drugelio ar analogiškos formos su išpjovomis PVK kateterio sparnelių fiksavimui;

- tinkamas fiksuoti PVK ir PCVK su viena ar keliomis atšakomis;

- dydis: 90mm ± 2mm (ilgis) x 35mm ± 2mm (plotis) x 30mm ± 2mm (plotis centrinėje dalyje);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nelimpantis prie pirštinių;

- klijų pagrindas akrilas;

- fiksatorius dviejų dalių:

- 1-lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio ar lygiaverčių medžiagų;

- 2-viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga ar lygiavertėmis medžiagomis;

- pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų);

- galimybė naudoti ≥ 7 dienas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________