TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas mikroplokštelių skaitytuvas, kuris reikalingas atliekant įvairias biochemines analizes, tiriant antioksidacinį bei antiradikalinį aktyvumą ir pan., siekiant mažiau naudoti cheminių reagentų ir didinti atliekamų analizių našumą.

| Mikroplokštelių skaitytuvas, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Siūlomas parametras (pildo tiekėjas) |
| 1 | Paskirtis | Įvairių biocheminių analizių atlikimui, antioksidacinio bei antiradikalinio aktyvumo, fermentacijos kinetikos tyrimams ir pan. |  |
| 2 | Detekcijos | UV/VIS absorbcija, fluorescencija, luminescencija. |  |
| 3 | Matavimo režimai | Detekcija iš viršaus ir apačios (fluorescencija ir luminescencija). Galutinio taško (endpoint) ir kinetikos matavimai. Spektro skenavimas (fluorescencija, luminescencija, absorbcija). |  |
| 4 | Absorbcijos bangos ilgio ribos | Absorbcija ne mažesnėse kaip 220 – 1000 nm bangos ilgio ribose, bangos ilgio glaudumas ne daugiau 0,5 nm |  |
| 5 | Absorbcijos spektrinė geba | Pasirenkama. Ne mažesnis pasirinkimas kaip 1, 2, 5, 10 nm. |  |
| 6 | Absorbcijos diapazonas | Iki 4 OD. |  |
| 7 | Absorbcijos matavimo tikslumas | Mažiau negu 1 proc. prie 2 OD. |  |
| 8 | UV/Vis absorbcijos matavimo greitis | Matavimo greitis visame absorbcijos matavimo intervale turi būti ne lėtesnis kaip 1 s/šulinėliui. |  |
| 9 | Fluorescencijos matavimo intervalas ir jautrumas | Intervalas ne mažesnėse kaip 240-900 nm ribose. Jautrumas 0,5 pM fluoresceino. |  |
| 10 | Luminescencija | Jautrumas mažesnis negu kad 0,4 pM. Dinaminis intervalas: 8 dekados. |  |
| 11 | Reagentų injekcija | Turi būti ne mažiau kaip du įmontuoti reagentų injektoriai. Kiekvieno reagento injekcijos tūriai į kiekvieną šulinėlį, pasirenkami vartotojo, nuo 3 iki 500 μL ar platesnėse ribose. |  |
| 12 | Detekcija injekcijos metu | Optimizuota injekcijos sistema leidžia atlikti signalo detekciją injekcijos metu. |  |
| 13 | Purtymas/maišymas | Linijiniai, orbitiniai purtymo režimai su vartotojo nustatomu laiku ir greičiu. |  |
| 14 | Mikroplokštelių formatai | Nuo 6 iki 384 šulinėlių plokštelės (galimybė praplėsti iki 1536), kurias gali nustatyti vartotojas. |  |
| 15 | Termostatavimo/inkubavimo temperatūra | Mikroplokštelių termostatavimo/inkubavimo temperatūra turi būti nuo +3° C virš kambario aplinkos temperatūros iki 65° C ar daugiau su kondensacijos prevencijos sistema. Temperatūros palaikymo tikslumas ne blogesnis kaip ±1°C. |  |
| 16 | Programinė įranga | Būtina, su integruota fluoroforų biblioteka. |  |
| 17 | Komplektacija | Pilnai sukomplektuotas gamykloje, paruoštas naudojimui. Programinė įranga instaliuojama į pirkėjo pateiktą kompiuterį ir atsargai pateikiama programinė įranga atskiroje laikmenoje. Programinės įrangos licencijų skaičius neribotas. |  |
| 18 | Apmokymas darbui darbo vietoje | Instaliavimo vietoje techninio personalo (2 vnt.) apmokymas dirbti su įrengimais. |  |
| 19 | Įtampa | Įtampa 220/230 V, 50/60 Hz |  |
| 20 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  |
| 21 | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių nuo instaliavimo dienos. Privalomas įsipareigojimas pogarantiniam remontui ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui. |  |