
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas mikroplokštelių skaitytuvas, kuris reikalingas atliekant įvairias biochemines analizes, tiriant antioksidacinį bei antiradikalinį aktyvumą ir pan., siekiant mažiau naudoti cheminių reagentų ir didinti atliekamų analizių našumą.  

	Mikroplokštelių skaitytuvas, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs reikalavimai rodikliui
	Siūlomas parametras
(pildo tiekėjas)   

	1
	Paskirtis
	Įvairių biocheminių analizių atlikimui, antioksidacinio bei antiradikalinio aktyvumo, fermentacijos kinetikos tyrimams  ir pan.
	

	2
	Detekcijos 
	UV/VIS absorbcija, fluorescencija, luminescencija. 
	

	3
	Matavimo režimai
	Detekcija iš viršaus ir apačios (fluorescencija ir luminescencija).
Galutinio taško (endpoint) ir kinetikos matavimai.
Spektro skenavimas (fluorescencija, luminescencija, absorbcija). 
	

	4
	Absorbcijos bangos ilgio ribos
	Absorbcija ne mažesnėse kaip 220 – 1000 nm bangos ilgio ribose, bangos ilgio glaudumas ne daugiau 0,5 nm
	

	5
	Absorbcijos spektrinė geba
	Pasirenkama. Ne mažesnis pasirinkimas kaip 1, 2, 5, 10 nm.
	

	6
	Absorbcijos diapazonas
	Iki 4 OD.
	

	7
	Absorbcijos matavimo tikslumas
	Mažiau negu 1 proc. prie 2 OD.
	

	8
	UV/Vis absorbcijos matavimo greitis
	Matavimo greitis visame absorbcijos matavimo intervale turi būti ne lėtesnis kaip 1 s/šulinėliui.
	

	9
	Fluorescencijos matavimo intervalas ir jautrumas
	Intervalas ne mažesnėse kaip 240-900 nm ribose. Jautrumas 0,5 pM fluoresceino.
	

	10
	Luminescencija
	Jautrumas mažesnis negu kad 0,4 pM. Dinaminis intervalas: 8 dekados. 
	

	11
	Reagentų injekcija
	Turi būti ne mažiau kaip du įmontuoti reagentų injektoriai. Kiekvieno reagento injekcijos tūriai į kiekvieną šulinėlį, pasirenkami vartotojo, nuo 3 iki 500 μL ar platesnėse ribose.
	

	12
	Detekcija injekcijos metu
	Optimizuota injekcijos sistema leidžia atlikti signalo detekciją injekcijos metu.
	

	13
	Purtymas/maišymas
	Linijiniai, orbitiniai purtymo režimai su vartotojo nustatomu laiku ir greičiu.
	

	14
	Mikroplokštelių formatai
	Nuo 6 iki 384  šulinėlių plokštelės (galimybė praplėsti iki 1536), kurias gali nustatyti vartotojas. 
	

	15
	Termostatavimo/inkubavimo temperatūra
	Mikroplokštelių termostatavimo/inkubavimo temperatūra turi būti nuo +3° C virš kambario aplinkos temperatūros iki 65° C ar daugiau su kondensacijos prevencijos sistema. Temperatūros palaikymo tikslumas ne blogesnis kaip ±1°C.
	

	16
	Programinė įranga
	Būtina, su integruota fluoroforų biblioteka.
	

	17
	Komplektacija
	Pilnai sukomplektuotas gamykloje, paruoštas naudojimui. Programinė įranga instaliuojama į pirkėjo pateiktą kompiuterį ir atsargai pateikiama programinė įranga atskiroje laikmenoje. Programinės įrangos licencijų skaičius neribotas.
	

	18
	Apmokymas darbui darbo vietoje
	Instaliavimo vietoje techninio personalo (2 vnt.) apmokymas dirbti su įrengimais.
	

	19
	Įtampa
	Įtampa 220/230 V, 50/60 Hz
	

	20
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. 
	

	21
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėnesių nuo instaliavimo dienos. Privalomas įsipareigojimas pogarantiniam remontui ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui. 
	



