TSD- 1315, VPP-8572

Azoto generatoriaus techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Azoto generatorius skirtas gamintojo „Agilent Technologies“ trigubo kvadrupolio masių spektrometrui. |  |
| 2. | Azoto generatoriaus parametrai | 1. Generatorius teikiantis ≥ 95 % grynumo azoto dujas; 2. Maksimalus srautas ≥ 35 L/min; 3. Maksimalus slėgis ≥ 8 bar.; 4. Angliavandenilių kiekis ≤ 1 ppm. |  |
| 3. | Oro kompresorius | 1. Integruotas; 2. Privalo turėti kompresoriaus optimizavimo sistemą, skirtą išmaniai valdyti kompresoriaus veikimą, siekiant sumažinti energijos sąnaudas ir maksimaliai padidinti našumą. |  |
| 4. | Dujų išėjimo jungtis | 1 x 1/4" BSPP |  |
| 5. | Priedai | 1. Azoto generatorius turi būti pateiktas su visais pajungimui prie masių spektrometro reikalingais priedais; 2. Azoto dujų valymui skirti dujų filtrai, pritaikyti masių spektrometrui – 2 vnt. |  |
| 6. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |