## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina su PVM | PVM | BVPŽ kodas | Dalis pakartotinė? | Pirkimo kurio dalis kartojama numeris | 1 mato vieneto kaina Eur be PVM | Pastabos dėl techninės specifikacijos
1 | 0 | 0 | Dializatorius su celiuliozės triacetato membrana
1 | 1 | 0 | Dializatorius su celiuliozės triacetato membrana | vnt. | 500
1 | 1 | 1 | Plotas 1,7-2,1 m2, ne mažiau kaip 3 skirtingi plotai; Ultrafiltracijos koeficientas 14-22 ml/h x mmHg; Sterilizuota gama spinduliais.
2 | 0 | 0 | Mažo ploto dializatoriai vaikams
2 | 1 | 0 | Mažo ploto dializatoriai vaikams | vnt. | 50
2 | 1 | 1 | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana; Plotas 0,9-1,1 m2; Ultrafiltracijos koeficientas 7-10 ml/h x mmHg; Sterilizuota garais, gama spinduliais
3 | 0 | 0 | Arterinės ir veninės fistulinės adatos
3 | 1 | 0 | Arterinės fistulinės adatos | vnt. | 6500
3 | 1 | 1 | Sterilios; 16G ar 17G adata, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Adatos ilgis 20 ± 5 mm; Adatos ašmuo su ne mažiau kaip dviejų lygmenų nuolydžio kampu, su besisukančiais sparneliais; Prijungimo vamzdelio, be latekso, ilgis 150-200 mm; Skirtingų spalvų spaustukai; Adatos ašmuo su papildoma ovalia anga.
3 | 2 | 0 | Veninės fistulinės adatos | vnt. | 5000
3 | 2 | 1 | Sterilios; 16G ar 17G adata, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Adatos ilgis 20 ± 5 mm; Adatos ašmuo su ne mažiau kaip dviejų lygmenų nuolydžio kampu, su besisukančiais sparneliais; Prijungimo vamzdelio, be latekso, ilgis 150-200 mm; Skirtingų spalvų spaustukai.
4 | 0 | 0 | Dvikanaliai venos kateteriai hemodializei
4 | 1 | 0 | Dvikanaliai venos kateteriai hemodializei | vnt. | 1000
4 | 1 | 1 | Sterilūs; Pagaminti iš poliuterano, su gylio žymomis, atsparūs perlinkimui, didelės tėkmės; Kateteris 11,5-12 ir 13-13,5 Fr diametro, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; lygus paviršius, rentgeno kontrastinis; Kateterio distaliniame gale- veninis galas 3 cm ilgesnis už arterinį; Kateteris tiesus arba lenktas, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; Kateterio kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su pažymėtais kanalų tūriais, su tvirtinimo sparneliais; Rinkinyje turi būti instrumentas kateterio tuneliavimui, dilatatorius, punkcinė adata, metalinė styga - pravedėjas, kamšteliai; juguliarinių kateterių ilgis 12 -20 cm, tiesių kateterių ilgis 15-25 cm.
5 | 0 | 0 | Trikanaliai tiesūs kateteriai hemodializei
5 | 1 | 0 | Trikanaliai tiesūs kateteriai hemodializei | vnt. | 150
5 | 1 | 1 | Vienkartinis, sterilus; trumpalaikio naudojimo; kateterio dydis 12-12,5 Fr; ilgis 16±0,5 cm ir 20±0,5 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, turi rentgeno kontrastinį žymenį, be latekso; rinkinyje kartu su adata intridiuseriu, viela-pravedėja, dilalatoriumi, skalpeliu, kateterio kamšteliais, spaustukais.
6 | 0 | 0 | Ilgalaikiai kateteriai hemodializei
6 | 1 | 0 | Ilgalaikiai kateteriai hemodializei | vnt. | 50
6 | 1 | 1 | Sterilūs; Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, dvikanalis ilgalaikis kateteris su mova. Kateterio diametras 14,5 - 16 Fr; tiesus arba lenktos “alfa” formos, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; “Alfa” formos kateteryje 225 laipsnių lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir movos; Distalinis galas skeltas, Y formos; didelės tėkmės- vidutiniškai 500 ml/min. Kateterio ilgis (nuo galo iki movos): tiesūs nuo 15 iki 42 cm, ne mažiau kaip 6 skirtingi ilgiai, lenkti nuo 19 iki 31 cm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai. Įvedimo rinkinyje turi būti 15 Fr skėčiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. Kateteris vientisas, nesurenkamas iš dalių. Medžiaga – karbotanas arba poliuretanas. Rinkinio sudėtis: Kateteris; skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu, 15 Fr skersmens; punkcinė adata 18G, ilgis 7-7,5 cm; 0,038“ metalinė styga pravedėjas J formos galu, ne trumpesnė nei 70 cm ilgio; 8 Fr skersmens dilatatorius; dilatorius 10-12 Fr kintamo skersmens; troakaras; permatomi lipnūs tvarsčiai – ne mažiau 2 vnt.; kamšteliai – ne mažiau 2 vnt.
7 | 0 | 0 | Kamšteliai su membrana
7 | 1 | 0 | Kamšteliai su membrana | vnt. | 10000
7 | 1 | 1 | Beadatinis konektorius hemodializei. Vienkartinis, sterilus, be metalinių detalių. Užsidarantis po sistemos atjungimo, neutralaus poslinkio, leidžiantis išvengti antikoaguliantų vartojimo; galima naudoti nepertraukiamai ne mažiau kaip 7 paras nenuimant nuo hemodializės kateterio; kraujo pralaidumas ne mažiau kaip 600ml/min; tinkamas hemodializių atlikimui.
8 | 0 | 0 | Fistulių užspaudėjai
8 | 1 | 0 | Fistulių užspaudėjai | vnt. | 1000
8 | 1 | 1 | Užspaudėjas pagamintas iš perforuoto minkšto, tampraus guminio dirželio ir plastikinio spaustuko, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.
9 | 0 | 0 | Magistralių fiksavimo priemonė
9 | 1 | 0 | Magistralių fiksavimo priemonė | vnt. | 200
9 | 1 | 1 | Daugkartinio naudojimo, plastmasinė arba metalinė, skirta magistralių fiksavimui prie audinio, metalo stovo, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.
10 | 0 | 0 | Atšakotuvas (jungtis) prie vienos adatos dializės
10 | 1 | 0 | Atšakotuvas (jungtis) prie vienos adatos dializės | vnt. | 400
10 | 1 | 1 | Dviejų šakų sujungtų į vieną kanalą; Su skirtingų spalvų spaustukais veninei ir arterinei daliai.
11 | 0 | 0 | Neperšlampančios įmautės centrinės venos kateteriams
11 | 1 | 0 | Neperšlampančios įmautės centrinės venos kateteriams | vnt. | 200
11 | 1 | 1 | Skirtos apsaugoti kateterį nuo vandens pacientui maudantis; Įmautė pagaminta iš polietileno ar jo polimerų ar lygiavertės medžiagos; Uždaro tipo; Bendras dydis 26 x 14 ±2 cm; Skylės dydis 9 x 10 ±0,5 cm, limpančiais kraštais aplink skylę.
12 | 0 | 0 | Tvarsliavos rinkiniai hemodializių atlikimui
12 | 1 | 0 | Tvarsliavos rinkiniai hemodializių atlikimui | vnt. | 7000
12 | 1 | 1 | Sterilūs; Rinkinį sudaro: apklotas 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos su įpjova 45x45 ±5cm - 1 vnt.; Pirštinės nitrilinės M dydžio – 2 poros; Marlinės servetėlės 7x7 ±0,5cm -8- 10 vnt.; Neaustinės medžiagos lipnios juostelės 2 x 15 ±0,5 cm - 2 vnt. Pleistras kateterio ﬁksavimui su tvarstuku ir įkirpimu permatomu langeliu 8x5,8 ±0,5cm - 2 vnt.
13 | 0 | 0 | Tvarsliavos rinkiniai poraktikaulinių kateterių priežiūrai
13 | 1 | 0 | Tvarsliavos rinkiniai poraktikaulinių kateterių priežiūrai | vnt. | 7000
13 | 1 | 1 | Sterilūs. START ir STOP dalys supakuotos atskirai pakuotėje. Rinkinį sudaro: START: Marlinės servetėlė 7x7 ±0,5cm - 4 -6 vnt. Apklotas 2 sluoksnių, ienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos su įpjova 45x45 ±5cm - 1 vnt. pirštinės nitrilinės M dydžio - 1 pora. STOP: Pirštinės nitrilinės M dydžio - 1 pora. Neaustinės medžiagos servetėlės 7x7 ±0,5cm - 4-6 vnt. Kateterio maišelis 16 x 6 ±1 cm – 1 vnt.
14 | 0 | 0 | Tvarsliavos rinkiniai centrinės venos kateterio įvedimui
14 | 1 | 0 | Tvarsliavos rinkiniai centrinės venos kateterio įvedimui | vnt. | 50
14 | 1 | 1 | Rinkinį sudaro: Apklotas 75x90 ±5cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos - 2 vnt.; Apklotas 2 sluoksnių 90x80 ±5cm, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos, su lipnia Ø12-15 cm anga - 1 vnt.; Chirurginis chalatas L dydžio, ne trumpesnis nei 125 cm - 1 vnt.; Chirurginės pirštinės, be pudros 8-8.5 dydžio - 1 pora; Anatominis pincetas, vienkartinis, metalinis 14±1 cm ilgio - 1 vnt.; Lipnus absorbuojantis tvarstis 10 x 8 ±0,5 cm - 2 vnt.; Marlinės servetėlės 7x7 ±0.5cm - 15 vnt. Švirkštas Luer trijų dalių 5ml - 2 vnt. Švirkštas Luer trijų dalių 10ml - 2 vnt. Švirkštas Luer trijų dalių 20ml - 2 vnt. Injekcinė adata 21G 0,8x40mm - 3vnt. Supakuotas vienoje sterilioje pakuotėje su sterilumo kontrolės sistema (2 vnt. lipdukų su gamybos duomenimis).
15 | 0 | 0 | Hemodializės koncentratai bikarbonatinei dializei
15 | 1 | 0 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,5 mmol/l K-2,0 mmol/l | litrai | 30000
15 | 1 | 1 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,5 mmol/l K-2,0 mmol/l
15 | 2 | 0 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,5 mmol/l K-3,0 mmol/l | litrai | 8000
15 | 2 | 1 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,5 mmol/l K-3,0 mmol/l
15 | 3 | 0 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,5 mmol/l K-1,0 mmol/l | litrai | 3000
15 | 3 | 1 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,5 mmol/l K-1,0 mmol/l
15 | 4 | 0 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,25 mmol/l K-2,0 mmol/l | litrai | 3000
15 | 4 | 1 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,25 mmol/l K-2,0 mmol/l
15 | 5 | 0 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,75 mmol/l K-2,0 mmol/l | litrai | 500
15 | 5 | 1 | Na - 138.00 mmol/l Ca -1,75 mmol/l K-2,0 mmol/l
16 | 0 | 0 | Peritoninės dializės kateteriai
16 | 1 | 0 | Peritoninės dializės kateteriai | vnt. | 5
16 | 1 | 1 | Sterilūs, vienkartiniai, apirogeniški. Elastingi, pagaminti iš silikono ar savo cheminėmis ir fizikinėmis savybėmislygiavertės medžiagos, ilgis 60-65 cm, spiralės formos, su dviem movommis. Kateteris skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei, tinkamas naudoti su įvairių gamintojų sistemomis.
17 | 0 | 0 | Paciento kūno sandaros analizatoriaus (BCM) elektrodai
17 | 1 | 0 | Paciento kūno sandaros analizatoriaus (BCM) elektrodai | vnt. | 800
17 | 1 | 1 | Keturi vienkartiniai elektrodai, supakuoti vienoje pakuotėje, tinkantys BCM Fresenius aparatui.