TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dezinfekavimo kamera. BVPŽ 39330000-4

Perkamas kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | EN ISO 13485:2016 ar lygiavertis sertifikatas | Pateikiamas sertifikatas |
|  | Skirta asmenų su negalia vežimėlių, funkcinių lovų, čiužinių ir kitų techninės pagalbos priemonių dezinfekcijai bei plovimui atlikti | Taip/Ne |
|  | Išoriniai matmenys ne mažiau kaip 1400 mm x 1640 mm x 2000 mm | Nurodyti išorinius matmenis mm. Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Kameros vidiniai matmenys ne mažiau kaip 1350 mm x 980 mm x 1350 mm | Nurodyti vidinius matmenis mm. Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Ritininės durys | Taip/Ne Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | 2 Veikimo parametrai: Valymo programa; Dezinfekavimo programa. | Nurodyti veikimo parametrus Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Naudojama darbinė įtampa: 230V/400V Naudojama elektros galia: 2,2kWh / 24kWh | Nurodomi parametrai: darbinė įtampa V; elektros galia kWh. |
|  | Vandens slėgis: Ne mažiau kaip 2 barai. Vandens sąnaudos vienam plovimo ciklui ne daugiau kaip 40 litrų. | Nurodomi parametrai |
|  | Garso lygis ne daugiau kaip 65 dB | Nurodomas parametras |
|  | Antipragulinių čiužinių valymo sistema | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Lašėjimo padėklas | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Slėginis ploviklis | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Vandens šildymas | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Filtras lengvai valomas be įrankių pagalbos | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Automatinis sustabdymas atidarant duris veikimo metu | Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Taikoma garantija ne mažiau nei 36 mėn. |  |
|  | Tiekėjas turi dezinfekavimo - garinimo kamerą sumontuoti bei paruošti naudojimui. | Laisvos formos tiekėjo įsipareigojimas |
|  | Tiekėjas turi apmokyti atsakingus darbuotojus dirbti su dezinfekavimo-garinimo kamera. | Laisvos formos tiekėjo įsipareigojimas |
|  | Tiekėjas turi pateikti dezinfekavimo - garinimo kameros naudojimo instrukciją lietuvių kalba. | Pateikiama su pasiūlymu |
|  | Atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. | Atitinka/neatitinka Nuoroda į gamintojo dokumentus |
|  | Pristatymo terminas 90 k.d. |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu – užtikrinti garantinio remonto atlikimą, garantinį remontą atlikti ne daugiau kaip per 15 dienų. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija |
|  | 5 metus po garantinio laikotarpio užtikrinti originalių dalių įsigijimą. |  |

Nurodyti:

Preliminari 2026 metų rinkos kaina eurais be PVM.

Numatomi pristatymo terminai k.d.

Siūlomo gaminio aprašymas, nuotrauka.

Cheminis tirpalas rekomenduotinas siūlomos dezinfekavimo kameros darbo palaikymui.

Galima teikti pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai.